Szczytno, dn. 13.01.2017r.

**Sprawa** ZOZ-3/2018

**Odpowiedzi na pytania do SIWZ**

**WYKONAWCY**

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego„ p.n. DZIERŻAWA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO ORAZ ZAKUP I DOSTAWA DO NIEGO ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW I KONTROLI ORAZ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH”, działając zgodnie z art. 38 ust. 1a) oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści SIWZ:

**Dotyczy pkt. 1** **parametrów granicznych dla analizatora biochemicznego (Załącznik nr 2.1 do SIWZ)**

**Zapytanie 1:**

1. Zwracamy się z prośbą o pozwolenie na rozszerzenie tabeli zał. nr 2.1 w celu wyceny kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych koniecznych do prawidłowej pracy analizatora.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

**Zapytanie 2:**

1. Czy w zał. nr 2.2. Parametry graniczne dla analizatora biochemicznego w punkcie 14,16, Zamawiający dopuści jeden odczynnik innego producenta do oznaczania kwasów żółciowych nie opatrzony kodem kreskowym identyfikowanym przez czytnik kodów wraz z własnym kalibratorem i kontrolą?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

**Zapytanie 3:**

1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy w zał. nr 2.2. Parametry graniczne dla analizatora biochemicznego w punkcie 16 (Możliwość oznaczenia podstawowych parametrów pediatrycznych /glukoza, bilirubina całkowita, CRP/ z objętości mniejszej niż 100 ul surowicy), zapis dotyczy całkowitej objętości próbki uwzględniającej objętość martwą naczynka i należy potwierdzić objętość martwą stosownym dokumentem?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, zapis dotyczy całkowitej objętości próbki uwzględniającej objętość martwą.

**Zapytanie 4:**

1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy w zał. nr 2.2. Parametry graniczne dla analizatora biochemicznego w punkcie 19: Niewymienne źródło światła lub jego nieodpłatna wymiana w trakcie trwania umowy – czy wymiana źródła światła ma być wykonywana przez autoryzowany serwis?

Odpowiedź Zamawiającego: Po przeszkoleniu diagnostów laboratoryjnych mogą oni wymienić źródło światła w analizatorze

**Zapytanie 5:**

1. Czy Zamawiający wymaga aby oferowany niezależny materiał do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej miał postać płynną?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, Zamawiający wymaga aby niezależny materiał do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej miał postać płynną.

**Zapytanie 6:**

1. Czy w zał. nr 2.2. Parametry wymagane w punkcie 11, Zamawiający dopuści stół roboczy do rozdziału materiału badanego o wymiarach: długość 180 cm, szerokość 70 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, Zamawiający dopuści stół o podobnych wymiarach. Pod blatem roboczym muszą być umieszczone szuflady i zamykane na zamek szafki.

**Zapytanie 7:**

1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymiaru stołu dla wirówki (Zał. 2.2. Parametry wymagane, punkt 10).

Odpowiedź Zamawiającego: Wymiar stołu pod wirówkę – wys. 60cm, długość 50cm, szerokość 70cm. Stół musi zapewnić stabilna pracę wirówki

**Zapytanie 8:**

1. Czy w zał. nr 2.2. Parametry graniczne dla analizatora biochemicznego w punkcie 14, Zamawiający dopuści 5 odczynników (AST, ALT, GGTP, ALP, Żelazo) wymagających połączenia płynnych części składowych, kwas askorbinowy (proszek), przed wstawieniem do rotora odczynnikowego?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

**Zapytanie 9:**

1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy w zał. nr 2.2. Parametry graniczne dla analizatora biochemicznego w punkcie 4 (Analizator wyposażony w oddzielne igły – odczynnikową, próbkową i ISE) Zamawiający wymaga trzech oddzielnych igieł: próbkowa, odczynnikowa, ISE?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza analizator z dwoma igłami.

**Zapytanie 10:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentu potwierdzającego datę produkcji i numer seryjny aparatu w dniu dostawy/instalacji aparatu wydanego przez Wykonawcę, zamiast dołączenia go do oferty? Na dzień składania ofert nie jest znany numer seryjny aparatu który zostanie zainstalowany.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga dostarczenia do dokumentacji przetargowej dokumentu potwierdzającego datę produkcji (rok 2018), natomiast dokument z numerem seryjnym aparatu ma być dostarczony w dniu dostawy / instalacji aparatu.

**Zapytanie 11:**

**Dotyczy pkt. 1** **parametrów granicznych dla analizatora biochemicznego (Załącznik nr 2.1 do SIWZ)**

 Czy Zamawiający wymaga, aby aparat był nastołowy, typu „benchtop”?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK wymagamy

**Zapytanie 12:**

**Dotyczy pkt. 3** **parametrów granicznych dla analizatora biochemicznego (Załącznik nr 2.1 do SIWZ)**

Czy Zamawiający dopuści analizator o całkowitej wydajności 300 oznaczeń fotometrycznych na godzinę i 180 oznaczeń ISE na godzinę?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszczamy

**Zapytanie 13:**

**Dotyczy pkt. 4** **parametrów granicznych dla analizatora biochemicznego (Załącznik nr 2.1 do SIWZ)**

Czy pod pojęciem analizator wyposażony w oddzielne igły – odczynnikową, próbkową i ISE Zamawiający rozumie dodatkową oddzielną igłę do modułu ISE? Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści analizator 2 igły z oddzielną igła próbkową i odczynnikową które obsługują również moduł ISE?

Odpowiedź Zamawiającego: Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza analizator z dwoma igłami.

**Zapytanie 14:**

**Dotyczy pkt. 5** **parametrów granicznych dla analizatora biochemicznego (Załącznik nr 2.1 do SIWZ)**

Czy Zamawiający wymaga aby chłodzony przedział odczynnikowy był w temperaturze lodówki 2-10oC?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga, aby analizator posiadał chłodzony przedział odczynnikowy do temperatury wymaganej przez producenta odczynników.

**Zapytanie 15:**

**Dotyczy pkt. 6** **parametrów granicznych dla analizatora biochemicznego (Załącznik nr 2.1 do SIWZ)**

Czy Zamawiający dopuści analizator z systemem kaset zapasowych co zabezpieczy Zamawiającego przed uzupełnianiem odczynników, w trakcie pracy analizatora oraz systemem pauzy w celu uzupełnienia ewentualnych braków kontroli, kalibratorów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ pkt 6

**Zapytanie 16:**

**Dotyczy pkt. 11** **parametrów granicznych dla analizatora biochemicznego (Załącznik nr 2.1 do SIWZ)**

Czy Zamawiający dopuści analizator z wewnętrznymi czytnikami kodów kreskowych zarówno dla próbek jak i odczynników?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ pkt 11

**Zapytanie 17:**

**Dotyczy pkt. 15** **parametrów granicznych dla analizatora biochemicznego (Załącznik nr 2.1 do SIWZ)**

Czy Zamawiający dopuści analizator z możliwością sczytywania wartości kalibratorów i kontroli z pliku za pomocą USB? Ta forma transferu wartości kalibratorów i kontroli umożliwia pełny transfer do analizatora niezbędnych danych.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

**Zapytanie 18:**

**Dotyczy pkt. 18** **parametrów granicznych dla analizatora biochemicznego (Załącznik nr 2.1 do SIWZ)**

Czy Zamawiający może dokładnie wyjaśnić co rozumie pod pojęciem: Częstotliwość kalibracji modułu ISE – nie częściej niż raz w miesiącu? Czy Zamawiający dopuści analizator z inną częstotliwością kalibracji modułu ISE, jednakże oferta będzie uwzględniać odpowiednią ilość odczynników niezbędną do wykonania kalibracji?

Odpowiedź Zamawiającego: Częstotliwość kalibracji 2-punktowej modułu ISE odbywa się nie częściej niż raz w miesiącu. Zamawiający nie wyraża zgody na inny analizator.

**Zapytanie 19:**

**Dotyczy pkt. 20** **parametrów granicznych dla analizatora biochemicznego (Załącznik nr 2.1 do SIWZ)**

Czy Zamawiający dopuści analizator z rozcieńczeniem próbek badanych po przekroczeniu metody oraz możliwością wykonania szeregu rozcieńczeń dla kalibratorów?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

**Zapytanie 20:**

**Dotyczy SIWZ parametrów ocenianych - §17 SIWZ, pkt 3.3**

Prosimy o zmianę parametru ocenianego dotyczącego czasu reakcji od zgłoszenia do rzeczywistej naprawy w razie awarii sprzętu z **12** godz. na min. **24** godziny, ponieważ w parametrach wymaganych (załącznik nr 2.1 do SIWZ) w pkt. 3 zawarty jest wymóg przystąpienia do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, ponieważ dla zamawiającego istotny jest czas REAKCJI SERWISU od zgłoszenia do naprawy sprzętu – w ciągu 12 godzin.

**Zapytanie 21:**

Czy Zamawiający może wycofać wymóg dołączenia do oferty certyfikatu poświadczającego datę produkcji i numer seryjny aparatu?

Takie dane możemy dostarczyć na moment dostawy analizatora do magazynu w Polsce z jednoznacznym przypisaniem miejsca instalacji konkretnego aparatu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga dostarczenia do dokumentacji przetargowej dokumentu potwierdzającego datę produkcji (rok 2018), natomiast dokument z numerem seryjnym aparatu ma być dostarczony w dniu dostawy / instalacji aparatu.

**Zapytanie 22:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatora dysponującego możliwością wykonania 60 oznaczeń/godz. dla wbudowanego modułu ISE?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, wg SIWZ

**Zapytanie 23:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatora dysponującego 32-oma miejscami w chłodzonym przedziale odczynnikowym ? Zestawy odczynnikowe umieszczone są na 4-pozycyjnych, wymiennych statywach, które mogą pozostawać na pokładzie analizatora. Mogą być także dostawiane, wymieniane w trakcie pracy aparatu.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

**Zapytanie 24:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatora, który wykorzystuje zestawy odczynnikowe identyfikowane na pokładzie analizatora z wykorzystanie kodu kreskowego, w którym zawarta jest informacja o zawartości ilościowej testów? Z każdym wykonanym oznaczeniem, po zadozowaniu odczynnika, zliczona jest bieżąca, pozostała ilość testów w pojemniku do dyspozycji. Informacja ta wyświetlana jest na ekranie monitora systemu sterowania praca analizatora.

Odpowiedź Zamawiającego: Wg SIWZ

**Zapytanie 25:**

Prosimy o wyjaśnienie lub sprostowanie czy wymóg zawarty w pkt 16 o (…) „kontroli pochodzącej od tego samego producenta co producent aparatu” jest obowiązujący w obliczu zapisu w Tabeli Załącznik nr 2.1 Parametry wymagane, w pkt 8 iż „Wykonawca zapewni niezależny materiał do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej dla parametrów wymienionych w tabeli asortymentowej”. I jeśli ten zapis jest obowiązujący, to czy dla testów HbA1C i kwasów żółciowych Wykonawca ma zapewnić kontrole właściwe dla producenta tych testów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga niezależnej kontroli dla wszystkich parametrów z wyłączeniem kwasów żółciowych i HbA, te dwa parametry mogą być kontrolowane na kontrolach producenta odczynników. Zamawiający dopuszcza niezależny materiał do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej tego samego producenta co analizator,l bądź innego producenta

**Zapytanie 26:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatora, dla którego we wbudowanym module ISE, przewidziana jest automatyczna kalibracja co 24 godziny? Analizator wykonuje ją samodzielnie korzystając z zestawu płynów kalibracyjnych dostępnych na pokładzie aparatu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga aby częstotliwość kalibracji 2-punktowej modułu ISE odbywała się nie częściej niż raz w miesiącu.

**Zapytanie 27:**

 **Dotyczy: Załącznik nr 3 umowa**

(§ 7 tiret pierwszy) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

**Zapytanie 28:**

(§ 6) Czy Zamawiający wprowadzi zapis o ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez Zamawiającego? W naszej opinii to po stronie Zamawiającego powinno leżeć ubezpieczenie aparatu, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy, m.in. o warunkach lokalowych Zamawiającego, alarmach i innych zabezpieczeniach w pracowni, do której przeznaczony jest oferowany aparat.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu, że Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu od kradzieży i pożaru oraz do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki. Przedmiotowa polisa będzie zawierała cesję praw z polisy na spółkę Argenta.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

**Zapytanie 29:**

(§ 6) Czy Zamawiający wprowadzi zapis o odpowiedzialności Zamawiającego za wszelkie uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania aparatu?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, po uzgodnieniu znaczenia: nieprawidłowe użytkowanie.

**Zapytanie 30:**

**Dotyczy pkt. 6 parametrów wymaganych (załącznik nr 2.1 do SIWZ) oraz wzoru „UMOWY DOSTAWY” - §6 ust. 1 (Załącznik nr 3 do SIWZ)**

 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dostawa analizatora została zrealizowana w ciągu **30 dni roboczych** od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, 21 dni, zgodnie z zapisem w projekcie umowy

**Zapytanie 31:**

**Dotyczy wzoru „UMOWY DOSTAWY”- §4 pkt. 3**  **(Załącznik nr 3 do SIWZ)**

 Zgodnie z §4 pkt. 3 umowy termin płatności będzie liczony od dnia prawidłowego doręczenia faktury. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by termin płatności faktury był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

**Zapytanie3 2:**

**Dotyczy wzoru „UMOWY DOSTAWY”- §4 pkt. 5**  **(Załącznik nr 3 do SIWZ)**

 Prosimy o modyfikację zapisu w **§4 pkt. 5** i zastąpienie aktualnie brzmiącego zapisu w następujący sposób: „Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym Bank obciąży konto Zamawiającego **i nastąpi wpływ środków pieniężnych na rachunek Wykonawcy.**”

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

**Zapytanie 33:**

 **Dot. Załącznik 3 - Umowa dostawy wzór**

 Par. 3 ust. 3,  Par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

 Odpowiedź Zamawiającego: TAK, zmienimy zapis na godzin w dni robocze"?

**Zapytanie 34:**

 Par. 3 ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu "Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. uprawnienia zwalnia Wykonawcę z wykonania zamówienia, co do którego był w opóźnieniu, a tym samym wyłącza możliwość naliczenia kar umownych z tego tytułu  za okres przypadający od dnia zlecenia wykonania badań w jednostce zewnętrznej."?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu

**Zapytanie 35:**

 Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

 Uzasadnienie:

 Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, w sytuacji przesłania faktury elektronicznie

**Zapytanie 36:**

 Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni roboczych od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

**Zapytanie 37:**

 Par. 6 ust. 1 pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź Zamawiającego: Wszyscy pracownicy Laboratorium pracujący na analizatorze

**Zapytanie 38:**

 Par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatnego’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

**Zapytanie 39:**

 Par. 6 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

**Zapytanie 40:**

 Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

**Zapytanie 41:**

 Par. 7 ust. 1 pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu  „dzień przekroczenia terminu dostawy” na  „dzień zwłoki”?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

**Zapytanie 42:**

 Par. 7 ust. 1 pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało mu po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

**Zapytanie 43:**

 Par. 8 Czy na podstawie art. 31 ustawy z  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)-  Zamawiający- jako administrator danych osobowych,  które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć  dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z  Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

 Podpisała: Dyrektor:

 Beata Kostrzewa