Zał. Nr 2

Wymagania techniczne

Przedmiot Zamówienia: AUTOMATYCZNA SZAFA ENDOSKOPOWA Z SYSTEMEM SUSZENIA 8-stanowiskowa

Nazwa i typ/model:

Producent:

Rok produkcji min. 20`19:

| AUTOMATYCZNA SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW Z SYSTEMEM SUSZENIA - 1 kpl | TAK/NIE |
| --- | --- |
| 1. | Całość wykonana z blachy nierdzewnej kwasoodpornej. Drzwi przeszklone. |  |
| 2. | Konstrukcja kanałów nawiewnych i wywiewnych umożliwiająca ustawienie szafy przy ścianie i łączenie kliku szaf w szereg |  |
| 3. | Rozwiązanie konstrukcyjne i funkcjonalne zgodnie z wytycznymi normy EN ISO 16442:2015 oraz spełniające wymogi aktualnych procedur medycznych w zakresie przechowywania aparatów endoskopowych. |  |
| 4. | Podtrzymywanie czystości mikrobiologicznej przez min. 7 dni (min. 168h) potwierdzone badaniami/certyfikatem instytutu mikrobiologii |  |
| 5. | Konstrukcja niezależnie pracujących dwóch samodzielnych komór roboczych z niezależnym zasilaniem i niezależną rejestracją zdarzeń umożliwiająca przechowywanie min. 8 endoskopów , po min. 4 w każdej komorze. |  |
| 6. | Na wyposażeniu szafy przyłącza do posiadanych endoskopów |  |
| 7. | Szafa wyposażona w wentylatory i dwa niezależnie pracujące kompresory powietrza z własnym wymuszonym chłodzeniem. Kompresory z automatycznym wyłączaniem w przypadku chwilowego nie używania komory roboczej. |  |
| 8. | Drzwi szafy przeszklone z automatyczną blokadą po zamknięciu skrzydła. |  |
| 9. | Dotykowy wyświetlacz TFT z polskim menu sterującym i z intuicyjnym interfejsem użytkownika. |  |
| 10. | Szafa przystosowana do przyłączenia sprężonego powietrza z sieci wewnętrznej szpitala (zasilanie zewnętrzne) |  |
| 11. | Wielostopniowa automatyczna regulacja nawiewu (przewietrzania) komory roboczej w przypadku przekroczenia zaprogramowanego progowego stopnia wilgoci wewnątrz każdej z komór lub w przypadku zmniejszonego przepływu powietrza. |  |
| 12. | Identyfikacja każdego z Użytkowników za pomocą czytników RFID oraz identyfikacja endoskopów za pomocą numerów seryjnych. |  |
| 13. | Pomiar w czasie rzeczywistym wilgotności oraz temperatury powietrza (niezależnie w każdej komorze) z podtrzymaniem bateryjnym. |  |
| 14. | Kontrola warunków przechowywania endoskopów w tym min. temperatura , ciśnienie wewnątrz komory endoskopu , ciśnienie w kanałach endoskopu, czas przechowywania endoskopu , kontrola czasu otwarcia drzwi |  |
| 15. | Pomiar przepływu powietrza niezależnie w każdej komorze |  |
| 16. | Dwustopniowe filtry typu HEPA o wysokiej klasie czystości (min. klasy HEPA 13) filtrowania minimalizujące ewentualne skutki skażenia przechowanych endoskopów |  |
| 17. | Wewnętrzny wentylator o parametrach przepływu 40 mᶾ/h, zapewniający 80-krotną wymianę powietrza w komorze w ciągu godziny. |  |
| 18. | Skuteczność filtru komory HEPA 13 - 0,3 µm - 99,95% Skuteczność filtru nadmuchu kanałów endoskopu HEPA 14 - 0,3 µm - 99,995% |  |
| 19. | Zintegrowana drukarka raportująca parametry procesu. |  |
| 20. | Możliwość podłączenia i archiwizacji raportów w zewnętrznym systemie do archiwizacji badań |  |
| 21 | Konstrukcja ułatwiająca utrzymanie czystości wewnątrz urządzenia. Konstrukcja energooszczędna przez zastosowanie oświetlenia panelowego typu LED, automatycznego wielostopniowego systemu przewietrzenia komór roboczych i automatycznego włączania i wyłączenia sprężarek powietrza. |  |
| 22. | Konstrukcja optymalizująca wykorzystywanie powierzchni urządzenia do ilości przechowanych endoskopów i logistyki ich przechowania. |  |
| 23. | Max prąd 1,7A , Max moc: 400W |  |
| 24. | Waga max: 215kg |  |
| 25. | Wymiary max. (szer. x głeb. x wys.): 1400 x 540 x 2200 mm |  |
| 26. | Wyrób medyczny |  |

Na dostarczone urządzenia medyczne  wykonawca udzieli:

Wymaganej w opisie przedmiotu zamówienia gwarancji producenta (z opcja przedłużenia gwarancji) i rękojmię w „pełnym zakresie” tj.: wszelkie naprawy  łącznie z materiałami, i wymiany elementów zestawu i jego  podzespołów, konserwacje,  przeglądy techniczne z okresowymi przeglądami obowiązkowymi wraz z materiałami,  wykonywanymi zgodnie z zaleceniami producenta  (gwarancja obejmuje wszelkie koszty w tym, w szczególności koszty, robocizny, materiałów,  dojazdu, wyżywienia i noclegu serwisantów itp. Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie minimum 24 miesiące.

- Wykonawca zapewnia minimum przez  7 lat od upływu pełnego okresu gwarancji  serwis pogwarancyjny oraz sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

- Wykonawca zapewnia na własny koszt i we własnym zakresie dostawę i montaż urządzenia we wskazanym miejscu Szpitala, prezentację oraz szkolenie personelu przygotowujące do pracy na urządzeniu. Dostawa urządzenia do magazynu Szpitala  jest niezależna od terminu faktycznego montażu urządzenia i szkolenia, które zostaną uzgodnione miedzy stronami po zawarciu umowy.

- Objaśnienia dot. tabel z parametrami

- 1) W tabeli dotyczącej oferowanego urządzenia  podano jakie parametry ma posiadać oferowane przedmiot zamówienia

- Wymagania postawione przez Zamawiającego  dotyczące parametrów i funkcji zamawianego urządzenia stanowią wymóg minimalny jakiemu musi odpowiadać oferowany sprzęt. Oferowane urządzenia muszą wymagane, minimalne parametry i funkcje  faktycznie posiadać. W przypadku braku jakiegokolwiek parametru w urządzeniu oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna  opisem przedmiotu zamówienia.

- W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w toku badania ofert , które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości oferowanego urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie, prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie stosownego dokumentu lub oświadczenia producenta oferowanego urządzenia celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu.

- Oferowane przedmioty zamówienia    mają być nieużywane i  fabrycznie nowe.