Szczytno, dn. 17.07.2018r.

**Sprawa** ZOZ-P-8/2018

**Zapytanie ofertowe**

**(dotyczy dostawy wraz montażem aparatu do znieczulenia)**

**Odpowiedzi na pytania**

Zamawiający w zapytaniu ofertowym udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, który zwrócł się o wyjaśnienie treści zał. Nr 2:

**Dot. Zadanie nr 3 (zgrzewarka, obcinarka)**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zgrzewarkę rolkową o szerokości zgrzewu 12 mm i tolerancji temperatury +/- 2%?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszcza

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści obcinarkę o wymiarach 873 x 420 x 430 mm (wymiary nadstawki takie same) i szerokości cięcia 750 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszcza

 **Pytanie nr 3**

pkt. IV Opis sposobu przygotowania oferty zamawiający wymaga:

•                do oferty należy dołączyć również opis propozycji realizacji procedury niszczenia oraz przykład (wzór) certyfikatu potwierdzającego zniszczenie.

Jaki dokument zamawiający wymaga, możemy prosić o wzór takiego dokumentu.

Odpowiedź Zamawiającego: Wymóg postawiony omyłkowo. Nie wymagany.

**Pytanie 4 dot. „*Obudowa urządzenia z tworzywa ABS, zgodna z europejskimi standardami bezpieczeństwa. 2 zbiorniki z polikarbonu wraz z zastawkami przeciw przelewowymi i podziałką (o pojemności 2x2000 ml lub 2x4000 ml).”***

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny spełniający wszystkie wymogi zgodnie z SIWZ ze zbiornikami z poliwęglanu?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszcza

**Pytanie 5 dot. *„Podciśnienie maksymalne (kPa) – 90”***

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny spełniający wszystkie wymogi zgodnie z SIWZ o zakresie regulacji podciśnienia do 98 kPa (+/- 5%)?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszcza

**Pytanie nr 6**

**DOTYCZY Pakietu:**

**IIIa. zgrzewarka z wbudowaną drukarką i blatem rolkowym - 1 kpl.**

**IIIb. rolkowy dystrybutor rękawów z obcinarką nożową rękawów papier-folia(dwupoziomowy) - 1 kpl.**

**Dotyczy Parametry Techniczne:**

Czy Zamawiający dopuści rolkowy dystrybutor rękawów z obcinarką nożową rękawów papier-folia o wymiarach: 873x420x125 mm?

Nadstawka (drugi poziom) 858x425x200 mm

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszcza pod warunkiem, że nadstawka(IIpoziom) jest kompatybilna z poziomem I.

**Pytanie nr 7**

**Dotyczy Formularza ofertowego:**

 1. Proszę o wyjaśnienie jaki dokument ma na myśli Zamawiający odnośnie zapisu:

do oferty należy dołączyć również **opis propozycji realizacji procedury niszczenia oraz przykład (wzór) certyfikatu potwierdzającego zniszczenie**.

 2. Czy Zamawiający odstąpi od konieczności dołączenia przez Wykonawcę opisu propozycji realizacji procedury niszczenia oraz przykład (wzór) certyfikatu potwierdzającego zniszczenie

Odpowiedź Zamawiającego: Wymóg postawiony omyłkowo. Nie wymagany.

 **Pytanie nr 8**

**Dotyczy zadania nr 1 Ssak elektryczny jezdny**

**Czy Zamawiający dopuści ssak o następujących parametrach:**

1. Siła ssania 70l/min
2. Podciśnienie maksymalne (kPa) - 95

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszcza

**Pytanie nr 9**

Zadanie nr II.Wózek do przewozu chorych  - 1 szt.

      Proszę o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga systemu jezdnego z centralną blokadą 4 kół, czy systemu jezdnego 4 koła - 2 z blokadą obrotu i 2 z blokadą kierunku jazdy - oba te systemy wykluczają się.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga wózek: 2 z blokadą obrotu i 2 z blokadą kierunku jazdy

      **Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka do transportu chorych z kształtowników stalowych lakierowanych proszkowo, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszcza

**Pytanie nr 11**

**Dotyczy zadania nr IIIa – zgrzewarka z wbudowaną drukarką i blatem rolkowym**

* Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zgrzewarki z regulacją temperatury do 250°C.
* Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zgrzewarki z tolerancją temperatury wynoszącą ± 1°C.
* Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zgrzewarki nie posiadającej funkcji „Samoregulujący docisk rolek”.
* Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zgrzewarki nie posiadającej funkcji „Zmienny kierunek napędu rolek”.
* Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zgrzewarki z menu graficznym, opisanym graficznymi symbolami (bez języka polskiego), przez co obsługa jest bardzo prosta i intuicyjna.
* Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zgrzewarki bez możliwości druku wielu dat ważności.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszcza

**Pytanie nr 12**

**Dotyczy zadania nr IIIb – rolkowy dystrybutor rękawów z obcinarką nożową rękawów papier-folia (dwupoziomowy)**

* Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania dwupoziomowego dystrybutora o całkowitych wymiarach (S x W x G): 590 mm x 480 mm x 560 mm i szerokości roboczej 550 mm.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszcza

 Podpisała: Dyrektor:

 Beata Kostrzewa