ZOZ-2/2010        					               	    Szczytno 2010-02-10

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie”

## Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591 i Nr 219, poz. 1706), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1:

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności ?

Odp. Zamawiającego:

Tak wymagamy

Pytanie 2:

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

Odp. Zamawiającego:

Tak wymagamy

Pytanie 3:

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta ? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Pakiet 1

Pozycja 18-21

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie zgłębników bez prowadnicy. Zgłębniki w tak dużych rozmiarach nie wymagają prowadnic i dlatego nie są produkowane w tej wersji.

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 5:

Pakiet 1

Pozycja 21

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie zgłębnika w rozmiarze 35.

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 6:

Pakiet 1

Pozycja 60

Czy w związku z niejasnym opisem Zamawiający w tej pozycji ma na myśli igłę do pobierania i wstrzykiwania do pojemników wielodawkowych, wyposażoną w filtr bakteryjny 0,45ľm, filtr aerozolowy 0,2ľm, mikro kolec, filtr cząsteczkowy 5ľm oraz zintegrowany zawór automatycznie zamykający przepływ po odłączeniu strzykawki ?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 7:

Pakiet 1

Pozycja 61

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie butelek równoważnych, typu Privac z drenem ?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 8:

Pakiet 1

Pozycja 82

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w tej pozycji kaniuli 1,4; 17G w kolorze białym a nie brązowym ?

Odp. Zamawiającego:

Tak, nastąpiła omyłka

Pytanie 9:

Pakiet 4

Pozycja 15-21;23-36

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania cewników posiadających barwne półprzezroczyste konektory oznaczające rozmiar cewnika ?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 10:

Pakiet 6

Pozycja 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op=100szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości ?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 11:

Pakiet 6

Pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki z igła fabrycznie nałożona na strzykawkę, nie wtopioną ?

Odp. Zamawiającego:

_ Tak, dopuszczamy

Pytanie 12:

Pakiet 6

Pozycja 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji igły 1,2x30 z filtrem cząsteczkowym, bez otworu bocznego ?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 13:

## Pakiet  nr 1 ,

## Pozycja 14- 21

Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę na zaoferowanie zgłębników żołądkowych  bez prowadnicy ?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy od Nr 28

Pytanie 14:

Pakiet 1

Pozycja 18-21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie zgłębników żołądkowych  bez prowadnicy, ponieważ zgłębniki z prowadnicą produkowane  są  do rozmiaru CH 22?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 15:

Pakiet 1

Pozycja 16

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zgłębniki żołądkowe o długości 1000 mm?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 16:

## Pakiet 1

## Pozycja 52, 53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł do nakłuć o  długości 88 mm?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 17:

Pakiet 4

Pozycja 1-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cewniki Foley sterylizowane tlenkiem etylenu ?

Odp. Zamawiającego:

Nie wyrażamy zgody

Pytanie 18:

Pakiet 6

Pozycja 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek 2- częściowych o standardowej skali. Rozszerzona skala nie ma żadnego uzasadnienia medycznego, a nam pozwoli na zaoferowanie strzykawek o również bardzo dobrej jakości, jak również konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiającego:

Nie wyrażamy zgody

Pytanie 19:

Pakiet 6

Pozycja 5, 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie strzykawek z rozszerzeniem

do 60 ml?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 20:

Pakiet 6

Pozycja 7, 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na strzykawki  do insuliny i tuberkuliny z dołączaną igłą? Nie ma już producenta na rynku medycznym , który produkowałby   te strzykawki z wtopioną igłą.

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 21:

Pakiet 6

Pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę 0,3x 13 lub 0,4x 13?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 22:

Pakiet 6

Pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igłę 0,45x16?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 23:

## Pakiet  nr 1 ,

## Pozycja  60

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  aparat do przygotowania i pobierania leków typu Mini Spkie z filtrem bakteryjnym 0,45 μm i filtrem cząsteczkowym 5μm?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 24:

Pakiet 2

Pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie zestawów do kaniulacji ze strzykawką 5 ml?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 25:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji 2 zawierającą szpatułki drewniane w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 1a) i umożliwienie składania ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwienie złożenia oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego pakietu.

Wydzielenie pozycji z zadania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odp. Zamawiającego:

Nie wyrażamy zgody

Pytanie 26:

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 1 pozycje 6, 7, 8 i 9 zawierające  przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, przyrządy  do przetaczania  krwi i przedłużacze do pomp infuzyjnych (przezroczyste i bursztynowe) w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 1a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie produkując jednocześnie pozostałych produktów zawartych w zadaniu. Firmy te jako specjalizujące się w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp. Zamawiającego:

Nie wyrażamy zgody

Pytanie 27:

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycji 6 i 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby w  przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i przyrządy do przetaczania krwi były z komorą kroplową wolną od PVC.

Dren również posiada PVC. Płyn, przepływając przez cały przyrząd, większość czasu znajduje się w drenie. Sama komora wolna od PVC nie będzie spełniać swojego zadania.

Również przepisy nie nakładają na wykonawcę obowiązku, aby komora kroplowa do przetoczeń była wykonana z tworzywa wolnego od PVC. Pragniemy zwrócić uwagę, że PN-EN ISO 8536-4:2007 „Zestawy jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego” oraz PN-EN ISO 1135-4:2007 „Zestawy do transfuzji do jednorazowego użytku” nie stawiają wymagań producentom, aby komora kroplowa w/w przyrządów nie zawierała PVC. Należy zauważyć, że wymagania zaakceptowane przez Zamawiającego w żaden sposób nie odzwierciedlają wymagań stawianych przez normy. Jednocześnie pragniemy poinformować, że informacją potwierdzającą bezpieczeństwo wyrobu medycznego są dokumenty tj. certyfikat CE, deklaracja zgodności.

Odp. Zamawiającego:

Nie wyrażamy zgody

Pytanie 28:

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycji 6 i 7

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający dopuści do przetargu przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi z komorami kroplowymi wykonanymi z medycznego PCV.

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 29:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji 35 zawierającą ochraniacze na obuwie w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 1a) i umożliwienie składania ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwienie złożenia oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego pakietu.

Wydzielenie pozycji z zadania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odp. Zamawiającego:

Nie wyrażamy zgody

Pytanie 30:

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z  Pakietu nr 1 pozycje 79, 80, 81, 82, 83, 84 i 85  zawierające kaniule i koreczki w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 1a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp. Zamawiającego:

Nie wyrażamy zgody

Pytanie 31:

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycji 79

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 22G 0,9x25mm o przepływie maksymalnym 31 ml/min.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 32:

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycji 80

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 20G 1,1x32mm o przepływie maksymalnym 54 ml/min.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 33:

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycji 81

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 18G 1,3x45mm o przepływie maksymalnym 80 ml/min.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 34:

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycji 82

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy nie zaszła omyłka pisarska i w/w pozycji powinno być 1,4 biały.

Odp. Zamawiającego:

Tak, nastąpiła omyłka

Pytanie 35:

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycji 82

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 17G 1,5x45mm o przepływie maksymalnym 130 ml/min.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 36:

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycji 83

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 16G 1,8x45mm o przepływie maksymalnym 180 ml/min.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 37:

Dotyczy Pakietu nr 1 pozycji 84

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 24G 0,72x19mm o przepływie maksymalnym 20 ml/min bez portu, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia.

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 38:

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 1 pozycje 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 i 78 zawierające  żele, papiery i elektrody w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 1a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp. Zamawiającego:

Nie wyrażamy zgody

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na  dołączenie  do oferty  zamiast  certyfikatów  CE oraz  deklaracji zgodności oświadczenia o posiadaniu takich dokumentów, które prześlemy na każde żądanie Zamawiającego?

Odp. Zamawiającego:

Tak, wyrażamy zgodę

Pytanie 39,

Pakiet nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek identyfikacyjnych dla niemowląt niesterylnych, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiającego:

Nie wyrażamy zgody

Pytanie 40,

Pakiet nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zaciskaczy do pępowiny sterylnych o dł. 5,5 cm?

Odp. Zamawiającego:

Nie wyrażamy zgody

Pytanie 41,

Pakiet nr 1, poz. 11-12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie woreczków do pobierania próbek moczu opakowanie folia?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 42,

Pakiet nr 1, poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika żołądkowego nr 35 dł 800?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 43,

Pakiet nr 1, poz. 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kanki do odbytnicy nr 16 (5,3 x 200)?

Tak, dopuszczamy

Pytanie 44,

Pakiet nr 1, poz. 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika na odpady medyczne o poj. 1,0 l.?

Odp. Zamawiającego:

Nie

Pytanie 45,

Pakiet nr 1, poz. 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do odsysania pola operacyjnego, końcówka wyposażona w rękojeść rozmiar 7,6 x 270, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiającego:

Nie

Pytanie 46,

Pakiet nr 1, poz. 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o rozmiarze 0,7x88?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 47,

Pakiet nr 1, poz. 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o rozmiarze 0,9x88?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 48,

Pakiet nr 1, poz. 53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o rozmiarze 0,8x88?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 49,

Pakiet nr 4, poz. 1-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników Foleya sterylizowanych tlenkiem etylenu z plastikową zastawką?

Odp. Zamawiającego:

Nie dopuszczamy

Pytanie 50,

Pakiet nr 4, poz. 15-22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników Tiemanna z przeźroczystą powierzchnią?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 51,

Pakiet nr 4, poz. 15-22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników Tiemanna o dł. 360 cm?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 52,

Pakiet nr 4, poz. 23-30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników do odsysania górnych dróg oddechowych z przeźroczystą powierzchnią?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 53,

Pakiet nr 4, poz. 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników Nelaton z przeźroczystą powierzchnią?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 54,

Pakiet nr 4, poz. 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika do podawania tlenu o dł 2100mm?

Odp. Zamawiającego:

Nie dopuszczamy

Pytanie 55,

Pakiet nr 4, poz. 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedłużacza do tlenu o rozmiarze 16x2000?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 56,

Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki o skali 2-2,5 ml?

Odp. Zamawiającego:

Nie dopuszczamy

Pytanie 57,

Pakiet nr 6, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki z igłą 0,40 x 13?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 58,

Pakiet nr 6, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki z igłą 0,45 x 16?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 59,

Pakiet nr 6, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki skalowanej co 2 ml?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 60,

Pakiet 4 poz. 1-10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników Foley sterylizowanych metodą tlenkiem etylenu zamiast radiacyjnie?

Odp. Zamawiającego:

Nie

Pytanie 61,

Pakiet nr 4, poz. 23-30

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma otworami naprzemiennymi?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 62,

Pakiet nr 4, poz. 37

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników do podawania tlenu przez nos o dł. 2700mm, zamiast 1400mm?

Odp. Zamawiającego:

Nie

Pytanie 63,

Pakiet nr 4, poz. 38

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przedłużacza do tlenu w opakowaniu folia-folia, a nie folia-papier?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 64,

Pakiet nr 1, poz. 6,7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania przyrządów do infuzji i krwi wolnych komór od PCV, ponieważ dreny są nadal z PCV, więc i tak płyny nie unikną kontaktu z PCV. Sam zapis wolna komora od PCV ogranicza możliwość zaoferowania konkurencyjnych wyrobów.

Odp. Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie 65,

Paragraf 5 ustęp 2

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostaw sukcesywnych przedmiotu umowy, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych, w ciągu 72 godzin, od chwili otrzymania telefonicznego lub pisemnego zamówienia.”

Odp. Zamawiającego:

Tak, wyrażamy zgodę

Pytanie 66,

Paragraf 5 ustęp 5

Prosimy o wykreślenie zapisu z umowy:

„O każdej dostawie, Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z 1-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem dostawy.”

Odp. Zamawiającego:

Tak, wyrażamy zgodę

Pytanie 67,

Paragraf 5 ustęp 10

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„W przypadku niedostarczenia w terminie zamówionej części asortymentu z winy Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakupu towaru u innego dostawcy i obciążenia Wykonawcę różnicą w kosztach.”

Odp. Zamawiającego:

Tak, wyrażamy zgodę

Pytanie 68,

Paragraf 5ustęp 11

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„Wykonawca zobowiązuje się do nie dochodzenia wszelkich roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania w trakcie umowy pełnej ilości przedmiotu umowy, jeżeli zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20%.”

Odp. Zamawiającego:

Nie wyrażamy zgody

Pytanie 69,

Paragraf 6 ustęp 1 pkt. 1

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowić będą kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy – 0,3%  wartości nierealizowanej dostawy

- za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 umowy;”

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 70

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w Pakiecie 2 w pozycjach 1, 30 i 31? Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu opisanego asortymentu pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w tych pozycjach.

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 71

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 w pozycji 31 wymaga, aby zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych zawierał zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną?

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

SPROSTOWANIE

Dotyczy Pakietu 2 poz. 13-29.

Zamawiający zmienia wymóg dla rurki intubacyjnej zbrojonej na zapis:

Rurka intubacyjna niezbrojona(…).

Podpisał:

________________