**Znak sprawy: ZOZ - 6/2020**

WYKONAWCY

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego do walki z COVID-19 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie, dofinansowany ze środkówów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA\_3**

Na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 Ustawy PZP, uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w podanym poniżej zakresie.

**Pytanie nr 1 (dot. Załącznik nr 2.5, ZADANIE 8 – Myjnia dezynfekcyjna przelotowa, pkt 2)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązanie równoważne urządzenie o wymiarach gabarytowych 650 x 710 x 1685 mm (S x G x W)?

*Powyższe rozwiązanie jest zgodne z normą PN-EN 15883-1.*

***Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z SIWZ***

**Pytanie nr 2 (dot. Załącznik nr 2.5, ZADANIE 8 – Myjnia dezynfekcyjna przelotowa, pkt 9)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązanie równoważne urządzenie z 3 programami mycia i dezynfekcji wybieranymi bezpośrednio z panelu sterowania (do wyboru 3 programy mycia i dezynfekcji: krótki, normalny i intensywny)?

***Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z SIWZ***

**Pytanie nr 3 (dot. Załącznik nr 2.5, ZADANIE 8 – Myjnia dezynfekcyjna przelotowa, pkt 10)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię - dezynfektor z kolorowym, graficznym wyświetlaczem dotykowym o przekątnej 3,5” po stronie załadowczej z analogową (alfanumeryczną) i graficzną (wykres temperatury) prezentacją przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji w czasie rzeczywistym z wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu, wartości A0 i czasu pozostałego do zakończenia cyklu (wszystkie komunikaty w języku polskim) oraz z kolorowym, graficznym wyświetlaczem dotykowym o przekątnej 3,5” po stronie wyładowczej z prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu?

*Powyższe rozwiązanie jest zgodne z normą PN-EN 15883-1 i równoważne do wymaganego przez Zamawiającego.*

*Panel o mniejszej niż wymagana przekątnej ekranu, dzięki zastosowaniu czytelnej formy menu pozwala na zapewnienie prostego i szybkiego dostępu do wszystkich parametrów procesu i bardzo dobrą widoczność z dużej odległości.*

***Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z SIWZ***

**Pytanie nr 4 (dot. Załącznik nr 2.5, ZADANIE 8 – Myjnia dezynfekcyjna przelotowa, pkt 12)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązanie zamienne wózek załadowczy na 8 tac narzędziowych 1/1 DIN na 4 poziomach, 3 górne poziomy demontowalne?

*Powyższe rozwiązanie jest zgodne z normą PN-EN 15883-1 i równoważne do wymaganego przez Zamawiającego.*

***Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z SIWZ***

**Pytanie nr 5 (dot. Załącznik nr 2.5, ZADANIE 8 – Myjnia dezynfekcyjna przelotowa, pkt 13)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązanie równoważne wózek wsadowy z 3 ramionami natryskowymi myjącymi oraz myjnie z 2 ramionami natryskowymi zamontowanymi w części dolnej i górnej komory, zapewniającymi natrysk każdej tacy z góry i od spodu, ze zdejmowanymi nakładkami ułatwiającymi czyszczenie wewnętrznej powierzchni ramienia? *Powyższe rozwiązanie jest zgodne z normą PN-EN 15883-1 i równoważne do wymaganego przez Zamawiającego.*

***Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z SIWZ***

**Pytanie nr 6 (dot. Załącznik nr 2.5, ZADANIE 8 – Myjnia dezynfekcyjna przelotowa, pkt 20)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązanie równoważne urządzenie z pompą cyrkulacyjną o wydajności 600 l/min? *Proponowana wydajność pompy podczas użytkowania jest dla Użytkownika niezauważalna i nie wpływa na zwiększenie czasu trwania cyklu mycia.*

***Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z SIWZ***

**Pytanie nr 7 (dot. Załącznik nr 2.5, ZADANIE 8 – Myjnia dezynfekcyjna przelotowa, pkt 23)**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązanie równoważne wyposażenie dodatkowe o następujących parametrach: taca druciana wym. 340 x 240 x 50 szt. 5; przykrywka dostosowana do wym. tacy 340 x 240 mm, szt. 5; taca druciana wym. 440 x 340 x 70 mm, szt. 10; przykrywka dostosowana do wym. tacy 440 x 340 mm, szt. 10; wózek do wyposażenia anestezjologicznego dla modelu z suszarką: z 12 przyłączami do rur elastycznych (o maksymalnej długości 150 cm), 6 dyszami na worki anestezjologiczne, 8 dyszami do rurek intubacyjnych ø 2,5 mm, wysokość 80 mm, 6 stanowiskami na maski anestezjologiczne; wózek do endoskopów sztywnych: wkład do wózka 4 poziomowego z przyłączeniami na 8 tulei wtryskiwaczy z silikonowymi osłonami do narzędzi MIS (w zależności od montażu na poziomie wózka 4 poziomowego: maksymalna długość narzędzi 400-600 mm, maksymalna średnica narzędzi 11 mm), 8 połączeniami Luer-lock z silikonowym wężem 400 mm do połączenia prześwitu, otwory ø 6 mm i ø 2 mm

*Powyższe rozwiązanie jest zgodne z normą PN-EN 15883-1, równoważne do wymagania Zamawiającego i zapewnia taką samą lub lepszą skuteczność oczyszczania.*

***Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z SIWZ***