**Znak sprawy: ZOZ - 6/2020**

WYKONAWCY

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego do walki z COVID-19 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie, dofinansowany ze środkówów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA\_4**

Na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 Ustawy PZP, uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w podanym poniżej zakresie.

**dot. Załącznik nr 2.5, ZADANIE 1 – aparat EKG**

1. Czy zamawiający wymaga aby aparat EKG był wyposażony w drukarkę termiczną o szerokości co najmniej 112mm?

***Odpowiedź: Tak , wymaga co najmniej 112mm***

1. Czy zamawiający wymaga aby aparat EKG był wyposażony w kolorowy ekran dotykowy 7" o rozdzielczości 800x480 pikseli?

***Odpowiedź: Tak , wymagamy 7” lub większy***

1. Czy zamawiający wymaga aby aparat EKG był wyposażony w częstotliwość próbkowania: 8000 Hz na kanał?

***Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy***

1. Czy zamawiający wymaga aby aparat EKG był wyposażony w bazę pacjentów i badań; pamięć do 1000 pacjentów lub 1000 badań?

***Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy***

1. Czy zamawiający wymaga aby aparat EKG miał możliwość wykonania eksportu badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB na nośnik typu PenDrive w formatach: PDF, SCP, CardioTEKA (.a01) i AsECG-XM?

***Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy***

1. Czy zamawiający wymaga aby aparat EKG miał możliwość wykonania badania spirometrycznego przy zastosowaniu przystawki SPIRO-31?

***Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy***

1. Miał wagę < 1,3 kg.

***Odpowiedź: dopuszczamy, nie wymagamy***