Nr Sprawy: ZOZ-10/2012              				     Szczytno, dn. 22.06.2012r.

O D P O W I E D Z I

na zapytania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę i montaż  MYJNI -DEZYNFEKTORÓW - szt. 2 przeznaczonych do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na wydaliny i wydzieliny ludzkie  dla ZOZ w Szczytnie

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na dostawę myjni-dezynfektora.

Dotyczy Parametrów Technicznych:

- Dot. pkt 9 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie nie wyposażone w dyszę teleskopową? Rozwiązanie to oferuje wyłącznie jeden producent, co zmniejsza konkurencyjność przetargu. Oferowany przez nas system 12 dysz, w tym 8 rotacyjnych, gwarantuje dokładne mycie naczyń zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz.

Odp. Zamawiającego:  Nie

- Dot. pkt 12 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie nie wyposażone w system pozwalający na bezprzewodowy zapis i rejestrację wyników na PC? Urządzenie nasze pozwala na archiwizację rekordów związanych z błędami podczas cykli, w przypadku prawidłowego cyklu nie ma potrzeby jego rejestracji.

Odp. Zamawiającego: Tak

- Dot. pkt 16 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach zewnętrznych: wysokość-1630mm, szerokość-545mm, głębokość-475mm?

Odp. Zamawiającego: Nie

- Dot. pkt 17 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z suszeniem konwekcyjnym? Suszenie to jest zgodne z normą PN EN ISO  15883-1 (2010 )?

Odp. Zamawiającego: Nie

- Dot. pkt 18 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o zużyciu wody: cykl krótki - 22l, cykl standardowy - 40,5l, cykl intensywny - 44l? Zużycie wody na tym poziomie gwarantuje, że naczynia po pierwszym cyklu będą czyste - nie pojawia się konieczność powtórnego mycia.

Odp. Zamawiającego: Nie

- Dot. pkt  21 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie nie posiadające opcji czuwania? W myjniach-dezynfektorach nie występuje potrzeba wstępnego nagrzewania urządzenia - myjnia jest gotowa do pracy od razu po włączeniu co czasowo porównywalne jest z przejściem z opcji czuwania do opcji pracy.

Odp. Zamawiającego: Tak, dopuści

- Dot. pkt 29 - Walidacja procesu mycia w myjniach jest wykonywana dla procesu jako całości. Parametry techniczne cyklu pracy urządzenia muszą dostosowane do używanych preparatów myjąco-dezynfekujących. Tylko przy stosowaniu preparatów zalecanych przez Producenta, znając ich jakość i działanie, możemy zagwarantować powtarzalność skuteczności procesów mycia i dezynfekcji. Stosowanie preparatów innych firm jest dopuszczalne, wymaga jednak przeprowadzenia procesu walidacji, gwarantującej, iż stosowany preparat zapewnia powtarzalność procesu oraz nie wpływa negatywnie na żywotność urządzenia. W innym przypadku Producent nie może zagwarantować skuteczności mycia i dezynfekcji oraz prawidłowego funkcjonowania urządzenia.  Czy w Związku z powyższym Zamawiający zapewnia, że środki stosowane w okresie trwania gwarancji zostaną zwalidowane na koszt Zamawiającego?

Odp. Zamawiającego: Nie

8. Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor o wysokości 1730 mm ?

Odp. Zamawiającego: Tak

- Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 10 tygodni od podpisania umowy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wydłuży termin realizacji do 6 tygodni

- Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu mycia misek do toalety pacjenta? Wyroby te według normy PN EN ISO 15883-3 nie mogą być myte w urządzeniach przeznaczonych do mycia kaczek i basenów.

Odp. Zamawiający wymaga, aby myjnia-dezynfektor przeznaczona była zgodnie z normą PN EN 15883 do opróżniania spłukiwania czyszczenia i dezynfekcji termicznej oraz suszenia pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego w tym wymienionych w normie misek szpitalnych.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze zbiornikiem na wodę wykonanym z polimerów?

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komorą mycia wykonaną z polimerów?

Odp. Zamawiającego: Nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 11 dyszami?

Odp. Zamawiającego: Tak

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez dyszy teleskopowej? Nasze urządzenie posiada 2 dysze obrotowe.

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości rejestracji na PC lub urządzenie z możliwością rejestracji wyniku procesu za pomocą USB lub na drukarkę?

Odp. Zamawiającego: Tak, dopuszcza możliwość rejestracji zgodnie z PN EN ISO 15883-3 pkt 5

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez dźwiękowej informacji o usterce?

Odp. Zamawiającego: Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 2 programami wybieranymi z panelu głównego a pozostałymi  w pamięci urządzenia?

Odp. Zamawiającego: Tak

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości 450mm, głębokości 580mm i wysokości 1320mm?

Odp. Zamawiającego: Tak

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poziomie głośności 53 dB?

Odp. Zamawiającego: Tak

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zasilaniu 1 fazowym?

Odp. Zamawiającego: Tak

- Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu uzależniania gwarancji od rodzaju stosowanego środka myjąco-dezynfekującego? Zgodność urządzenia z normą ISO 15883 została sprawdzona przy użyciu konkretnych środków i ich znanego stężenia. Wykonawca nie może zapewnić bezpieczeństwa przy użyciu przez użytkownika nie znanych mu środków. Każdorazowa zmiana płyny na innego dostawcę musi być zakończona kalibracją.

Odp. Zamawiającego: Nie

- Czy Zamawiający dopuści podłączenie odpływu 90 lub 110mm?

Odp. Zamawiającego: Nie

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wytwornicą pary nie zintegrowaną ze zbiornikiem  na wodę?

Odp. Zamawiającego: Nie

- Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z termicznym procesem suszenia naczyń? W przypadku takiego rozwiązania naczynia są suche natychmiast po zakończeniu pracy, podobnie jak w przypadku suszenia nawiewowego, które wydłuża cykl pracy urządzenia a co za tym idzie,  generuje dodatkowe koszty pracy urządzenia?

Odp. Zamawiającego: Nie

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o załadunku 1 basen i 1 kaczka i 1 worek na mocz?

Odp. Zamawiającego: Tak, dopuści

- Czy Zamawiający dopuści myjnię bez wysuwanej teleskopowej obrotowej dyszy? W przypadku proponowanej przez nasz myjni, zastosowany wysokiej jakości system dysz stałych gwarantuje najwyższą skuteczności procesu mycia oraz niezawodność w porównaniu  z dyszami teleskopowymi.

Odp. Zamawiającego: Nie

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości rejestrowania wyników na PC?

Odp. Zamawiającego: Tak, dopuszcza możliwość rejestracji zgodnie z PN EN ISO 15883-3 pkt 5

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 620/620/1300mm?

Odp. Zamawiającego: Nie

- Czy Zamawiający dopuści myjnię w której przy najbardziej intensywnym programie zużywa do 35 L/min co zapewnia niezawodną skuteczność procesu mycia, przy czym w programach standardowych jej zużycie jest zgodne z podanym w SIWZ?

Odp. Zamawiającego: Nie

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez kosza? W myjni są specjalne uchwyty do załadunku kaczek i basenów.

Odp. Zamawiającego: Tak, Zamawiający w opisie  miał na myśli kosz  co jest równoznaczne z uchwytem.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zasilaniem 1 fazowym, 6kW?

Odp. Zamawiającego: Tak

- Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało funkcję opróżniania i dezynfekcji jednorazowych worków na mocz podczas wspólnego cyklu mycia i dezynfekcji  basenów i kaczek?  Mając na uwadze ryzyko zakażeń krzyżowych mogących wystąpić podczas ręcznego opróżniania worków na mocz przez personel oraz  zredukowanie bardzo wysokich kosztów jakie ponoszą Placówki Służby Zdrowia na  utylizację odpadów medycznych takie rozwiązanie technologiczne pozwala Użytkownikowi podczas cyklu mycia i dezynfekcji basenów i kaczek, bezpiecznie (automatycznie) pozbyć się zawartości worka na mocz, zdezynfekować go i tym samym ograniczyć do minimum ryzyko wystąpienia zakażeń oraz  masę utylizowanego odpadu medycznego. Efekt końcowy, to odpad (w postaci wymytej i zdezynfekowanej folii - opakowanie) ważący zaledwie kilka dkg.

Odp. Zamawiającego: Nie wymaga, ale dopuści

Podpisała:

Przewodnicząca KP

Z-ca Dyrektora Beata Kostrzewa