Parametry techniczne

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  MYJNIA  -  DEZYNFEKTOR - szt. 2

przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na wydaliny i wydzieliny ludzkie

Typ...................................................

Producent..........................................

Rok produkcji.....................................

| L.p. | Opis / parametry graniczne | Warunek graniczny | Parametry oferowane zaznaczyć TAK/NIE (podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowe urządzenie przeznaczona do opróżniania, mycia, dezynfekcji i suszenia basenów, kaczek, pojemników na mocz, misek do mycia chorych i innych szpitalnych naczyń sanitarnych, ładowana od frontu. | TAK |  |
| 2 | Model stojący na posadzce wykonany ze stali nierdzewnej z przyciskami sensorowymi na panelu sterującym umiejscowionym na frontowej ścianie urządzenia | TAK |  |
| 3 | Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą PN EN ISO 15883-3 (2010 ) | TAK |  |
| 4 | Zbiornik na wodę ze stali nierdzewnej zintegrowany – zespolony z własną wytwornicą pary | TAK |  |
| 5 | Komora mycia ze stali nierdzewnej, głęboko tłoczona, bez spoin z nachyleniem sufitu | TAK |  |
| 6 | Minimalna pojemność komory dla uchwytu standardowego: 1 basen z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki. Możliwość szybkiej wymiany stosowania uchwytów specjalistycznych | TAK |  |
| 7 | Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu | TAK |  |
| 8 | System dysz strumieniowych i rotacyjnych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej. Minimum 12 dysz | TAK |  |
| 9 | Urządzenie posiadające dyszę teleskopową , zapewniającą dokładne mycie wewnątrz naczynia sanitarnego | TAK |  |
| 10 | Brak przecieków pary wodnej przez drzwi komory. | TAK |  |
| 11 | Wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna zbiornika na wodę, wszystkich rur doprowadzających wodę oraz dysz strumieniowych | TAK |  |
| 12 | Mikrokomputerowe sterowanie, pracą urządzenia z możliwością bezprzewodowego zapisu i rejestracji wyników na PC oraz przeprowadzenia walidacji | TAK |  |
| 13 | Ergonomiczny ekran wyświetlający wartość A0 podczas procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 14 | Optyczne i akustyczne informacje o usterkach | TAK |  |
| 15 | Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe | TAK |  |
| 16 | Wymiary zewnętrzne Szerokość : 500 mm. Głębokość : 450 mm. Wysokość : 1800 mm | TAK |  |
| 17 | Urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza zgodne z definicją suszenia określoną normą PN EN ISO 15883-1 (2010 ) | TAK |  |
| 18 | Zużycie wody na cykl: program oszczędny do 13 litrów program normalny do 20 litrów program intensywny do 25 litrów | TAK |  |
| 19 | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu. 50 dB | TAK |  |
| 20 | Urządzenie wyposażone w uniwersalny kosz załadowczy umożliwiający umieszczenie w myjni różnego rodzaju i różnej wielkości kaczek i basenów w tym basenów podłużnych | TAK |  |
| 21 | Urządzenie wyposażone w opcję przechodzenia na „stan czuwania” umożliwiający zmniejszenie zużycia energii | TAK |  |
| 22 | Zasilanie z 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4,6 kW | TAK |  |
| 23 | Podłączenie zimnej i ciepłej wody ½ ” | TAK |  |
| 24 | Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe 100 Ǿ | TAK |  |
| 25 | Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi i menu w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia). | TAK |  |
| 26 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE zgodny z normami krajowymi i europejskimi | TAK |  |
| 27 | Okres gwarancji 24 miesięcy | TAK |  |
| 28 | Zagwarantowana dostępność serwisu, części zamiennych i oprogramowania przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania. | TAK |  |
| 29 | Nie uzależnianie gwarancji od rodzaju stosowanego środka myjąco-dezynfekującego | TAK |  |

- Warunek graniczny  – brak  spełnienia powoduje odrzucenie oferty

- Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne z parametrami technicznymi urządzenia ( w tym: foldery, opisy, fotografie itp.)

- Oświadczemy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

-------------------------							------------------------------------

Miejscowość, data							podpis pełnomocnika Wykonawcy