## Arkusz1
PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  | Zał. Nr 2
Diatermia elektrochirurgiczna z przystawka argonową i wyposażeniem
Producent:
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji:
Diatermia elektrochirurgiczna
Lp. | Parametry techniczne/opis | Parametry wymagane | Odpowiedzi
1. | Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2014 roku, nie powystawowy | TAK/podać
2. | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowane nowoczesnym procesorem minimum 32-bitowym | TAK/podać
3. | Odporność aparatu na impuls defibrylacji | TAK/podać
4. | Panel sterowania z przyciskami podfoliowymi do regulacji parametrów – łatwy do utrzymania w czystości | TAK/podać
5. | Regulacja ręczna ograniczenia mocy maksymalnej w całym zakresie pracy aparatu dla cięcia i koagulacji z krokiem co 1W lub mniejszym | TAK/podać
6. | System monitorujący poprawność aplikacji i stanu połączenia elektrody biernej z pacjentem | TAK/podać
7. | Wyświetlanie informacji o podłączonej elektrodzie neutralnej: | TAK/podać
- dzielona, - niedzielona, - brak elektrody, - poprawność przylegania
8. | Automatyczna kontrola funkcji aparatu po załączeniu do sieci i podczas zabiegu | TAK/podać
9. | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetleniem kodu błędu | TAK/podać
10. | Wyświetlanie mocy: | TAK/podać
- cięcia monopolarnego
- koagulacji monopolarnej
- koagulacji bipolarnej
- stopnia i poziomu hemostazy
na oddzielnych wyświetlaczach
11. | Gniazda przyłączeniowe: | TAK/podać
- jedno gniazdo monopolarne
- jedno gniazdo bipolarne
- jedno gniazdo elektrody neutralnej
12. | Możliwość podłączenia wtyczek 3-pinowych oraz 1-pinowych 4mm i 8mm do gniazda monopolarnego, 2-pinowych do bipolarnego | TAK/podać
13. | Wyświetlanie rodzaju programu lub menu generatora | TAK/podać
14. | Urządzenie z możliwością zapamiętania 100 programów z minimum 4 programami zaprogramowanymi przez producenta w języku polskim. Pozostałe programy dające możliwość zaprogramowania parametrów i wpisania nazwy procedury medycznej lub nazwiska operatora. | TAK / podać
15. | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy, różne sygnały dźwiękowe dla wszystkich rodzajów pracy. | TAK/podać
16. | Możliwość zmian głośności dźwięków dla wszystkich trybów pracy | TAK/podać
17. | Znamionowa częstotliwość pracy diatermii 330 kHz | TAK/podać
18. | Znamionowa impulsowa częstotliwość pracy diatermii 1 MHz | TAK/podać
19. | Minimum 10 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego | TAK/podać
20. | Maksymalna moc wyjściowa cięcia min. 250 W | TAK/podać
21. | Automatyczne ograniczenie mocy cięcia i koagulacji w programie Mikro do maksymalnie 30 W | TAK/podać
22. | Maksymalna moc znamionowa koagulacji monopolarnej 120 W ± 10% dla wszystkich dostępnych rodzajów koagulacji | TAK/podać
23. | Trzy rodzaje koagulacji monopolarnej – łagodna, forsowna, spray | TAK/podać
24. | 3 tryby koagulacji forsownej: tnąca, nietnąca, mieszana | TAK/podać
25. | Maksymalna moc znamionowa koagulacji bipolarnej 120 W | TAK/podać
26. | Ograniczenie mocy dla Mikro koagulacji bipolarnej do 50W | TAK/podać
27. | Aktywacja funkcji monpolarnej i bipolarnej przez włącznik nożny lub z uchwytu | TAK/podać
28. | Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie od 0,5s do 2,5s | TAK/podać
29. | Możliwość dodania opcjonalnych programów do gastroenterologii (polipektomii, papilotomii, koagulacji argonowej) | TAK/podać
30. | Możliwość integracji dodatkowych urządzeń chirurgicznych, np. odsysacz dymu, przystawka argonowa | TAK/podać
31. | Program do polipektomii z możliwością regulacji szybkości cięcia (minimum 3 prędkości) | TAK / podać
32. | Program do papilotomii/dyssekcji podśluzówkowej z możliwością regulacji szybkości cięcia (minimum 3 prędkości) | TAK / podać
33. | Minimum 4 programy, w których można używać argonu, zarówno w chirurgii otwartej, laparoskopowej, jak i endoskopowej | TAK/podać
35. | Uchwyt przytrzymujący kable, zabezpieczający przed przypadkowym wyrwaniem wtyczki z gniazda | TAK / podać
Przystawka argonowa
Lp. | Parametry techniczne/opis | Parametry wymagane | Odpowiedzi
1. | Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2014 roku, nie powystawowy | TAK/podać
2. | Aparat połączony z generatorem za pomocą dwóch wiązek światłowodowych | TAK/podać
3. | Wartości mocy cięcia i koagulacji regulowane z panelu generatora | TAK/podać
4. | Przycisk służący do wypełnienia instrumentów gazem | TAK/podać
5. | Możliwość podłączenia dwóch butli z argonem | TAK/podać
6. | Wskaźniki napełnienia butli | TAK/podać
7. | Automatyczne przełączanie z butli pustej na pełną | TAK/podać
8. | Wyświetlanie wartości przepływu dla cięcia i koagulacji | TAK/podać
9. | Regulacja przepływu w zakresach: - 0,1-1,0 l/min, krok regulacji co 0,1 l/min - 1,0-3,0 l/min, krok regulacji co 0,2 l/min - 3,0-9,5 l/min, krok regulacji co 0,5 l/min | TAK / podać
10. | Możliwość skutecznego zapłonu argonu przy mocy poniżej 5W | TAK/podać
11. | System ciągłego monitorowania przepływu argonu | TAK / podać
12. | Ciągły autotest systemu, monitorowanie ciśnienia gazu na końcówce elektrody | TAK/podać
13. | Wykrywanie niedrożności sondy | TAK/podać
14. | Wyświetlanie kodów błędów na wyświetlaczu | TAK/podać
15. | Zalaminowana, skrócona instrukcja obsługi oraz wykaz kodów błędów, wysuwane i chowane pod aparatem | TAK / podać
16. | Uchwyt przytrzymujący kable, zabezpieczający przed przypadkowym wyrwaniem wtyczki z gniazda | TAK / podać
Wyposażenie
| Wózek pod diatermię z koszykiem odkładczym, z uchwytem pod butlę gazową . | szt. | 1
| Reduktor ciśnienia do argonu | szt. | 1
| Butla argonowa 5 l | szt. | 1
| Śiatłowody przyłączeniowe do przystawki argonowej | kpl | 1
| Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 90cm2, wymiary 128x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt. | opak | 1
| Kabel do elektrod neutralnych, długość 4m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM) | szt. | 1
| Kabel przyłączeniowy do sond argonowych dł. 2,5m, wtyczka od strony aparatu 3-bolcowa, przyłącze argonowe Luer Lock, od strony sondy wtyczka płaska, z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji | szt. | 1
| Monopolarna, elastyczna sonda argonowa wielorazowego użytku, długość 2,2m, Ø2,3mm, wypływ gazu osiowy, zaokrąglona końcówka ceramiczna, sonda ze skalą, wtyczka płaska; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji | szt. | 1
| Kabel monopolarny do endoskopii, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu Ø2,8mm, od strony aparatu Ø8mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | szt. | 1