ZOZ-1/2013  					                        	Szczytno, dn. 12 .03.2013r.

Odrzucenie oferty na dostawę opatrunków dla ZOZ Szczytno

Na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych          (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228, Z 2011 R. NR 5, POZ. 13, NR 28, POZ. 143, NR 234, POZ. 1386, NR 240. POZ. 1429 ORAZ Z 2012 R. POZ. 769, 951, 1101, 1271 I 1529), Zamawiający odrzuca ofertę firmy Zarys z Zabrza na dostawę opatrunków dla ZOZ Szczytno w pakiecie I:

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 19 / 02 / 2013 i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nr 68372-2013. Całość zamówienia podzielona została na dwa pakiety, w tym I pakiet  zawierał 34 zadania.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 2013-02-27 o godz. 12:15 w gabinecie Dyrektora ZOZ Szczytno adres: ul. M.C. Skłodowskiej 12.

Do upływu terminu składania ofert w pakiecie I  złożono 3 oferty następujących Wykonawców:

- Zarys Sp. z o.o. z Zabrza na kwotę brutto 115.029,61zł,

- Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. na kwotę brutto 128.488,88zł,

- TZMO SA na kwotę brutto 126.568,99zł .

W wyniku badanie ofert prowadzonego pod kątem czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i SIWZ oraz dokonania oceny zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w SIWZ przez komisję przetargową podjęto następujące rozstrzygnięcie:

Oferta nr 1 firmy Zarys Sp. z o.o. z Zabrza na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 została odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ

Uzasadnienie:

Zamawiający wymagał, aby opatrunki jałowe były sterylizowane parą wodną w nadciśnieniu, posiadać opakowanie foliowo-papierowe z widoczną zawartością zgodnie z normą PN EN 868-5, ewentualne przewiązanie kompresów wyłącznie za pomocą materiału o składzie identycznym jak zawartość pakietu ( kompresy bawełniane – nitka bawełniana).

W wyniku zapytania dopuściliśmy w pkt 33 kompresy włókninowe z możliwością sterylizacji radiacyjnej. Natomiast w pkt 32 gaza jałowa wymagaliśmy normy parowej – sterylizacja parą wodną. Natomiast oferta firmy Zarys Sp. z o.o.  zawierała gazę jałową sterylizowaną tlenkiem etylenu.

Normy europejskie jednoznacznie określają, że jeżeli w ocenie ryzyka zagrożenia zdrowia stwierdza się pozostałości czynnika sterylizującego, dla którego mają być ustalone akceptowalne granice, to zaleca się aby definicja procesu miała na celu minimalizację obecności takich pozostałości na lub w wyrobie, w momencie osiągnięcia wyspecyfikowanych wymagań dla sterylności. Sterylizacja parą wodną lub radiacyjna gwarantują, że materiały przeznaczone do użytku wewnętrznego podczas operacji będą wolne od szkodliwych dla zdrowia pozostałości po procesie sterylizacji.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U z 2008 r., Nr 184 poz. 1143). W załącznikach do ww. rozporządzenia, tj.  w Aneksie 1 pt. Wytwarzanie sterylnych produktów leczniczych, zapisano m.in.:

a) sterylizacja tlenkiem etylenu powinna być zastosowana tylko wówczas, gdy inne metody nie są możliwe do zastosowania (pkt.76),

b) z metod obecnie dostępnych preferowana jest sterylizacja parą (pkt. 82).

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę firmy Zarys z Zabrza, gdyż jej treść nie odpowiadała wymaganiom Specyfikacji zamówienia.

Podpisała: Dyrektor_Beata _Kostrzewa

# Text boxes

# ZESPÓŁ  OPIEKI   ZDROWOTNEJ

## ul. Marii Skłodowskiej Curie 12    12 – 100 SZCZYTNO  woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

TEL. CENTRALA (0-89) 623-21-00  TEL./ FAX   SEKRETARIAT (0–89) 623-21-36