Nosze główne do ambulansu. 								Zał. Nr 2

| Lp. | Sprzęt medyczny | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | NOSZE GŁÓWNE-PRODUCENT /MODEL | Podać |  |
| 1 | Nosze fabrycznie nowe; monoblokowe, wielofunkcyjne, samojezdne, zasilane elektrycznie |  |  |
| 2 | Nosze montowane na platformie z przesuwem bocznym, zgodnie z normą PN EN 1789 i PN EN 1865-5 | Tak |  |
| 3 | Dedykowany, mechaniczny (bez zasilania elektrycznego) uchwyt noszy mocowany do lawety lub podłogi w ambulansie, umożliwiający utrzymanie całego ciężaru noszy z pacjentem bez wysiłku fizycznego w trakcie załadunku i wyładunku do i z ambulansu przez przynajmniej jedną osobę, bez użycia rampy, podjazdu, wciągarki itp. | Tak |  |
| 4 | Hydrauliczny system wspomagania opuszczania i podnoszenia noszy zasilany wbudowanym na stałe akumulatorem o pojemności min 5 Ah | Tak |  |
| 5 | Płynna elektryczna regulacja wysokości noszy w pełnym zakresie min 38-130 cm | Tak |  |
| 6 | Automatyczne doładowywanie akumulatora noszy po wpięciu do dedykowanego uchwytu, świetlny wskaźnik naładowania akumulatora w widocznym miejscu |  |  |
| 7 | Wyprofilowany materac w części środkowej dodatkowo stabilizujący miednicę w trakcie transportu, zwłaszcza u pacjentów otyłych. Umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące | Tak |  |
| 8 | Regulowane poręcze boczne, składane na boki, umożliwiające powiększenie powierzchni dla pacjenta bariatrycznego do min 90 cm szerokości | Tak |  |
| 9 | Nosze wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją, zabezpieczone przed powstawaniem drobnych uszkodzeń np. farbą, anodą itp. (podać), odporne na środki dezynfekujące. | Tak (podać) |  |
| 10 | Konstrukcja noszy bezpieczna dla pacjenta i obsługi, ma zapobiegać uszkodzeniom ciała. | Tak |  |
| 11 | Nosze muszą posiadać trwałe oznakowanie elementów związanych z ich obsługą | Tak |  |
| 12 | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości noszy | Tak |  |
| 13 | Możliwość ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz zmniejszającej napięcie mięśni brzucha | Tak |  |
| 14 | Płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecy do kąta 90° | Tak |  |
| 15 | Możliwość skrócenia długości ramy noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach, windach itp. max długość po skróceniu 160 cm | Tak |  |
| 16 | Składany teleskopowo statyw na kroplówki z mocowaniem | Tak |  |
| 17 | Zagłówek mocowany do ramy noszy umożliwiający przedłużenie części noszowej dla pacjentów o wzroście powyżej 190 cm | Tak |  |
| 18 | Stabilizator głowy pacjenta | Tak |  |
| 19 | Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy: pasy szelkowe, system szybkozłączy do odpinania i zapinania | Tak |  |
| 20 | Dodatkowe pasy lub uprząż dla dzieci | Tak |  |
| 21 | Wszystkie kółka jezdne o średnicy min 15 cm i szerokości 5 cm, obrotowe o 360o , min 2 wyposażone w hamulce, blokada kół do jazdy na wprost | Tak |  |
| 22 | System awaryjnego, ręcznego podnoszenia, opuszczania, załadunku i wyładunku noszy | Tak |  |
| 23 | Automatyczne zwalnianie noszy z mocowania za pomocą jednego przycisku | Tak |  |
| 24 | Wbudowany moduł Bluetooth | Tak |  |
| 25 | Regulacja dedykowanej wysokości najazdowej noszy za pomocą aplikacji (moduł BT) | Tak |  |
| 26 | Rekomendowana wysokość załadunku do min 95 | Tak |  |
| 27 | Zakres temperatury pracy noszy zgodny z normą PN EN 1789 | Tak |  |
| 28 | Dopuszczalne obciążenie noszy min 320 kg | Tak-podać |  |
| 29 | Dopuszczalna waga zestawu zgodna z normą PN EN 1865-2 max 75 kg | Tak- podać |  |
| 30 | Możliwość mycia ciśnieniowego, min IP66 | Tak |  |
| 31 | Nosze zgodne z aktualnymi normami ambulansowymi PN EN 1789, PN EN 1865-2, do oferty załączyć certyfikaty wystawione przez niezależną jednostkę notyfikowaną, deklaracja zgodności – załączyć do oferty | Tak |  |
| 32 | Gwarancja na nosze minimum 24 miesiące. | Tak |  |

* wypełnia Wykonawca

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, nieregenerowane, nie demonstracyjne, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

UWAGA:

1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

3. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów

.................................................................................

(data i czytelny podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5

UMOWA DOSTAWY – WZÓR

Zawarta w dniu ……………………. r. pomiędzy

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Szczytnie z siedzibą: 12-100 Szczytno  ul. M. C. Skłodowskiej 12

reprezentowanym przez :

Dyrektor – Beaty Kostrzewa

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej  - Anny Uliszewskiej

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………….., wpisaną/-ym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy …………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w ………………………….., pod nr …………………………., sklasyfikowaną dla celów podatkowych pod numerem NIP ……………………………… reprezentowaną przez:

.............................................................................

zwaną w treści umowy Wykonawcą.

§ 1

1. Umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym bez negocjacji  (Nr postępowania: ZOZ-7/2023. Nazwa zadania: Dostawa noszy  dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie”. Numer sprawy: ZOZ-P-12/2024

2. Przedmiotem umowy jest dostawa noszy dla pogotowia ratunkowego w Szczytnie, zgodnie z Formularzem Ofertowym, Formularzem Cenowym i Formularzem Parametrów Granicznych stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy, będącym integralną częścią umowy.

3. W dalszej treści umowy „towar” oznacza ambulans typu C z wyposażeniem.

§ 2

1. Wartość przedmiotu umowy jest zgodna ze złożoną przez Wykonawcę ofertą i wynosi :

Cena noszy  (łączna): …………………………. zł netto

Podatek VAT ………%

Cena noszy (łączna): …………………………..zł brutto (słownie: ………………)

2. Podana powyżej cena zamówienia jest ceną całkowitą, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją umowy.

3.  Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w okresie ………. dni od daty wystawienia faktury VAT.

4. Wykonawca gwarantuje dostawę przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w ramach wynagrodzenia umownego.

5. Jako dzień zapłaty, Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

6. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek, zgodnie z przepisami prawa.

7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego.

§ 3

1. Wykonawca wyda Zamawiającemu towar w terminie do (………….. dni od daty podpisania umowy).  Wydanie towaru nastąpi w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostarczenia towaru w formie pisemnej co najmniej 10 dni przed proponowanym terminem dostawy.

3. Odbiór towaru będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy towar ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z Ofertą Wykonawcy Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie przez Wykonawcę wad lub braków w terminie, nie dłuższym niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w części lub w całości albo naliczyć kary zgodnie z zapisem § 5 ust.6.

§ 4

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy jest …………………………………………………..…………… (tel. nr …………………………………) lub osoba zastępująca.

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej umowy i do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest Grzegorz Achremczyk tel. 695 108 999, e-mail: grzegorz626@O2.pl  lub osoba zastępująca.

§ 5

1. Przedmiot umowy powinien odpowiadać parametrom technicznym oraz gwarancji wynikającym z załącznika nr 1 i 2 do SWZ, stanowiącego integralny załącznik do niniejszej umowy.

2. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru. W przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru, usunięcie wady polegać będzie na naprawie towaru w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia wady.

3. Jeżeli wady, o której mowa w ust. 2 nie uda się usunąć poprzez naprawę, wadliwy towar będzie podlegał wymianie w ciągu 14 dni roboczych, począwszy od momentu uznania wady za nieusuwalną.

4. Reklamacja dostawy zostanie przekazana pisemnie przedstawicielowi Wykonawcy albo zgłoszona telefonicznie bądź faxem oraz potwierdzona pisemnie.

5. W przypadku opóźnienia dostawy w terminie określonym w §3 ust 1 z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto opóźnionej lub niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki.

6. W przypadku, gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (w szczególności wady towaru lub braki) lub w przypadku w inny sposób niezgodnej z przedmiotową umową dostawy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich usunięcia w terminie 14 dni. Gdy Wykonawca będzie opóźniał wykonanie reklamacji  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto dostawy za każdy tydzień zwłoki.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

8. Zamawiający ma prawo naliczania kar umownych także, co do okresu, o którym mowa w §3 ust 4 umowy.

§ 6

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w jej części w razie wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi go, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, w szczególności, gdyby sfinansowanie zamówienia okazało się niemożliwe z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego. Odstąpienie Wykonawcy winno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz winno zawierać wskazanie uzasadnienia.

3. Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy Zamawiający, mimo uprzedniego pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nie przystąpi do odbioru lub odmawia odbioru przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn.

4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w realizacji dostawy w umówionym terminie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy w terminie 2 dni od wezwania i po upływie tego terminu.

5. Odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

6. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę.

§ 7

Integralną część umowy stanowią załączniki w nim powołane.

§ 8

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności i mogą nastąpić na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) i muszą być zgodne z zapisami SWZ.

§ 9

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo, Sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A							 Z A M A W I A J Ą C Y

Załącznik nr 6  do SWZ

OŚWIADCZENIE

Jako Wykonawca : …………………………………………… (należy podać nazwę wykonawcy)  ubiegający się o zamówienie publiczne :„ „Zakup Specjalistycznego środka transportu sanitarnego typu C z wyposażeniem na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego (N01 114) stacjonującego w Szczytnie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie” .Numer sprawy: ZOZ-7/2023,, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu z postępowania wyklucza się:

1)	wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;

2)	wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014” albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;

3)	wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu.

Lista osób i podmiotów (lista), wobec których są stosowane środki, o których mowa powyżej, jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności wskazanych powyżej, z zastrzeżeniem, że okres ten nie rozpoczyna się wcześniej niż po 30.04.2022 r.

………………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy

(osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)