Szczytno, dn. 07-08-2018r.
Dotyczy: postępowania
„DOSTOSOWANIA INFRASTRUKTURY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE UMOŻLIWIAJACE UTWORZENIE W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO”
Numer sprawy ZOZ-4/2018
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2 cyt. ustawy w przedmiotowej kwestii wyjaśnia:
O D P O W I E D Z I
na zapytania w sprawie przetargu
1.	W związku z załączonym projektem technologii medycznej zwracamy uwagę , że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2012 r. , minister właściwy wycofał się ze stosowania lamp bakteriobójczych w pomieszczeniach szpitalnych zalecając jednak stosowanie dezynfekcji pomieszczeń.
W związku z powyższym, czy Zamawiający będzie oczekiwał dezynfekcji pomieszczeń, poprzez zastosowanie jonizacji katalitycznej montowanej w wszystkich centralach wentylacyjnych, zapewniającej dezynfekcję zarówno kanałów wentylacyjnych jak i pomieszczeń. Zaoferowane rozwiązanie daje najwyższą z dostępnych na rynku skuteczność przy założeniu pracy w trybie ciągłym bez konieczności wyłączania z użytku jakichkolwiek pomieszczań na czas dezynfekcji. Poniżej przykładowe parametry skuteczności epidemiologicznej:
1. Gronkowiec Złocisty (Staphylococcus aureus) : 98.5% redukcji
2. Gronkowiec Złocisty oporny na metycylinę (Methycillin Resistant Staphylococcus aureus): 99.8% redukcji
3. E-Coli (Escherichia coli) : 98.1% redukcji
4. Rodzina Anthrax (wąglik – Bacillus spp.) :   99.38% redukcji
5. Paciorkowce (Streptococcus spp.) :  96.4% redukcji
6. Pseudomonas aureuginosa : 99.0% redukcji
7. Listeria monocytogenes : 99.75% redukcji
8. Candida albicans : 99.92% redukcji
9. Grzyby pleśniowe (Stachybotrys chartarum) : 99.93% redukcji

   odpowiedź – nie. Zamawiający nie będzie wymagał
Dot poz.12. Lampa operacyjna
1. 1. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulowaną średnicą oświetlanego pola w zakresie: 18 – 30 cm dla lampy głównej oraz 16 – 25 cm dla lampy pomocniczej. Oferowane parametry są lepsze od wymaganych w SIWZ?
   odpowiedź : zamawiający dopuszcza , nie wymaga
2. 2. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z temperaturą barwową 4500K?
   odpowiedź : zamawiający dopuszcza , nie wymaga
Dot poz.23. Ssak mobilny
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak mobilny o następujących parametrach:
Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę.
Pompa niskoobrotowa tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji.
Podciśnienie max. nie mniejsze niż 90 kPa.
Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w mmHg.
Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora iglicowego.
Trwała obudowa z tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem klawiszowym podświetlanym w trakcie pracy urządzenia.
Cicha praca ≤ 60dB.
Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy.
Zbiorniki 2,5 litrowe wielorazowe z podziałką ze szkła. (Możliwość zastosowania zamiennie zbiorników 2l z podziałką z poliwęglanu wraz z kompatybilnymi wkładami jednorazowymi).
Ssak na wózku jednym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących o wysokości min. 60 cm, na czterech kołach ( 2 koła z blokadami) oraz wyodrębnionym miejscem z uchwytami na zbiorniki oraz blatem górnym i schowkiem z tyłu urządzenia na akcesoria.
odpowiedź : zgodnie z SIWZ

Dotyczy Załącznik nr 10 Wymagania sprzętu:
Dot. Poz. 24 Statyw pod kroplówkę mobilny.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania statyw pod kroplówkę z regulacją wysokości haków w zakresie 1320 – 2250 mm oraz o średnicy podstawy równej 600 mm?
Odpowiedź : tak
Dot. Poz. 28 Pompa Infuzyjna jednostrzykawkowa oraz Poz 25. Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa
Czy Zamawiający w parametrze : „Wyświetlanie nazw(minimum) 60 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków)” ma na myśli możliwość późniejszego uzgodnienia nazw z Użytkownikiem i wpisania podanej ilości leków do biblioteki pompy z możliwością ich korygowania i wymieniania ?
odpowiedź : zgodnie z SIWZ
Dot. Poz. 27 Kozetka lekarska
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę o wymiarach równych (dł. X szer. X wys.) 1850 x 560 x 500 mm?
odpowiedź : zgodnie z SIWZ
Dot. Pkt 5 Stół zabiegowy
1. Czy Zamawiający dopuści kozetkę z regulacją segmentu pleców w zakresie -25o do +62o?
   Odpowiedź : zgodnie z SWIZ
2. Czy Zamawiający dopuści kozetkę z możliwością wyboru szerokości blatu 65cm lub 75cm?
   Zgodnie z SWIZ
3. Czy Zamawiający dopuści kozetkę z regulacją wysokości w zakresie 46-90cm?
   Odpowiedź : tak
Dot. Pkt 16 Stół zabiegowy – kozetka elektryczna
1. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z regulacją segmentu pleców w zakresie -25o do +62o? odpowiedź : Zgodnie z SWIZ
2. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z możliwością wyboru szerokości blatu 65cm lub 75cm? odpowiedź : Zgodnie z SWIZ
3. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z regulacją wysokości w zakresie 46-90cm? odpowiedź : Zgodnie z SWIZ
Dot. Pkt 20 Łóżko do intensywnej terapii z wagą
1. Czy Zamawiający dopuści łózko z możliwością regulacją długości łóżka w trzech długościach 223-230-240cm?
   odpowiedź : tak
2. Czy Zamawiający dopuści łózko z kołami o średnicy 150mm?
   odpowiedź : zgodnie z SIWZ
Dot. Pkt 21 Łóżko internistyczne
1. Czy Zamawiający dopuści łózko wraz z materacem o wysokości 14cm?
odpowiedź : Zgodnie z SIWZ
Dot. Pkt 26 Wózek do transportu chorych
1. Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości 755mm?
  odpowiedź : Zgodnie z swiz
2. Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem o długości 192cm?
  odpowiedź : Zgodnie z swiz
3. Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem opartym na dwóch kolumnach cylindrycznych? odpowiedź : Zgodnie z swiz
4. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie 585mm – 905mm? odpowiedź : Zgodnie z swiz
5. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-70o
odpowiedź : Zgodnie z swiz
1. Czy Zamawiający dopuści wózek z barierkami wykonanymi ze stali, lakierowanej proszkowo?
   odpowiedź : tak
2. Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem o grubości 60mm, mocowane na blacie za pomocą tworzywowych pinów, wsuwanych w otwory blacie?
   odpowiedź : NIE
Dot. Pkt. 34 Szafki przyłóżkowe
1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o poniższym opisie?
Korpus szafki wykonany ze stali, lakierowanej proszkowo, poddanej wcześniej procesowi ocynkowania. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blaty szafki wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL
(o grubości min. 4 mm). Fronty szuflad w kolorze białym, wykonane z tworzywa ABS. Blat z dwoma relingami lakierowanymi. szafka wyposażona w reling na ręcznik. Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone tworzywowe listwy w kształcie litery C. Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 150 mm. – dostęp do półki od frontu szafki. Szuflada górna wyposażona w odejmowany wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 2 części. Wysokość szuflady min. 80 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach ślizgowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 1 z blokadą, o śr. min. 52 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Wymiary szafki: wysokość - 900 mm (± 30mm), szerokość szafki - 460 mm (± 50mm), głębokość - 470 mm (± 20mm).
odpowiedź : tak
Dot. Pkt 9- Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych
1. Czy Zamawiający dopuści aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych różniący się względem SIWZ:
- technika ogrzewania wykorzystująca wodę jako medium grzewcze, dzięki czemu eliminujemy niebezpieczeństwo punktowego przegrzania krwi ponieważ w proponowanym rozwiązaniu nie ma tzw. gorących punktów
- stała bezpieczna dla krwi i związków krwiozastępczych temperatura ustalona przez producenta- 41,9 ͦC (± 0,1 ͦC)
- zakres przepływu 50-5000ml/godz; brak pomiaru i wyświetlania aktualnego przepływu
- alarm dźwiękowy oraz wizualny zbyt wysokiej temperatury powyżej 43,1 ºC, po przekroczeniu której następuje automatyczne wyłączenie urządzenia, bez możliwości czasowego wyciszenia
- temperatura krążącego płynu roboczego osiąga 37°C od temperatury otoczenia po około 4 minutach
- brak licznika przepracowanych godzin
- wymiennik ciepła w postaci sterylnego trzyświatłowego przewodu przedłużającego o długości 210 cm wyposażonego w złącze luer, zacisk typu klips oraz wtyk do połączenia z urządzeniem
odpowiedź : zgodnie z SIWZ

Dot. Pkt 22 Lodówka na leki – chłodziarka na leki podblatowa
1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania lodówkę z wnętrzem komory ze stali nierdzewnej 0H17 ?
   odpowiedź : tak
2. Czy Zamawiający dopuści lodówkę z półkami ze stali nierdzewnej?
   odpowiedź : Tak
Dot. Pkt 31 Pulsoksymetr
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pulsoksymetr o zakresie pomiaru częstości pulsu w zakresie 25 -240 bpm?
  odpowiedź : zgodnie z SIWZ
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pulsoksymetr o czasie pracy na zasilaniu akumulatorowym do 10 godzin?
  odpowiedź : Tak
Dot. Pkt. 32 Wózek anestezjologiczny oraz pkt. 35 Wózek reanimacyjny
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o następujących parametrach?
Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo BAYDUR
Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz.
Wymiary zewnętrzne wózka:
- Wysokość : 90 cm,
- Głębokość : 72 cm,
- Szerokość: 83cm,
Wózek wyposażony w:
- sześć szuflad o wysokości 100mm
Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady
Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji
Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka
Wyposażenie podstawowe wózka :
- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów,
- uchwyt do przetaczania,
- pojemnik do zużytych igieł,
- otwieracz ampułek,
- pojemnik na cewniki,
- pojemnik na butelki,
- kosz na odpadki ,
- dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”,
- wysuwaną spod blatu półkę do pisania,
- półkę na żel,
- uchwyt na butlę z tlenem,
- wkład na leki do szuflady z regulacją podziału,
- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje
Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka
odpowiedź : Zgodnie z siwz
Dotyczy: Załącznik nr 10, pkt 2. przewoźny USG

1.Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kliniczny ultrasonograf renomowanego producenta, którego waga wynosi 90 kg?
Odpowiedź: tak

2.Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kliniczny ultrasonograf renomowanego producenta, który posiada głowicę Convex o częstotliwości pracy 1,0 – 6,0 MHz?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

3.Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kliniczny ultrasonograf renomowanego producenta, który posiada głowicę Endovaginalną o częstotliwości pracy 2,0 – 10,0 MHZ?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ
4.Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kliniczny ultrasonograf renomowanego producenta, który posiada możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę micro-convex o częstotliwości pracy 3,0 – 9,0 MHz?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ
5.Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kliniczny ultrasonograf renomowanego producenta, który posiada możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę rektalną o częstotliwości pracy 2,0 – 9,0 MHz?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ
6.Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kliniczny ultrasonograf renomowanego producenta, który posiada możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę endowaginalną o częstotliwości pracy 2,0 – 10,0 MHz?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

podpisała: Dyrektor
Beata Kostrzewa