Szczytno, dn. 03-08-2018r.
Dotyczy: postępowania „DOSTOSOWANIA INFRASTRUKTURY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE UMOŻLIWIAJACE UTWORZENIE W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO”
Numer sprawy ZOZ-4/2018
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2 cyt. ustawy w przedmiotowej kwestii wyjaśnia:

O D P O W I E D Z I
na zapytania w sprawie przetargu
Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert do 16 sierpnia 2018 r.
Odpowiedź Zamawiającego: tak
Czy w związku z planowanym remontem pomieszczeń laboratorium i Centralnej Sterylizatorni  Zamawiający może podać  powierzchnie planowanego remontu w tym zakresie .
Odpowiedź Zamawiającego: Przewidywana powierzchnia remontu wynosi ok. 254 m ².
Czy w związku z planowanym remontem pomieszczeń laboratorium i Centralnej Sterylizatorni  Należy uwzględnić w zakresie i kosztach inwestycji przeniesienie dotychczasowego wyposażenia Centralnej Sterylizatornii.
Odpowiedź Zamawiającego: Do zakresu i kosztorysu remontu pomieszczeń laboratorium i Centralnej Sterylizatorni należy uwzględnić koszty przeniesienia obecnego wyposażenia Centralnej Sterylizatorni
wraz zapewnieniem ich prawidłowego montażu i ponownego uruchomienia .
Czy w związku z planowanym remontem pomieszczeń laboratorium i Centralnej Sterylizatorni  Należ uwzględnić wykonanie oddzielnego systemu wentylacyjnego dla Centralnej Sterylizatornii.
Odpowiedź Zamawiającego: Do zakresu i kosztorysu remontu pomieszczeń laboratorium i Centralnej Sterylizatorni należy uwzględnić wykonanie nowego systemu wentylacji w pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni zgodnego z Polskimi Normami i wymaganiami technicznymi zamontowanych urządzeń .
Czy w związku z planowanym przeniesieniem budynku gazów medycznych należy uwzględnić przeniesienie dotychczasowych urządzeń czy też instalację nowych oraz uzyskanie walidacji systemu gazów medycznych po zmianie lokalizacji budynku gazów medycznych .
Odpowiedź Zamawiającego: Do zakresu i kosztorysu przeniesienia budynku gazów medycznych należy uwzględnić przeniesienie istniejących urządzeń wraz z uzyskaniem niezbędnych certyfikatów i pozwoleń umożliwiających funkcjonowanie instalacji gazów medycznych w szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami .
Co oznacza w Załączniku nr 8 PKT 2.2.1 określenie ETAP II powierzchnia ok. 315 m2, czy oznacza to fakt późniejszej dobudowy drugiego piętra o pow. ok 315 m2 i czy należy uwzględnić ten fakt w projektowanych rozwiązaniach fundamentów i dachu .
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga w związku z planem nadbudowy projektowanego budynku SOR by tak fundamenty jaki i dach wykonane były w taki sposób by możliwa była nadbudowa bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych i finansowych .
Czy w ramach remontu parteru należy uwzględnić przebudową systemu wentylacji dla pomieszczeń Oddziału OIT , który jest zasilany z central zewnętrznych w przypadku kolizji przejść kanałów wentylacyjnych.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga by w zakresie jak i kosztorysach remontu parteru uwzględnić konieczność przebudowy systemu wentylacji zasilającej OIT .

Załącznik nr 10 wymagania sprzęt medyczny

Dotyczy przyłóżkowego zestawu RTG
Czy Zamawiający wymaga aparatu analogowego, czy z detektorem? W opisie raz pojawia się słowo „cyfrowy”, ale wydaje się to pomyłką pisarską, ponieważ poza tym słowem nie ma wymagań co do detektora lub przenośnej stacji technika.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ., Zamawiający miał na myśli aparat analogowy współpracujący z obecnym systemem.
Dotyczy przyłóżkowego zestawu RTG
Czy Zamawiający dopuści mobilny aparat RTG, fabrycznie nowy rok produkcji 2018, do używania w pomieszczeniach GENERATOR: częstotliwość generatora 50 kHZ, moc generatora min. 25 kW, zakres napięcia: 40-133 kV, nastawa mAs w zakresie min. od 0,32 do 360 mAs, Zasilanie sieciowe 230 V, 50Hz z gniazda sieciowego 16 A, zasilanie z akumulatorów, pojemność akumulatora.168 Ah, możliwość pracy urządzenia w temperaturze od 10°C do 40° C, dwustopniowy włącznik ekspozycji, ręczna nastawa parametrów ekspozycji, bez programów anatomicznych, technika 2 punktowa LAMPA RENTGENOWSKA: lampa z wirującą anodą, wielskość ogniska jedno 0.8 mm, pojemność cieplna anody 122 kHU, kąt anody 15°, kolimator ręczny, blendy zamykane parami, kolimator obracany ± 90°, maksymalne pole symulacyjne min. 40 cm x 40 cm z 1 m, automatyczny wyłącznik oświetlenia pola, oświetlenie pola halogenowe 180 luxów dla SID 1 m.
Odpowiedź Zamawiającego: TAK.
ZESPÓŁ WÓZKA: z tyłu duże koła, z przodu małe kółka skrętne, hamulec postojowy ręczny, maksymalna wysokość od podłogi do ogniska lampy 2135 mm, całkowita szerokość aparatu RTG 575 mm, maksymalna długość aparatu RTG 987 mm (lampa w pozycji transportowej), waga aparatu 294 Kg, wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia aparatu, wysokość transportowa aparatu 1550 mm,
Odpowiedź Zamawiającego: tak.
PANEL STEROWANIA: Wyświetlacz parametrów (kV, mAs), ręczna nastawa parametrów ekspozycji przy pomocy przycisków membranowych, wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów, włącznik ekspozycji z przycisku na kablu spiralnym długości 5m
Odpowiedź Zamawiającego: tak.
przewoźny USG
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, w wielu punktach przewyższający oczekiwania Zamawiającego o podanych poniżej parametrach:
Wymagany rok produkcji 2018, cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem, dynamika systemu 225 dB, cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej, ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 3, monitor LED o wysokiej rozdzielczości przekątna 21,5 cala, uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu, Zakres częstotliwości pracy min. 1,5 MHz do 10 MHz, regulacja głębokości pola obrazowania min. do 30 cm, liczba ognisk min 4, podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół, waga aparatu do 65 kg, aktualizacja systemu poprzez moduł zdalnej diagnostyki oraz wsparcia serwisowo-aplikacyjnego on-line z możliwością połączenia audio-wideo z centrum serwisowym, Obrazowanie harmoniczne; wiele pasm częstotliwości, obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD), odświeżanie obrazu w trybie Dopplera Kolorowego (CD) min.180 obr/sek., obrazowanie w trybie Power Doppler (PD), zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD)przy zerowym kącie bramki min.: +/- 6,5 m/s , Obrazowanie trapezowe , automatyczna optymalizacja obrazu pomocą jednego przycisku, archiwizacja obrazów, wewnętrzny system archiwizacji danych, zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, oraz pętli obrazowych (AVI), funkcje użytkowe, powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym, raporty z badań, pełne oprogramowanie do badań: Kardiologicznych, Małych narządów, Naczyniowych, Brzusznych, Mięśniowo-szkieletowych, Ortopedycznych, głowice ultradźwiękowe nowej generacji, Głowica konweksowa zakres częstotliwości pracy min. 1,4-5,0 MHz liczba elementów min. 128, Głowica Endovaginalna, zakres częstotliwości pracy min. 3,3 –10,3 MHz, Liczba elementów min. 128 możliwości rozbudowy – opcje dostępne w dniu składania oferty, Możliwość rozbudowy o obrazowanie wolumetryczne 4D z głowic objętościowych typu convex, możliwość rozbudowy o opcję automatycznych pomiarów położniczych min: BPD, AC, HC, FL.
Odpowiedź Zamawiającego: tak.
Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie jako minimalny 2 letniego („ustawowego”) okresu rękojmi? Dwuletnia, przewidziana przez kodeks cywilny, rękojmia należycie zabezpiecza interesy Zamawiającego. Prosimy o stosowną modyfikację SIWZ w miejscu opisu kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, punktu 3.4.Kryterium Okres rękojmi za wady – sprzęt medyczny (10%).
Odpowiedź Zamawiającego:. Zgodnie z SIWZ
Załącznik nr 10 wymagania sprzęt medyczny
Dotyczy przyłóżkowego zestawu RTG
Czy Zamawiający wymaga aparatu analogowego, czy z detektorem? W opisie raz pojawia się słowo „cyfrowy”, ale wydaje się to pomyłką pisarską, ponieważ poza tym słowem nie ma wymagań co do detektora lub przenośnej stacji technika.
Odpowiedź Zamawiającego:Zgodnie z SIWZ., Zamawiający miał na myśli aparat analogowy współpracujący z obecnym systemem
Dotyczy przyłóżkowego zestawu RTG
Czy Zamawiający dopuści mobilny aparat RTG, fabrycznie nowy rok produkcji 2018, do używania w pomieszczeniach GENERATOR : częstotliwość generatora 50 kHZ, moc generatora min. 25 kW, zakres napięcia: 40-133 kV, nastawa mAs w zakresie min. od 0,32 do 360 mAs, Zasilanie sieciowe 230 V, 50Hz z gniazda sieciowego 16 A, zasilanie z akumulatorów, pojemność akumulatora.168 Ah, możliwość pracy urządzenia w temperaturze od 10°C do 40° C, dwustopniowy włącznik ekspozycji, ręczna nastawa parametrów ekspozycji, bez programów anatomicznych, technika 2 punktowa LAMPA RENTGENOWSKA: lampa z wirującą anodą, wielskość ogniska jedno 0.8 mm, pojemność cieplna anody 122 kHU, kąt anody 15°, kolimator ręczny, blendy zamykane parami, kolimator obracany ± 90°, maksymalne pole symulacyjne min. 40 cm x 40 cm z 1 m, automatyczny wyłącznik oświetlenia pola, oświetlenie pola halogenowe 180 luxów dla SID 1 m.
Odpowiedź Zamawiającego: tak.
ZESPÓŁ WÓZKA: z tyłu duże koła, z przodu małe kółka skrętne, hamulec postojowy ręczny, maksymalna wysokość od podłogi do ogniska lampy 2135 mm, całkowita szerokość aparatu RTG 575 mm, maksymalna długość aparatu RTG 987 mm (lampa w pozycji transportowej), waga aparatu 294 Kg, wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia aparatu, wysokość transportowa aparatu 1550 mm,
Odpowiedź Zamawiającego: tak.
PANEL STEROWANIA: Wyświetlacz parametrów (kV, mAs), ręczna nastawa parametrów ekspozycji przy pomocy przycisków membranowych, wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów, włącznik ekspozycji z przycisku na kablu spiralnym długości 5m
przewoźny USG
Odpowiedź Zamawiającego: tak.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, w wielu punktach przewyższający oczekiwania Zamawiającego o podanych poniżej parametrach:
Wymagany rok produkcji 2018, cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem, dynamika systemu 225 dB, cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej, ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 3, monitor LED o wysokiej rozdzielczości przekątna 21,5 cala, , uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu, Zakres częstotliwości pracy min. 1,5 MHz do 10 MHz, regulacja głębokości pola obrazowania min. do 30 cm, liczba ognisk min 4, podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół, waga aparatu do 65 kg, aktualizacja systemu poprzez moduł zdalnej diagnostyki oraz wsparcia serwisowo-aplikacyjnego on-line z możliwością połączenia audio-wideo z centrum serwisowym, Obrazowanie harmoniczne; wiele pasm częstotliwości, obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD), odświeżanie obrazu w trybie Dopplera Kolorowego (CD) min.180 obr/sek., obrazowanie w trybie Power Doppler (PD), zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD)przy zerowym kącie bramki min.: +/- 6,5 m/s , Obrazowanie trapezowe , automatyczna optymalizacja obrazu pomocą jednegoprzycisku, archiwizacja obrazów, wewnętrzny system archiwizacji danych, zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, oraz pętli obrazowych (AVI), funkcje użytkowe, powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym, raporty z badań, pełne oprogramowanie do badań: Kardiologicznych, Małych narządów, Naczyniowych, Brzusznych, Mięśniowo-szkieletowych, Ortopedycznych, głowice ultradźwiękowe nowej generacji, Głowica konweksowa zakres częstotliwości pracy min. 1,4-5,0 MHz liczba elementów min. 128, Głowica Endovaginalna, zakres częstotliwości pracy min. 3,3 –10,3 MHz, Liczba elementów min. 128 możliwości rozbudowy – opcje dostępne w dniu składania oferty, Możliwość rozbudowy o obrazowanie wolumetryczne 4D z głowic objętościowych typu convex, możliwość rozbudowy o opcję automatycznych pomiarów położniczych min: BPD, AC, HC, FL
Odpowiedź Zamawiającego: tak.
Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie jako minimalny 2 letniego („ustawowego”) okresu rękojmi? Dwuletnia, przewidziana przez kodeks cywilny, rękojmia należycie zabezpiecza interesy Zamawiającego. Prosimy o stosowną modyfikację SIWZ w miejscu opisu kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, punktu 3.4.Kryterium Okres rękojmi za wady – sprzęt medyczny (10%).
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
Załącznik nr 10 wymagania sprzęt medyczny – poz.20. Łóżko do intensywnej terapii z wagą
1. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści łóżko bez możliwości wydłużania leża? Łóżko pozwala hospitalizować pacjentów o wzroście nawet do 206 cm, a jego długość całkowita (z odbojami wynosi 2 280 mm.
Odpowiedź Zamawiającego: tak.
2. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści łóżko z systemem ważenia bez funkcji wykrywania ruchu pacjenta?
Odpowiedź Zamawiającego: tak
3. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści łóżko z kołami o średnicy 150 mm, a więc kołami lepiej ułatwiającymi przetaczanie łóżka niż koła wymagane w opisie?
Odpowiedź Zamawiającego: tak.
4. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści łóżko bez możliwości zablokowania szczytów na czas transportu łóżka? Szczyty osadzone są pasownie w gniazdach leża i dzięki temu nie ma ryzyka ich wysunięcia w trakcie przemieszczania łóżka.
Odpowiedź Zamawiającego: tak
5. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści łóżko z precyzyjniejszą wagą posiadającą dokładność 100g?
Odpowiedź Zamawiającego: tak
6. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści łóżko o szerokości przy podniesionych barierkach wynoszącej 980 mm?
Odpowiedź Zamawiającego: tak
Załącznik nr 10 wymagania sprzęt medyczny – poz.21. Łóżko internistyczne
1. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści łóżko z kołami o średnicy 150 mm, a więc kołami lepiej ułatwiającymi przetaczanie łóżka niż koła wymagane w opisie?
Odpowiedź Zamawiającego: tak
2. Czy Zamawiający przychyli się do prośby Wykonawcy i dopuści łóżko, którego ruchome segmenty leża wypełnione są gładkimi, odejmowanymi płytami z laminatu termoutwardzalnego (HPL), zabezpieczonymi przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez specjalne piny i rzepowe zaczepy, a ponieważ w oferowanym łóżku, wypełnienie każdego z segmentów stanowi jedną powierzchnię, a nie kilka oddzielnych paneli koniecznych do wyjęcia i indywidualnej dezynfekcji, czynności niezbędne do utrzymania leża w należytej czystości można zrobić znacznie sprawniej i szybciej niż w przypadku segmentów wypełnionych oddzielnymi panelami? Nacisk na ciało pacjenta redukuje materac z gofrowanymi nacięciami, będący na wyposażeniu łózka.
Odpowiedź Zamawiającego: tak.
3. Czy Zamawiający przychyli się do prośby Wykonawcy i dopuści łóżko z metalowymi barierkami bocznymi zabezpieczającymi pacjenta na ¾ długości leża?
Odpowiedź Zamawiającego: tak.
Załącznik nr 10 wymagania sprzęt medyczny – poz.26. Wózek do transportu chorych
1. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści wózek o długości 2000 mm?
Odpowiedź Zamawiającego: tak.
2. Czy Zamawiający przychyli się do prośby Wykonawcy i dopuści wózek o szerokości bez barierek bocznych równej 680 mm oraz o szerokości 750 mm z barierkami bocznymi?
Odpowiedź Zamawiającego: tak.
3. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści wózek o powierzchni leża dla pacjenta posiadającej wymiary materaca, tj. długość materaca 1915 mm i szerokość materaca 586 mm?
Odpowiedź Zamawiającego: tak.
4. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści wózek o wadze 110 kg, dzięki której manewrowanie nim wymaga zdecydowanie mniej wysiłku?
Odpowiedź Zamawiającego: tak.
5. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści wózek, którego rama oparta jest na układzie pantografowym, równie zapewniającym sztywność konstrukcji, jak opisany układ trapezowy?
Odpowiedź Zamawiającego: tak.
6. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 600 do 900 mm?
Odpowiedź Zamawiającego: tak.
7. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści wózek z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenbura za pomocą sprężyn gazowych z blokadą?
Odpowiedź Zamawiającego: nie.
8. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści wózek z regulacją oparcia pleców w zakresie 00 do 700?
Odpowiedź Zamawiającego: tak
9. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści wózek z centralnym hamulcem w postaci jednej dźwigni w kształcie litery U znajdującej się od strony nóg pacjenta, obejmującej podstawę wózka na wymiarze szerokości? Poniżej zdjęcie usytuowania dźwigni.
Odpowiedź Zamawiającego: tak

10. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści wózek z możliwością mocowania statywu kroplówki w środkowej części ramy leża wózka, po obu jej stronach? Maszt statywu posiada regulację wysokości, a sam statyw nie jest składany.
Odpowiedź Zamawiającego: tak.
11. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści wózek z chromowanymi barierkami bocznymi?
Odpowiedź Zamawiającego: tak
12. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści wózek z barierkami bocznymi opuszczanymi poniżej powierzchni materaca?
Odpowiedź Zamawiającego: tak.
13. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści wózek z materacem o grubości 6 cm?
Odpowiedź Zamawiającego: tak
14. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści wózek z materacem mocowanym do blatu za pomocą gumowych kołków znajdujących się pod spodem materaca i osadzanych w odpowiednich otworach znajdujących się w leżu?
Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz
Załącznik nr 10 wymagania sprzęt medyczny – poz.34. Szafki przyłóżkowe
1. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści następującą szafkę przyłóżkową:?
Szafka z możliwością dostawiania do łóżka po lewej lub prawej stronie
Szerokość szafki – 510 mm
Głębokość szafki – 390 mm
Wysokość blatu – 860 mm
Wkład boczny wykonany z tworzywa ABS
Chromowane pręty zabezpieczające przedmioty umieszczone w bocznym wkładzie
Blat szafki wykonany z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Dodatek antybakteryjny jest integralną zawartością składu tworzywa i zapewnia powolne uwalnianie jonów srebra
Blat profilowany z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę
Konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne są integralną zawartością składu lakieru.
Skrzynka szafki wyposażona w półkę i dwoje drzwiczek
Szuflada i drzwiczki wyposażone w ergonomiczny uchwyt do otwierania wykonany z anodowanego stopu aluminiowego
Szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład wykonany z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny jest integralną zawartością składu tworzywa i zapewnia powolne uwalnianie jonów srebra
Szuflada na prowadnicach ślizgowych, z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany. W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta
Szafka przejezdna z blokadą dwóch kół wykonanych z tworzywa. Średnica kół 50 mm
Szafka wyposażona w dwa chromowane haczyki do zawieszania ręczników
Powierzchnie szafki odporne na środki dezynfekcyjne
  Odpowiedź Zamawiającego: tak
Dotyczy : Pozycja 5
61. Czy Zamawiający dopuści kozetkę z regulacją segmentu pleców w zakresie -25o do +62o?
Odpowiedź Zamawiającego: tak
62. Czy Zamawiający dopuści kozetkę z możliwością wyboru szerokości blatu 65cm lub 75cm?
Odpowiedź Zamawiającego: tak
63. Czy Zamawiający dopuści kozetkę z regulacją wysokości w zakresie 46-90cm?
Odpowiedź Zamawiającego: tak
Dotyczy :Pozycja 16
    1. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z regulacją segmentu pleców w zakresie -25o do +62o?
Odpowiedź Zamawiającego: tak
    1. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z możliwością wyboru szerokości blatu 65cm lub 75cm?
Odpowiedź Zamawiającego: tak
    1. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z regulacją wysokości w zakresie 46-90cm?
Odpowiedź Zamawiającego: tak
Dotyczy : Pozycja 20
Czy Zamawiający dopuści łózko z możliwością regulacją długości łóżka w trzech długościach 223-230-240cm?
Odpowiedź Zamawiającego: tak
Czy Zamawiający dopuści łózko z kołami o średnicy 150mm?
Odpowiedź Zamawiającego: tak
Dotyczy : Pozycja 21
Czy Zamawiający dopuści łózko wraz z materacem o wysokości 14cm?
Odpowiedź Zamawiającego: tak
Dotyczy : Pozycja 26
70. Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości 755mm?
Odpowiedź Zamawiającego: tak
71. Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem o długości 192cm?
Odpowiedź Zamawiającego: tak
72. Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem opartym na dwóch kolumnach cylindrycznych?
Odpowiedź Zamawiającego: tak
73. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie 585mm – 905mm?
Odpowiedź Zamawiającego: tak
74. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-70o
Odpowiedź tak
75. Czy Zamawiający dopuści wózek z barierkami wykonanymi ze stali, lakierowanej proszkowo?
Odpowiedź Zamawiającego: tak
76. Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem o grubości 60mm, mocowane na blacie za pomocą tworzywowych pinów, wsuwanych w otwory blacie?
Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz
Dotyczy : Pozycja 34
77. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o poniższym opisie?
Korpus szafki wykonany ze stali, lakierowanej proszkowo, pddanej wcześniej procesowi ocynkowania. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blaty szafki wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL
(o grubości min. 4 mm). Fronty szuflad w kolorze białym, wykonane z tworzywa ABS. Blat z dwoma relingami lakierowanymi. szafka wyposażona w reling na ręcznik. Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone tworzywowe listwy w kształcie litery C. Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 150 mm. – dostęp do półki od frontu szafki. Szuflada górna wyposażona w odejmowany wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 2 części. Wysokość szuflady min. 80 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach ślizgowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 1 z blokadą, o śr. min. 52 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Wymiary szafki: wysokość - 900 mm (± 30mm), szerokość szafki - 460 mm (± 50mm), głębokość - 470 mm (± 20mm).
Odpowiedź Zamawiającego: tak.
78. Proszę o wyodrębnienie w zał. Nr 7 do SIWZ – kosztorys szczegółowy - pozycji „koszt finansowania” tak, aby Wykonawca mógł wskazać oddzielnie koszt wykonanie przedmiotu zamówienia oraz oddzielnie przewidywane koszty finanansowania w zakresie obu zadań.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ , informacje te należy zawrzeć w promesie finansowania , propozycji umowy oraz w harmonogramie spłaty.
79. Mając na uwadze zapis §1 ust. 3.5 wzoru umowy prosimy o wyjaśnienie, czy kwota przewidziana za prace projektowe ma również podlegać finansowaniu w formie wykupu wierzytelności, czy też ma nie być wliczana do kwoty wykupu.
Odpowiedź Zamawiającego: Kwota za prace projektowe również podlega finansowaniu w formie wykupu wierzytelności

80. W związku z zapisami SIWZ prosimy o określenie, w jakim maksymalnym terminie Zamawiający otrzyma informację o otrzymaniu bądź nie otrzymaniu dofinansowania z POIS na budowę SOR i przekaże ją Wykonawcy. Odstąpienie od realizacji umowy w trakcie jej trwania przez Zamawiającego w przypadku nie otrzymania dofinansowania sprawia, iż Wykonawca nie będzie w stanie zaplanować swoich prac i zrealizować je w terminie a ponadto Wykonawca, który rozpocznie prace budowlane nie otrzyma za nie wynagrodzenia, co obarcza ta inwestycję daleko idącym ryzykiem.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ . Przewidywany czas uzyskania informacji o przyznaniu dotacji jest krótszy niż czas niezbędny do zaprojektowania budynku i uzyskania pozwolenia na budowę , w związku z tym nie zachodzi przesłanka rozpoczęcia prac budowlany przed terminem uzyskania informacji o przyznaniu dotacji .
81. W związku z zapisami §1 ust. 3 wzoru umowy prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego możliwości rozwiązania umowy w terminie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia w przypadku nieuzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu. Powyższy zapis jest dalece niekorzystny dla potencjalnych Wykonawców.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.
82. Z uwagi na długi okres finansowania prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku pogorszenia kondycji finansowej Zamawiającego, utraty kontroli przez obecnego właściciela, przekształcenia oraz ogłoszenia upadłości przez Zamawiającego, nabywca wierzytelności będzie miał prawo do odstąpienia od postawienia w stan wymagalności.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.
83. Prosimy Zamawiającego o określenie, na jaki dzień należy przyjąć stopę WIBOR 6M w celu złożenia oferty (np. WIBOR 6. M z dnia ogłoszenia przetargu). Określenie konkretnej daty zapewni porównywalność wszystkich ofert w postępowaniu.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający określa datę jaką należy przyjąć stopę WIBOR 6M na dzień ogłoszenia przetargu
.
84. Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do SIWZ zapisu określającego zasady aktualizacji stawki WIBOR 6M o treści: „Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR 6M ustaloną na ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem nowego sześciomiesięcznego okresu obowiązywania stopy referencyjnej WIBOR 6M. O aktualizacji harmonogramu płatności Cesjonariusz zawiadomi Zamawiającego listem poleconym oraz faxem, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od terminu obowiązywania nowej wartości oprocentowania. Do zawiadomienia dołączony zostanie nowy harmonogram płatności.”
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wprowadzi do SIWZ zapis . „Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR 6M ustaloną na ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem nowego sześciomiesięcznego okresu obowiązywania stopy referencyjnej WIBOR 6M. O aktualizacji harmonogramu płatności Cesjonariusz zawiadomi Zamawiającego listem poleconym oraz faxem, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od terminu obowiązywania nowej wartości oprocentowania. Do zawiadomienia dołączony zostanie nowy harmonogram płatności.”

85. Dotyczy zał. Nr 11 do SIWZ zasady finansowania zamówienia – punkt f) „brak dodatkowych opłat” – prosimy o wykreślenie tego punktu z uwagi na informację w dalszej części załącznika o przewidzianej prowizji doliczanej do rat.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wykreśla z złącznika Nr 11 – punkt f) „brak dodatkowych opłat”
86. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że każda kwota podlegająca wykupowi określona w oświadczeniu wystawionym przez Zamawiającego jest kwotą ostateczną tj. po dokonaniu wszystkich potrąceń ewentualnie po złożeniu do depozytu sądowego kwot wynagrodzenia Podwykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza że każda kwota podlegająca wykupowi określona w oświadczeniu wystawionym przez Zamawiającego jest kwotą ostateczną tj. po dokonaniu wszystkich potrąceń ewentualnie po złożeniu do depozytu sądowego kwot wynagrodzenia Podwykonawcy.
.
87. Prosimy o potwierdzenie, że zmiana oprocentowania spowodowana zmianą stopy WIBOR 6M, nie stanowi zmiany umowy cesji i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia aneksu do umowy.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza , że zmiana oprocentowania spowodowana zmianą stopy WIBOR 6M, nie stanowi zmiany umowy cesji i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia aneksu do umowy..
88. Prosimy o informację, czy do wyliczenia odsetek Wykonawcy mają przyjąć, że rok obrachunkowy wynosi 365 dni także dla lat przestępnych, czy też Zamawiający oczekuje zastosowania kalendarza rzeczywistego, w którym dla lat przestępnych rok obrachunkowy będzie wynosić 366 dni.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informację, że do wyliczenia odsetek Wykonawcy mają przyjąć, że rok obrachunkowy wynosi 365 dni także dla lat przestępnych

89. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opóźnienia w płatnościach instytucji Finansowej przysługują odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że w przypadku opóźnienia w płatnościach instytucji Finansowej przysługują odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
90. W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 ww. ustawy stosuje się odpowiednio.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią powyżej.
91. Prosimy o potwierdzenie, że odsetki w harmonogramie będą naliczane od dnia terminu zakończenia wszystkich robót i dokonania ich końcowego odbioru oraz że pierwsza rata spłaty będzie przypadać na koniec miesiąca następującego po podpisaniu ww. protokołu.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że odsetki w harmonogramie będą naliczane od dnia terminu zakończenia wszystkich robót i dokonania ich końcowego odbioru oraz że pierwsza rata spłaty będzie przypadać na koniec miesiąca następującego po podpisaniu ww. protokołu
92. Prosimy o potwierdzenie, że harmonogram spłaty ma zostać przedłożony przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza ,że harmonogram spłaty ma zostać przedłożony przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne.
93. Prosimy o odstąpienie od warunkowania podpisania umowy Wykonawcy z Zamawiającym od przedłożenia przez Wykonawcę umowy Wykonawcy z instytucją finansującą. Pragniemy nadmienić, iż Zamawiający podpiszę umowę trójstronną pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym i instytucją finansującą, w której zawarte będą wszelkie postanowienia i zobowiązania wynikające z wykupu wierzytelności. Ponadto umowa pomiędzy instytucją finansową a Wykonawcą zawierać będzie informacje poufne, a udostępnianie jej treści naruszy zasady swobody umów.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.
94. Prosimy o doprecyzowanie ostatecznego terminu zakończenia wszystkich robót i dokonania ich końcowego odbioru. W treści SIWZ jest wskazany termin 31.06.2019R. a w treści wzoru umowy §3 jest wskazany termin 30.11.2019 R.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia iż roboty budowlane mają zostać odebrane do 30.06.2019r. (data 31.06.2019 jest oczywistym błędem pisarskim , gdyż ona nie występuje w kalendarzu ), zaś termin zakończenia montażu sprzętu i wyposażenia oraz odbiór końcowy musi się odbyć do 30.11.2019 r.
.
95. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż Zamawiający przewiduje zawarcie umowy trójstronnej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą a Instytucją Finansową.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza ,że przewiduje zawarcie umowy trójstronnej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą a Instytucją Finansową.
96. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zwolnienie się Zamawiającego z obowiązku zapłaty, o którym mowa pkt. 2 Zasady wykupu wierzytelności ppkt. 6 załącznik nr 11, następuje względem Wykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza ,że zwolnienie się Zamawiającego z obowiązku zapłaty, o którym mowa pkt. 2 Zasady wykupu wierzytelności ppkt. 6 załącznik nr 11, następuje względem Wykonawcy.
97. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, prowizja, o której mowa w pkt. 2 ppkt. 9 w załączniku nr 11, jest należna w całości i nie podlega przeliczeniu w przypadku wcześniej spłaty.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza ,że prowizja, o której mowa w pkt. 2 ppkt. 9 w załączniku nr 11, jest należna w całości i nie podlega przeliczeniu w przypadku wcześniej spłaty.
.
98. Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisów pkt. 2 ppkt. 10 załącznik nr 11 dot. systemu spłaty jako wzajemnie się wykluczających. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli spłatę w równych ratach kapitałowych, a odsetki naliczane od malejącego kapitału, czy też w równych ratach kapitałowo-odsetkowych.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający modyfikację zapis pkt. 2 ppkt. 10 załącznik nr 11 dot. systemu spłaty i doprecyzowuje że ma na myśli raty kapitałowo-odsetkowe.
99. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający dopuszcza ustanowienie zabezpieczenia spłaty wykupionych przez Instytucję Finansująca wierzytelności, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż koszt ustanowienia zabezpieczeń pokryje Zamawiający.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż pokryje koszt ustanowienia zabezpieczeń.
100. Prosimy o potwierdzenie, że zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony na całości sprzętu dostarczonego do Zamawiającego zgodnie z zał. Nr 9 do SIWZ - zestawienie sprzętu medycznego.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony na całości sprzętu dostarczonego do Zamawiającego zgodnie z zał. Nr 9 do SIWZ - zestawienie sprzętu medycznego.

Podpisała:
Dyrektor Beata Kostrzewa