|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry wymagane** | Tak/Nie |
|  | Komora do ogrzewania płynów fabrycznie nowa, |  |
| 1 | Pojemność 150 litrów |  |
| 2 | Wymuszony obieg powietrza |  |
| 3 | Obudowa ze stali nierdzewnej szlifowanej |  |
| 4 | Wnętrze ze stali nierdzewnej |  |
| 5 | Zewnętrzne drzwi przeszklone |  |
| 6 | Zakres temperatury od + 35 0 C do + 42 0 C |  |
| 7 | Regulacja temperatury co 0,1 0 C |  |
| 8 | Wymiary zewnętrzne ( szerokość x wysokość x głębokość ) 600 x 860 x 590 mm |  |
| 9 | Wymiary wewnętrzne ( szerokość x wysokość x głębokość ) 496 x 655 x 480 mm |  |
| 10 | Alarm wizualny i dźwiękowy po przekroczeniu zadanej temperatury o 2 0 C |  |
| 11 | Niezależne zabezpieczenie temperaturowe powyżej 45 0 C |  |
| 12 | Zabezpieczenie przed przegraniem klasy 3.1 zgodnie z DIN 12880 |  |
| 13 | Alarm otwartych drzwi ( aktywujący się po 1 minucie od otwarcia drzwi |  |
| 14 | Teleskopowe szuflady zamiast półek zapobiegające wypadaniu zawartości |  |
| 15 | Energooszczędne oświetlenie komory diodami LED |  |
| 16 | Hartowana szyba w drzwiach umożliwiająca widoczność wnętrza komory |  |
| 17 | Zamknięcie drzwi komory na kluczyk |  |
| 18 | Zabezpieczenie przed zmianą ustawień serwisowych przez osoby nieupoważnione |  |
| 19 | Archiwizacja parametrów pracy komory przez okres 1 roku ( przy zapisie co 15 minut ) |  |
| 20 | Deklaracji Zgodności CE - załączyć |  |
| 21 | Oświadczenie producenta, że oferowana komora grzewcza jest zgodna z normą PN EN 60601-1-2:2007 EMC – Norma dla Medycznych Urządzeń Elektrycznych – Kompatybilność elektromagnetyczna ( nie zakłóca pracy innej aparatury medycznej ) - załączyć |  |

Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych parametrów (odpowiedź NIE) spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

**Oświadczam, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, poza materiałami eksploatacyjnymi.**

……………………………………………………

*podpisy osób upoważnionych do składania*

*oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*