Nr Sprawy: ZOZ-2/2019 Szczytno, dn. 07.03.2019 r.

WYKONAWCY

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

do

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

na

**Zakup ratalny fabrycznie nowego ambulansu typu C wraz z wyposażeniem medycznym na potrzeby ZOZ Szczytno**

Zamawiający w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 1a) oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści SIWZ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść Zapytania** | **Odpowiedzi Zamawiającego** |
| 1 | **Dotyczy Nosze główne**:   1. Czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski z dnia 12 września 2018) tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami, dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych? | TAK |
| 2 | **Dotyczy Nosze główne:**   1. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów do noszy głównych tj. deklaracji zgodności i certyfikatu zgodności wystawionych przez niezależną jednostkę notyfikowaną zgodnych z najnowszymi aktualnymi normami tj. odpowiednio **PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A2:2015**?   Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. **Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm,** dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko **niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają wymagania norm PN EN 1789 i PN EN 1865** | Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga deklaracji i certyfikatów zgodności. Wystarczające będą oświadczenia. |
| 3 | **Dotyczy Nosze główne:**   1. Czy Zamawiający dopuści nosze główne z transporterem renomowanego europejskiego producenta bez półki uniwersalnej mocowanej na stałe do ramy noszy?   Wyjaśniamy, iż rozwiązanie opisane w SIWZ przez Zamawiającego obniża funkcjonalność noszy reanimacyjnych, utrudniając przeprowadzenie szybkiej reanimacji pacjenta. W momencie wystąpienia nagłego zdarzenia złożenie oparcia z pacjentem do pozycji horyzontalnej i rozpoczęcie działań ratunkowych możliwe jest dopiero po uprzednim usunięciu przedmiotów znajdujących się na półce. | Zgodnie z SIWZ. |
| 4 | **Dotyczy Nosze główne:**   1. Czy Zamawiający wymaga, aby funkcja prowadzenia noszy bokiem była dostępna poza budynkami, w terenie otwartym, funkcja ta znacznie ułatwi transport pacjenta z i do karetki? | Zgodnie z SIWZ |
| 5 | **Dotyczy Nosze główne:**   1. Czy Zamawiający dopuści nosze, w których transporter wyposażony jest w uchwyty do prowadzenia zintegrowane z ramą dzięki czemu ograniczono ruchome elementy co pozytywnie wpływa na koszty eksploatacji, nosze spełniają pozostałe wymagania SIWZ?   Nadmieniamy, że nosze które chcielibyśmy zaoferować posiadają udźwig maksymalny 275 kg, dzięki zintegrowanym uchwytom i przede wszystkim dużym gumowym kołom o średnicy 200 mm transport pacjentów nawet o wadze zbliżonej do 200 kg nie stanowi problemu dla załogi PR. | Zgodnie z SIWZ. |
| 6 | **Dotyczy Noszy i Transportera:**  Opis noszy i transportera Zamawiającego jednoznacznie wskazują na konkretnego producenta tj. zestaw transportowy firmy STOLLENWERK co nie jest zgodne z prawem zamówień publicznych i narusza punkt równego traktowania oferentów.  Czy w związku z powyższym Zamawiający działając w myśl zasady równego traktowania oferentów dopuści nosze i transporter firmy FERNO o poniższych parametrach techniczno-użytkowych ?:  **NOSZE GŁÓWNE WIELOZADANIOWE NA TRANSPORTERZE WIELOPOZIOMOWYM**  -przystosowane do prowadzenia reanimacji (twarda płyta na całej ich długości)  - potrójnie łamane (z możliwością ustawienia pozycji siedzącej, przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha),  - Konstrukcja ramy noszy umożliwiająca wydłużenie leżyska pacjenta o minimum 20 cm  - Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni.  - Z kompletem szybkorozpinalnych pasów zabezpieczających o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy (dotyczy również pasów szelkowych ),  - Z możliwością wprowadzania noszy na transporter, przodem i tyłem do kierunku jazdy  - z materacem z tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne, materac umożliwia ustawianie wszystkich dostępnych pozycji  - z chowanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy.  - z dodatkowym zestawem uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach,  - z poręczami bocznymi składanymi prostopadle do osi wzdłużnej noszy  - Pod leżyskiem pacjenta fabryczna półka umożliwiająca przechowanie np. Dokumentacji medycznej lub rzeczy osobistych pacjenta  - udźwig 230 kg,  **TRANSPORTER WIELOPOZIOMOWY POD NOSZE GŁÓWNE**  - z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami;  - wielostopniowa 7 poziomowa regulacja wysokości transportera;  - możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na 3 poziomach pochylenia);  - System zabezpieczający przed złożeniem i opadnięciem w dół , w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie ( stole medycznym ) a zwolniona jest blokada przednich goleni  - Transporter wyposażony w system blokady goleni. Po złożeniu do minimalnej wysokości, istnieje możliwość przeniesienia całego zestawu w tej pozycji;  - Możliwość prowadzenia transportera w bokiem  - Wyposażony w 4 kółka jezdne o średnicy 152 mm, 2 kółka wyposażone w hamulce;  - Konstrukcja noszy i transportera zabezpieczona przed korozją  - 2 dodatkowe uchwyty transportera, poprawiające ergonomie pracy w przypadku pracy z pacjentami o znacznej wadze;  - Udźwig 270 kg; | Zamawiający dopuszcza. |
| 7 | **Dotyczy Noszy i Transportera:**  Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany system transportu pacjenta tj. nosze wraz z transporterem był zgodny z wymogami aktualnej normy PN EN 1789+A2 oraz PN EN 1865-1 ? | Zgodznie z SIWZ |
| 8 | **Dotyczy Transportera:**  Czy Zamawiający dopuści transporter którego koła jezdne, służące do jazdy wprost i bokiem nie są zgodne z aktualną normą 1789? | Nie dopuszczamy. |
| 9 | **Dotyczy Transportera:**  Czy Zamawiający oczekuje aby oferowany transporter posiadał możliwość prowadzenia w bok do kierunku jazdy w pomieszczeniach zamkniętych i otwartych po takich powierzchniach jak np. kostka brukowa, asfalt, chodnik? | TAK. |
| 10 | **Dot. I. Nadwozie, pkt 13 –**  Prosimy o podanie marki i modelu krzesełka kardiologicznego, który będzie transportowane w ambulansie? | STRYKER STAIR PRO |
| 11 | **Dot. I. Nadwozie, pkt 20 –**  Prosimy o doprecyzowanie, które z wymienionych poniżej elementów systemu SWD dostarczy do zamocowania Zamawiający, a które są po stronie Wykonawcy: - antenę dachowa dwuzakresowa GPS/GSM (do tabletu)      - antenę dachową dwuzakresowa GPS/GSM (do modułu Teltonika)  - przygotowanie instalacji pozwalającej na łatwe wpinanie/wypinanie modułu Teltonika(instalacja elektryczno-antenowa)     - przewód USB pomiędzy stacją dokującą, a drukarką     - dodatkowe gniazdo 12 V do drukarki na ścianie działowej.     - adapter do montażu stacji dokującej + instalacja elektryczno antenowa     - stacja dokująca z zasilaczem     - podstawa pod drukarkę     - uchwyt do drukarki z zasilaczem     - Moduł Teltonika     - Tablet     - Drukarka | Elementy SWD są elementami, które zostaną dostarczone przez przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego. |
| 12 | **VII. Ogrzewanie i wentylacja, pkt 6 –**  Prosimy o dopuszczenie umiejscowienia wylotów z klimatyzacji na ścianie działowej u góry w przedziale medycznym, zamiast rozprowadzenia dachowego w kilku punktach.  Wyjaśnienie: Przy wylocie z jednego punktu znajdującym się bezpośrednio przy parowniku uzyskujemy maksymalną wydajność klimatyzacji,  a więc schłodzone powietrze na całej długości sufitu wypchnięte z jednego punktu ma taką samą skuteczność chłodzenia jak wylot z kilku punktów, które nie są umieszczone bezpośrednio przy parowniku, a więc ich skuteczność chłodzenia jest odwrotnie proporcjonalna do odległości od parownika. | Zgodnie z SIWZ. |
| 13 | **XI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE, pkt 1 ppkt 3 –**  Prosimy o wyjaśnienie czy opisana lodówka ma być umieszczonym w zabudowie meblowej przedziału medycznego pojemnikiem termoizolacyjnym zasilanym z sieci 12V i zapewniającym utrzymanie temperatury niższej o 20 stopni od temperatury otoczenia (najniższa możliwa temperatura to 5 stopni Celsjusza) czy też ma być lodówką sprężarkową umożliwiającą utrzymanie zadanej temperatury niezależnie od temperatury otoczenia? | Lodówka sprążarkowa ma być umieszczona zabudowie meblowej. |
| 14 | **XI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE, pkt 1 ppkt 3 –**  w przypadku wskazania przez Zamawiającego wymogu lodówki sprężarkowej prosimy o dopuszczenie zabudowy bez szafki na wyposażenie medyczne, ze względu na duże rozmiary lodówki. | Zgodnie z SIWZ |
| 15 | **XI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE, pkt 1 ppkt 4 –**  Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulanse w których w zabudowie meblowej będzie zamykany schowek na zamek szyfrowy zamiast na kluczyk? Wyjaśnienie: Zamek szyfrowy jest o wiele lepszym rozwiązaniem niż kluczyk który może zgubić czy złamać. | Zgodnie z SIWZ. |
| 16 | **XII.ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA pkt. 2 –**  Prosimy zamawiającego o podanie marki i modelu radiotelefonu, który będzie przewożony w ambulansie? | - Motorola DM 3600;  - Hytera MD 758G |
| 17 | 8.    Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do dnia 15.04.2019r., lub do 30 dni od dnia podpisania Umowy. Wydłużenie terminu pozwoli nam na realizację dostawy be zakłóceń. | Zgodnie z SIWZ |
| 18 | **Wzór umowy § 2 ust. 5:**  Prosimy o uszczegółowienie zapisu § 2 ust. 5 wzoru umowy, poprzez dodanie sformułowania:  *Wcześniejsza spłata całości lub części należności nie zwalnia Zamawiającego z zapłaty kosztów finansowania, związanych z rozłożeniem płatności na raty.* | Zamawiający w § 2 ust. 5 wzoru umowy doda sformułowanie:  *Wcześniejsza spłata całości lub części należności nie zwalnia Zamawiającego z zapłaty kosztów finansowania, związanych z rozłożeniem płatności na raty.* |
| 19 | **Wzór umowy § 5 ust. 2:**  Prosimy o wykreślenie zapisu § 5 ust. 2 wzoru umowy – zapis ten jest sprzeczny z § 2 ust. 9 wzoru umowy. W przypadku braku zgody na wykreślenie, prosimy o jego zmianę w taki sposób, aby za dzień zapłaty uznawany był dzień uznania rachunku Wykonawcy – zgodnie z zapisem § 2 ust. 9 wzoru umowy. | Zamawiający dokonał zmiany |
| 20 | **Wzór umowy § 5 ust. 3:**  Prosimy o wykreślenie zapisu § 5 ust. 3 wzoru umowy. Zapis ten jest powtórzeniem zapisu §2 ust. 11 wzoru umowy. | Zamawiający wykreśla zapis § 5 ust. 3 wzoru umowy |
| 21 | **Wzór umowy § 6 ust. 2 i 3:**  Prosimy o zmianę treści § 6 ust. 2 i 3 wzoru umowy w taki sposób, aby w pierwszej kolejności usunięcie wady polegało na naprawie towaru, a jeżeli wady nie uda się w ten sposób usunąć, towar będzie podlegał wymianie.  Proponujemy w miejsce przywołanych powyżej zapisów wprowadzić następujące:  *2. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru. W przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru, usunięcie wady polegać będzie na naprawie towaru w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia wady.*  *3. Jeżeli wady, o której mowa w ust. 2 (zdanie drugie)nie uda się usunąć poprzez naprawę, wadliwy towar będzie podlegał wymianie w ciągu 14 dni roboczych, począwszy od momentu uznania wady za nieusuwalną.* | Zamawiający dokonał zmiany |
| 22 | **Wzór umowy § 5 ust. 2:**  Prosimy o usunięcie zapisu § 6 ust. 6 wzoru umowy. Postanowienie to jest nieostre i nie wiadomo jakich okoliczności dotyczy. Skoro Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad, to nie ma podstaw do obciążania go karą umowną. Kara umowna ma stanowić rekompensatę poniesionej szkody, a w przypadku usunięcia wady Zamawiający żadnej szkody nie poniesie. | Zamawiający dokonał zmiany |
| 23 | **Wzór umowy § 6 ust. 8:**  Prosimy o doprecyzowanie zapisu § 6 ust. 8 wzoru umowy w zakresie wysokości kary  i okoliczności, które będą uprawniały Zamawiającego do jej naliczenia. | Zamawiający dodał zapis w §3 ust 4 |
| 24 | **Wzór umowy § 7:**  Prosimy o usunięcie zapisów § 7 wzoru umowy. Zapisy te są niewłaściwe z punktu widzenia przedmiotu zamówienia. | Zamawiający wykreśla zapis § 7 |
| 25 | **Wzór umowy § 8 ust. 4:**  Prosimy o zmianę zapisu § 8 ust. 4 wzoru umowy, w taki sposób, aby uprawnienie Zamawiającego poprzedzone było wezwaniem do należytego wykonania umowy i po upływie dodatkowego terminu do wykonania umowy. Proponujemy nadać przywołanemu zapisowi następującą treść:  *Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w realizacji dostawy w umówionym terminie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od wezwania i po upływie tego terminu.* | Zamawiający zmienia na 14 dni |
| 26 | **Wzór umowy § 8 ust. 5:**  Prosimy o usunięcie zapisów § 8 ust. 5 wzoru umowy. Postanowienia te są sprzeczne z istotą umowy sprzedaży. Po przekazaniuZamawiającemu przedmiotu umowy Wykonawca spełnia już swoje świadczenie w całości. | Zamawiający wykreśla zapis § 8 ust. 5 wzoru umowy |

# Podpisał:

specjalista ds. zamówień publicznych /-/ Bohdan Diaków