Szczytno, dn. 10-12-2012r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w trybie przetarg nieograniczony w na zakup aparatu USG – aparatu klasy Premium dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2 cyt. ustawy w przedmiotowej kwestii wyjaśnia:

O D P O W I E D Z I

na zapytania w sprawie SIWZ w przetargu nr sprawy: ZOZ-16/2012

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat USG klasy PREMIUM o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy  ale o wadze wynoszącej 166 kg?

Odp. Zamawiającego: TAK dopuści

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat USG klasy PREMIUM o ilości niezależnych kanałów przetwarzania 67392? Tak niewielka różnica w ilości kanałów przetwarzania nie ma widocznego wpływu na jakość oferowanego urządzenia.

Odp. Zamawiającego: NIE dopuści

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat USG klasy PREMIUM o niejednoznacznie określonej ilości kanałów nadawczych? Producent oferowanego aparatu nie podaje w żadnych udostępnionych przez siebie materiałach technicznych ilości kanałów nadawczych a wynika,1 to z budowy układu beamformera zastosowanym w oferowanym urządzeniu.

Odp. Zamawiającego: NIE dopuści

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat USG klasy PREMIUM o 3 niezależnych gniazdach dla głowic obrazowych oraz 1 gnieździe „parkującym” głowic?

Odp. Zamawiającego: NIE wymaga

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat USG klasy PREMIUM z obsługą za pomocą przycisków/pokręteł z funkcjami wyświetlanymi na dedykowanych ekranach (paskach wyświetlaczy) nie posiadających przekątnej 7 cali?

Odp. Zamawiającego: NIE dopuści

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat USG klasy PREMIUM posiadający 3 strefy równoczesnego dynamicznego ogniskowania?

Odp. Zamawiającego: NIE dopuści

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat USG klasy PREMIUM który umożliwia zmianę wzmocnienia oraz dynamiki po zamrożeniu obrazu ale w technologii przetwarzania sygnału nieopartej na RAW DATA?

Odp. Zamawiającego: NIE dopuści

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat USG klasy PREMIUM o prędkości odświeżania dla trybu CD 215 klatek/s?

Odp. Zamawiającego: NIE dopuści

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat USG klasy PREMIUM posiadającego głowicę sektorową do badań kardiologicznych o zakresie pracy 1-4,5 MHz?

Odp. Zamawiającego: NIE dopuści

- A.D. XII.1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat USG klasy PREMIUM z głowicą sektorową do badań kardiologicznych bez możliwości pracy z oprogramowaniem do elastografii? Ze względu na dynamiczny charakter i specyfikę badania echokardiograficznego nie wykonuje się badań elastograficznych w badaniach serca.

Odp. Zamawiającego: NIE dopuści

- A.D. XIII.8 Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat USG klasy PREMIUM bez możliwości rozbudowy o głowicę liniową do badań powierzchniowych oraz ortopedycznych o zadanych parametrach technicznych? W zamian za to proponujemy rozwiązanie z głowicą liniową o częstotliwości pracy 5-14MHz. 192 elementach piezoelektrycznych oraz FOV o szerokości 39mm.

Odp. Zamawiającego: NIE dopuści

- Dotyczy Załącznika nr 2, pkt II.14.

Zamawiający wymaga w tym punkcie:

„Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. 10 m/sek. (+/-4m/s)”

Zapis  „min. 10 m/sek. (+/-4m/s)” jest sprzeczny logicznie i wyklucza aparaty które posiadają prędkości w trybie triplex większe niż 14 m/sek.

W związku z powyższym wnosimy o korektę  tego zapisu na następujący:

„Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. 10 m/sek.”

Odp. Zamawiający wymaga Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. 6 m/sek.”

- Dotyczy Załącznika nr 2, pkt III

Zamawiający wymaga  w tym punkcie:

„Tryb M + M-anatomiczny”

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu  aparat USG bez trybu M-anatomiczny?

Tryb M + M-anatomiczny jest dziś bardzo rzadko używany, a jego zaoferowanie wpływa znacząco na cenę oferowanego aparatu.

Odp. Zamawiającego: Tak dopuści

- Dotyczy Załącznika nr 2, pkt XII.1.

Zamawiający stawia następujące wymaganie w stosunku do sondy sektorowej:

„Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii”

Oprogramowanie do elastografii stosuje się na sondach convex, linia i endocavity. W związku z tym prosimy  o wykreślenie tego wymogu z zapisów SIWZ.

Odp. Zamawiającego: Tak wykreślamy wymóg w stosunku do sondy sektorowej:

„Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii”

- Dotyczy Załącznika nr 2, pkt XII

W opisie przedmiotu zamówienia nie zawarto podstawowych parametrów technicznych jakie ma spełniać oferowana sonda sektorowa, w tym np. ilości elementów sondy sektorowej.

Należy zauważyć, że w aparatach klasy PREMIUM używa się najczęściej sond o  min. 96 elementach. Prosimy o uzupełnienie zapisu tego punktu, i nadanie mu następującego brzmienia:

„Głowica sektorowa do badań kardiologicznych o min 96 elementach, oraz zakresie min. 2 - 5 [MHz]”

Odp. Zamawiający wymaga głowicy sektorowej do badań kardiologicznych o min 96 elementach, oraz zakresie min. 2 - 5 [MHz]”

- Dotyczy Załącznika nr 2, pkt XIII.8.0

Zamawiający wymaga  w tym punkcie:

”Rozbudowa o głowicę liniową do badań powierzchniowych i ortopedycznych. Częstotliwości pracy min. 8-15 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 128, FOV o szerokości 25 mm +/- 5mm.”

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu głowicę o częstotliwościach pracy  4-14 MHz.

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu głowicę o 128 elementach oraz posiadającą FOV o szerokości 25 mm?

Odp. Zamawiającego: Tak dopuści

- Dotyczy Załącznika nr 2, pkt XIII.8.

Zamawiający wymaga w tym punkcie

”Rozbudowy o głowicę liniową do badań powierzchniowych i ortopedycznych. Częstotliwości pracy min. 8-15 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 128, FOV szerokości 25 mm +/- 5mm.”

Czy Zamawiający dopuści do udziału  w postępowaniu głowicę o lepszych parametrach, o częstotliwościach pracy  4-18 MHz, o 192 elementach, oraz  FOV o szerokości 38 mm?
Opisana głowica posiada  dużo większe możliwości w zakresie badań ortopedycznych.

Odp. Zamawiającego: Tak dopuści

- Zamawiający w paragrafie 11, pkt 11 wymaga dołączenia do oferty dokumentu pod nazwą koncesja/decyzja/zezwolenie/licencja na prowadzenie działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, czyli na sprzedaż aparatu USG

W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie,   że w takim przypadku wykonawca ma dołączyć do oferty odpowiednie oświadczenie?

Odp. Zamawiającego: Jeżeli ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji/zezwolenia to Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie oświadczenie?

- Pyt dot. SIWZ – Załącznik nr 2, pkt.I.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie bardzo wysokiej klasy aparatu USG, który został wprowadzony na rynek w 2010 r i który jest bardzo nowoczesnym aparatem z zastosowanymi w nim najnowszymi technologiami?

Odp. Zamawiającego: Tak dopuści

- Pyt dot. SIWZ – Załącznik nr 2, pkt.I.124

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie bardzo wysokiej klasy aparatu USG , który posiada dysk twardy o pojemności 250GB oraz posiada możliwość podłączenia dodatkowego zewnętrznego dysku twardego?

Odp. Zamawiającego: NIE dopuszcza

- Pyt dot. SIWZ – Załącznik nr 2, pkt.II.15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu USG nie posiadającego możliwości zmiany wzmocnienia  i dynamiki obrazu zamrożonego?

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że oferowany aparat zapewnia możliwość wykonania licznych funkcji postprocessingu (przydatnych w szybkiej diagnostyce) na pętlach i obrazach zatrzymanych, w tym m.in.:

- mapy szarości

- mapy kolorowania

- mapy koloru Dopplera mocy

-mapy koloru Dopplera tkankowego

- mapy koloryzacji przepływów dopplerowskich

- zoom statyczny (na zamrożonym obrazie)

- korekcję kąta dla PW

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że wyrażając zgodę na powyższe rozwiązania Zamawiający będzie miał możliwość dokonania analizy różnych rozwiązań technologicznych w obecnie oferowanych na rynku aparatach ultrasonograficznych klasy premium.

Odp. Zamawiającego: NIE dopuszcza

- Pyt dot. SIWZ – Załącznik nr 2, pkt.III.4

Z technicznego punktu widzenia przesuwanie linii bazowej na obrazie zamrożonym jest nieracjonalne gdyż przesuwanie linii bazowej w przypadku gdy nie występuje aliasing jest nieuzasadnione (nie ma potrzeby przesuwania linii na obrazie zamrożonym kiedy przebieg mieści się w skali), natomiast w przypadku gdy wystąpił aliasing korekcja linii bazowej na obrazie zamrożonym powoduje zniekształcony, nierzeczywisty przebieg, co przekłada się na wysoki błąd pomiarowy.

W związku z tym zadajemy pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu USG nie posiadającego na dzień składania ofert możliwości przesunięcia linii bazowej Dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie?

Odp. Zamawiającego: NIE dopuszcza

- Pyt dot. SIWZ – Załącznik nr 2, pkt.III.5

W celu doprecyzowania i uszczegółowienia przedmiotu zamówienia prosimy o potwierdzenie, że w pkt.III.5 brak słowa „minimum” przed zakresem +/- 0-80 stopni jest oczywistą omyłką pisarską, bowiem aparat posiadający szerszy (a tym samym lepszy) zakres regulacji kąta korekcji spełnia minimalne wymogi Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego: Tak nastąpiła oczywistą omyłką pisarską  wprowadzamy: minimum” przed zakresem +/- 0-80 stopni

- Pyt dot. SIWZ – Załącznik nr 2, pkt.IX.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie głowicy convex posiadającej kat pola obrazu 650 który jest standardowym kątem przewidzianym dla diagnostyki przeprowadzanej głowica typu convex?

Węższy kąt obrazowania powoduje , że elementy wysyłające i odbierające ultradźwięki są umiejscowione gęściej, a co za tym idzie obraz uzyskiwany za pomocą takiej głowicy również jest gęstszy i dokładniejszy niż w głowicach o szerokim kącie obrazowania. Ponadto kąt mniejszy o zaledwie 5 stopni od wymaganego jest praktycznie niezauważalny dla badającego.

Odp. Zamawiającego: NIE dopuszcza

- Pyt dot. SIWZ – Załącznik nr 2, pkt.XII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu klasy premium wyposażonego w głowicę kardiologiczną typu „phased array” aż 128-elementową o zakresie 1-4MHz z jednoczesną możliwością rozbudowy o inne głowice sektorowe ”phased array”, w tym o zakresie min. 3-8 MHz i aż 4-11 MHz?

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że różnica zaledwie 1MHz w górnej granicy jest praktycznie niezauważalna i nie wpływa ujemnie na jakość badań.

Ponadto pragniemy podkreślić, że w badaniach echokardiograficznych dorosłych standardem jest zakres 2-4 lub 1-4 MHz, natomiast wyższe częstotliwości stosuje się w badaniach pediatrycznych np. 5-8 MHz, a jeszcze wyższe częstotliwości np. 10 MHz są dedykowane badaniom echokardiograficznym noworodków.

Odp. Zamawiającego: Nie wyrażamy zgody

- Pyt dot. SIWZ – Załącznik nr 2, pkt.XII.1

Zamawiający wymaga aby oferowana głowica sektorowa do badań kardiologicznych posiadała możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii.

Wnosimy, iż nastąpiła tutaj oczywista omyłka pisarska, gdyż do badań elastograficznych zazwyczaj służą głowice liniowe.

Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający w punkcie XII.1 wymaga, aby aparat posiadał możliwość rozbudowy o oprogramowanie do elastografii (w tym elastografia w czasie rzeczywistym) z możliwością prezentacji elastyczności tkanki w skalach, kodowania kolorem i w skali liczbowej, współpracujące przynajmniej z 2 głowicami liniowymi min. 192-elementowymi: niskoczęstotliwościową i wysokoczęstotliwościową.

Odp. Zamawiającego: Tak, nastąpiła omyłka pisarska Zamawiający w punkcie XII.1 wymaga, aby aparat posiadał możliwość rozbudowy o oprogramowanie do elastografii

- Pyt dot. SIWZ – Załącznik nr 2, pkt.XIII.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie możliwości rozbudowy o głowicę liniową, aż 192-elementową, posiadająca zakres 6-18MHz oraz pole widzenia FOV 38mm?

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że różnica zaledwie 8mm jest niezauważalna i nie wpływa ujemnie na jakość badań, a taka głowica pracuje w wielu szpitalach, w tym szpitalach klinicznych na terenie całego kraju.

Odp. Zamawiającego: NIE dopuszcza

- Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 2, pkt.XIV.10

# Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń na terenie kraju. Tego typu szkolenia są organizowane przez jednostki uprawnione do tego typu szkoleń, np. szkoły ultrasonograficzne posiadające wykwalifikowanych wykładowców uprawnionych do przeprowadzania tego typu szkoleń i które sa uprawnione do wystawienia certyfikatu po takim szkoleniu. Prosimy o potwierdzenie, czy poprzez zapis pkt XIV.10 Zamawiający wymaga, aby szkolenie było dla min. 3 lekarzy było przeprowadzone w takiej szkole na terenie kraju.

# Jeżeli wymagane jest szkolenie w ww miejscu, to prosimy o dokładne podanie liczby tych kursów, bowiem kursy te są zawsze podzielone tematycznie np. oddzielny jest kurs z zakresu badań Dopplerowskich, a oddzielny jest kurs z echokardiografii.

Odp. Zamawiającego: informacja w odpowiedzi na pyt. 35

- Pyt dot. SIWZ

# Prosimy o potwierdzenie, iż załączenie materiałów firmowych, opisu aparatu w języku polskim spełni zapis SIWZ.

Odp. Zamawiającego: Tak, spełnia wymagania SIWZ

- Pyt dot. SIWZ

# Zamawiający wymaga dostawy w terminie do 30 dni, ale z uwagi na przełom roku i okres świąteczny dostawa taka może ale nie musi opóźnić się o kilka dni. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na wstawienie aparatu zastępczego na czas oczekiwania na aparat właściwy, gdyby dostawa miała się opóźnić ok. 7- 14 dni?

Odp. Zamawiającego: NIE wyrażamy zgody na zmianę terminu dostawy

- dot. pkt. I.6  zał. nr 2 do SIWZ – Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający 128 fizycznych kanałów nadawczych TX? Oferowany przez naszą firmę aparat posiada ponad 300 000 niezależnych kanałów przetwarzania, a wpływ na  klasę aparatu i jakość obrazowania mają zarówno fizyczne kanały jak i kanały przetwarzania.

Odp. Zamawiającego: NIE, podtrzymujemy SIWZ za jakość aparatu odpowiadają fizyczne kanały nadawcze TX

- dot. pkt. X.4 zał. nr 2 do SIWZ – Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający głowicę liniową o szerokości czoła głowicy 50 mm? Oferowana przez naszą firmę głowica posiada wyjątkową rozdzielczość, ponieważ posiada 1006 elementów tworzących obraz, a dodatkowo szersza głowica ułatwia diagnostykę tarczycy i piersi.

Odp. Zamawiającego: Tak

- dot. pkt. XII.1 zał. nr 2 do SIWZ - Czy Zamawiający z uwagi na pkt. XIII.4, w którym wymaga możliwości rozbudowy aparatu o moduł elastografii, zgadza się na wykreślenie punktu XII.1, z uwagi na błąd drukarski?  Możliwość pracy sondy sektorowej - kardiologicznej z modułem elastografii jest niespotykana, a sama elastografia jest w punkcie. XIII.4

Odp. Zamawiającego: Tak

- dot. pkt. XIV. 2 zał. nr 2 do SIWZ - Zwracamy się z prośbą o wydłużenie do 5 dni roboczych czasu na wstawienia aparatu zastępczego w przypadku przedłużającej się naprawy. W przypadku zgłoszenia usterki w dniu przedświątecznym (w piątek), Podjęcie naprawy w poniedziałek byłoby równoznaczne z wstawieniem aparatu zastępczego bez możliwości zdiagnozowania usterki, pobrania części zamiennych i usunięcia tej usterki. Inżynier serwisu diagnozuje usterkę na miejscu użytkownika i przy następnej wizycie (po pobraniu odpowiednich części z magazynu) ją usuwa.

Odp. Zamawiającego: Podtrzymujemy zapis SIWZ

- dot. pkt. XIV. 10 zał. nr 2 do SIWZ – Szkolenia przeprowadzone przez ośrodki na terenie kraju mają różny zakres, a tym samym różny koszt. Jedynym kryterium w niniejszym postępowaniu jest cena. Z uwagi na powyższe prosimy o doprecyzowanie  punktu dotyczącego szkolenia i proponujemy zapis: ”Wykonawca pokryje koszt udziału w kursach  dla 3 lekarzy  z zakresu badań ogólnych lub dopplerowskich lub kardiologicznych. Całkowity koszt udziału w trzech kursach nie przekroczy kwoty 6 000 PLN i zostanie wykorzystany w 2013 rok.”.

- Odp. Zamawiającego: Tak, Wykonawca pokryje koszt udziału w kursach  dla 3 lekarzy  z zakresu badań ogólnych lub dopplerowskich lub kardiologicznych. Całkowity koszt udziału w trzech kursach nie przekroczy kwoty 6 000 PLN i zostanie wykorzystany w 2013 rok.”.

- Dot. § 5 pkt. 6 Umowy - Prosimy o wykreślenie zapisu z umowy „Wykonawca zapewnia ubezpieczenie aparatu (w okresie gwarancyjnym jedno zdarzenie w ciągu roku) od zdarzeń wynikłych z winy użytkownika.” Realizacja tego zapisu przez Wykonawcę jest niemożliwa, ponieważ aparat nie jest środkiem trwałym należącym do Wykonawcy tylko Zamawiającego. Wykonawca nie ma podstaw prawnych do zawarcia umowy ubezpieczenia na środek trwały niebędący jego własnością. Natomiast rozszerzenie gwarancji na zdarzenia mechaniczne jest niezgodne z zapisami Kodeksu Cywilnego, gdyż zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym: odpowiedzialność  z tytułu gwarancji dotyczy wad tkwiących w rzeczy, a więc uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia wynikające z działania sił wyższych, uszkodzenia wynikające                             z nieprawidłowych parametrów zasilania, uszkodzenia wynikające z eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi sprzętu i uszkodzenia wynikające z prób napraw przez osoby trzecie (nieuprawnione) nie są objęte gwarancją. Dodatkowo trudno przewidzieć czy uszkodzeniu mechanicznemu ulegnie głowica, która spadnie na podłogę czy cały aparat, który spadnie ze schodów. Z uwagi na powyższą argumentację i zapisy w Kodeksie Cywilnym wnosi o wykreślenie zapisu „Wykonawca zapewnia ubezpieczenie aparatu (w okresie gwarancyjnym jedno zdarzenie w ciągu roku) od zdarzeń wynikłych z winy użytkownika” lub zmianę na zapis „wykonawca zapewni wymianę 1 głowicy w okresie gwarancyjnym w przypadku jej zużycia”

Odp. Zamawiającego: Tak, zmieniamy  zapis SIWZ na „Wykonawca zapewni wymianę  na nową jednej głowicy w okresie gwarancyjnym w przypadku jej zużycia lub zniszczenia”

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf o nowoczesnej konstrukcji wprowadzony do produkcji w roku 2010, z wersją oprogramowania na rok 2012?

Odp. Zamawiającego: Tak

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf o zakresie częstotliwości od 1 do 15 MHz? Zarówno głowice wymagane przy instalacji, jak i do rozbudowy nie obejmują częstotliwości od 2 do 17MHz, zatem nie ma żadnego uzasadnienia dla wymagania takiego zakresu.

Odp. Zamawiającego: NIE, podtrzymujemy zapis SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf o dynamice systemu 170dB?

Odp. Zamawiającego: NIE, podtrzymujemy zapis SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf posiadający 128 fizycznych kanałów nadawczych?

Odp. Zamawiającego: NIE, podtrzymujemy zapis SIWZ

- Czy Zamawiający nie uważa, że ultrasonograf klasy premium powinien posiadać tryb obrazowania spektralnego Dopplera pulsacyjnego o zakresie regulacji bramki od 0,5 do 26 mm? W szczególności użyteczna jest bramka o wielkości 0,5mm, co pozwala na niezwykle dokładną ocenę bardzo małych naczyń krwionośnych. Czy zatem Zamawiający zmieni zakres wielkości bramki Dopplerowskiej na min. 0,5 do 26 mm?

Odp. Zamawiającego: NIE, podtrzymujemy zapis SIWZ

- Czy Zamawiający może sprecyzować zapis „Liczba elementów” w części dotyczącej głowic? Czy zapis ten można interpretować jako liczbę elementów akustycznych w głowicy?

Odp. Zamawiającego: NIE można w ten sposób interpretować tego zapisu, podtrzymujemy zapis SIWZ

- (dot. XII.1) – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf, który nie posiada możliwości pracy z oprogramowaniem do elastografii na głowicy sektorowej kardiologicznej?

Odp. Zamawiającego: Tak

- (dot. XIII.2) – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf, który nie posiada jednoczesnego obrazowania elastogramu i prezentacji B w czasie rzeczywistym?

Odp. Zamawiającego: NIE, podtrzymujemy zapis SIWZ

- Pytanie Nr 9 (dot. XIII.4) – Czy Zamawiający nie uważa, że wysokiej klasy ultrasonograf powinien współpracować z zewnętrzną stacją roboczą umożliwiającą ocenę jakościową i ilościową elastografii? Czy zatem Zamawiający będzie wymagał takiego oprogramowania?

Odp. Zamawiającego: NIE wymaga, podtrzymujemy zapis SIWZ

- Czy Zamawiający nie uważa, że ultrasonograf klasy premium powinien posiadać możliwość regulacji kompensacji wzmocnienia głębokościowego (ang. TGC) za pomocą co najmniej ośmiu (8) suwaków umieszczonych na pulpicie (nie na ekranie dotykowym) oraz co najmniej dwóch (2) suwaków wzmocnienia bocznego (ang. LGC)? Taki ultrasonograf zapewni najwyższą jakość obsługi i pewność diagnozy. Czy zatem Zamawiający będzie bezwzględnie wymagał min. ośmiu suwaków TGC i min. dwóch suwaków LGC?

Odp. Zamawiającego: NIE wymaga, podtrzymujemy zapis SIWZ

- Czy zamawiający dopuści do postępowania cyfrowy aparat renomowanego producenta bez z Dopplerem ciągłym i tkankowym, modułem EKG bez opcji Stress Echo?

Odp. Zamawiającego: zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający dopuści do postępowania cyfrowy aparat renomowanego producenta z głowicą konweksową 192 elementową pracującą w szerszym niż wymagany zakresie częstotliwości 2.2-8.1 MHz?

Odp. Zamawiającego: zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający dopuści do postępowania cyfrowy aparat renomowanego producenta z głowicą endowaginalną 128 elementową pracującą w szerszym niż wymagany zakresie częstotliwości 3-11 MHz?

Odp. Zamawiającego: zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający dopuści do postępowania cyfrowy aparat renomowanego producenta z głowicą kardiologiczną pracującą w szerszym niż wymagany zakresie częstotliwości 1.3-4.7 MHz bez możliwości współpracy z oprogramowaniem do elastografii?

Odp. Zamawiającego: zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający dopuści do postępowania cyfrowy aparat renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy o głowice śródoperacyjne?

Odp. Zamawiającego: zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający dopuści do postępowania cyfrowy aparat renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o głowice liniową 192 elementową do badań powierzchownych i ortopedycznych pracującą w szerszym niż wymagany zakresie częstotliwości 3.5-16 MHz i szerokości 38mm?

Odp. Zamawiającego: zgodnie z SIWZ

Podpisała:

p.o. Dyrektor

Beata Kostrzewa