Wymagane parametry techniczne aparatu USG klasy PREMIUM

| Dane ogólne |
| --- |
| Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |
| Producent / Kraj | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |
| Dystrybutor - Wykonawca | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Wymagana wartość graniczna | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jednostka główna | K |  |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy o wadze poniżej 140kg. Aparat nowy nie używany, wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2012 Wprowadzenie aparatu (nie wersji Software) do produkcji 2011 lub 2012 | Tak |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy w zależności od sond [MHz] | min 2 – 17 MHz |  |
|  | Dynamika systemu w dB | > 210dB |  |
|  | Technologia cyfrowa – min. poczwórny system przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów przetwarzania | Min 70 000 |  |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX | Min. 192 |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych | Min. 4 |  |
|  | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. Wysoka rozdzielczość | min 19” |  |
|  | Rozdzielczość monitora LCD | min. 1280 x 1024 |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w ruchome ramię do monitora | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice po obu stronach konsoli/panelu | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy lub obsługa za pomocą przycisków/pokręteł z funkcjami wyświetlanymi na dedykowanych ekranach min. 7” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji | TAK |  |
|  | Regulacji wysokości panelu sterowania w zakresie od min. 10 cm | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 1000 obrazów | TAK |  |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D – podać w sekundach min. 30 sek | TAK |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, MPEG, DICOM | TAK |  |
|  | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD | TAK |  |
|  | Eksportowanie na nośniki przenośne Pen-Drive | TAK |  |
|  | Eksportowanie na nośniki przenośne HDD | TAK |  |
|  | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD – minimalną pojemność - 320 GB | TAK |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | TAK opisać |  |
|  | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | TAK |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | TAK |  |
|  | Porty USB 2.0 lub 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym: Min. jeden port umieszczony na klawiaturze. | TAK |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe DVI lub HDMI lub SVHS | TAK |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej | TAK |  |
|  | Moduł kardiologiczny: Tryb Doppler ciągły (CWD) z zakresem prędkości min. 10m/sek Moduł EKG wraz z kablami Kolorowy i spektralny Doppler tkankowy Stress echo | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) | TAK |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |
|  | Maksymalna głębokość skanowania [cm] – min. 30 cm | TAK |  |
|  | Zakres powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. – podać wartość powiększenia min. 8 | TAK |  |
|  | Porównywanie min. 9 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta odtwarzanych z pętli obrazowej | TAK |  |
|  | Dynamiczne ogniskowanie nadawania min 4 stref | TAK |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min 500 obr/sek | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu – wymienić | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Wykorzystanie techniki inwersji fazy - typ ”Inversia pulsu” | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Obrazowanie rombowe | TAK |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | TAK |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK |  |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. 10 m/sek. (+/-4m/s) | TAK |  |
|  | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki. | TAK |  |
|  | Tryb M + M-anatomiczny | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | TAK |  |
|  | Zakres prędkości min. 6 m/sek | TAK podać |  |
|  | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 1-16 mm | TAK podać |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-30 stopni | TAK podać |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | TAK |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – podać w stopniach +/- 80st. | TAK podać |  |
|  | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) Min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | TAK |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-20 stopni | TAK podać |  |
|  | Regulacja ilość map kolorów – podać ilość | TAK podać |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | TAK |  |
|  | Tryb angiologiczny kierunkowy (Doppler mocy) o wysokiej czułości lub rozwiązania równoważne zapewniające wysoką czułość i rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak opisać |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, pediatryczny bioder ortopedyczne, ginekologiczne, położnicze, urologiczne, inne – wymienić obsługę jakich badań umożliwia aparat | Tak opisać |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych – min. 8 | TAK podać |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego min. RI, PI, S/D | TAK Opisać możliwe pomiary |  |
|  | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum | TAK podać |  |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnodiagnostycznych i do badań kontrastowych. | TAK, |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 2-5 | TAK podać |  |
|  | Liczba elementów – min. 192 | TAK podać |  |
|  | Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] – podać tryby pracy oraz ich częstotliwości | TAK podać |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 70 stopni | TAK podać |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji - podać [cm] | TAK podać |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej – | TAK |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych. |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 4-12 +/-1MHz | TAK podać |  |
|  | Liczba elementów – min. 192 | TAK podać |  |
|  | Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] – podać tryby pracy oraz ich częstotliwości | TAK podać |  |
|  | Szerokość czoła głowicy – podać zakres szerokości 36 - 44 mm | TAK |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
|  | Głowica endocavity wieloczęstotliwościowa do badań ginekologiczno-położniczych |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 4 – 8 +/-1MHz | TAK podać |  |
|  | Liczba elementów – min. 192 | TAK podać |  |
|  | Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] – podać tryby pracy oraz ich częstotliwości | TAK podać |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 135 stopni | TAK podać |  |
| XII | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych MHz] – zakres min. 2 - 5 | TAK podać |  |
| 1 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK |  |
| XIII | Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert | TAK |  |
| 1 | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki. | TAK, opisać |  |
| 2 | Jednoczesne obrazowanie elastogramu i prezentacji B w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 3 | Obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 60 cm | TAK |  |
| 4 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii jakościowej i ilościowej | TAK |  |
| 5 | Głowica śródoperacyjna convex lub liniowa – podać w jakim zakresie częstotliwości oraz podać tryby pracy i ich częstotliwości | TAK |  |
| 6 | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes TAK opcja | TAK, podać |  |
| 7 | Rozbudowa o głowice wolumetryczną endocavity lub convex do badań 3D/4D, zakres częstotliwości pracy min. 4-8 MHz, +/-1MHz liczba elementów tej głowicy min. 192, podać kąt pola widzenia w stopniach, tryby pracy | TAK |  |
| 8 | Rozbudowa o głowice liniową do badań powierzchniowych i ortopedycznych, Częstotliwości pracy min. 8-15 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 128, FOV szerokości 25 mm +/- 5mm | TAK |  |
| XIV | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące | TAK podać |  |
|  | W przypadku braku możliwości dokonania naprawy gwarancyjnej w terminie 3 dni roboczych wykonawca zapewni na czas naprawy aparat zastępczy o parametrach takich samych lub lepszych jak naprawiane urządzenie | TAK |  |
|  | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK podać |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. min 2 dni | TAK |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |
| 6 | Aktualizacja oprogramowania w cenie aparatu | TAK |  |
| 10 | Szkolenie dla min. 3 lekarzy z zakresu badań: ogólny, Doppler i kardio na terenie kraju | TAK |  |

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, product date, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

Oświadczam, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, poza materiałami eksploatacyjnymi.

..............................................................................

podpisy osób upoważnionych  do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy