ZOZ-19/2010

Zał. Nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: 	Kardiomonitor  stacjonarny- 1 szt.,

Producent:		………………………….

Kraj pochodzenia:	…………………………

Oferowany model:	……………………………

Rok produkcji:		………………………….

| L.P. | Parametry wymagane (graniczne) | Wymóg | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2010 | TAK |  |
| 2 | Kardiomonitor stacjonarny, zasilany z sieci 230 V AC | TAK |  |
| 3 | Pojedynczy, kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min. 17” i rozdzielczości nie gorszej niż 1280x1024 pikseli | TAK |  |
| 4 | Jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych na ekranie | TAK |  |
| 5 | Trendy min. 96 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż 15 s | TAK |  |
| 6 | Obsługa przez ekran dotykowy i mysz komputerową, oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 7 | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | TAK |  |
| 8 | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (6 lub 7 fal ekg, fali SpO2, fali oddechu, fali CO2 i fali IBP) z okresu min. 48 h | TAK |  |
| 9 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania min. 10 ekranów przez użytkownika | TAK |  |
| 10 | Wbudowane złącze RJ-45 | TAK |  |
| 11 | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z 48 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (np. Pendrive) i następnie do PC użytkownika | TAK |  |
| 12 | Pomiar EKG/ST/Arytm/Resp - monitorowanie z kabla 3 lub 5 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 bpm - obserwacja min. 6 odprowadzeń EKG jednocześnie - detekcja stymulatora serca - analiza odcinka ST z min. 6 odprowadzeń jednocześnie - analiza co najmniej 10 arytmii - respiracja metodą impedancyjną - częstości oddechu w zakresie min. 5-150 /min - alarm bezdechu w zakresie min. 5-45 s - prezentacja fali oddechu - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie do kardiomonitora: kabel EKG 3 żyłowy | TAK |  |
| 13 | Pomiar SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax - prezentacja krzywej pletyzmograficznej - wartość saturacji w zakresie min. 1-100% - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm - wyposażenie do kardiomonitora: przedłużacz oraz wielorazowy czujnik palcowy | TAK |  |
| 14 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia - zakres min. 15-270 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie 1-360 min. - pomiaru ciągły oraz na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - ciśnienie skurczowe, średnie, rozkurczowe - wyposażenie do kardiomonitora: 2 mankiety dla dorosłych | TAK |  |
| 15 | Pomiar temperatury - zakres pomiarowy min. 15-45°C - prezentacja wartości na ekranie - sonda do pomiaru | TAK |  |
| 16 | Pomiar ciśnienia metodą krwawą w jednym kanale - zakres pomiarowy min. od -40 do +320 mmHg - kable interfejsowy oraz przetwornik | TAK |  |
| 17 | Pomiar zawartości CO2 we frakcji wdechowej i wydechowej (inCO2 i etCO2) - pomiar w strumieniu głównym - zakres pomiarowy: min. 1-99 mmHg - prezentacja krzywej kapnograficznej - monitorowanie częstości oddechu - czujnik oraz dwa apaptery | TAK |  |
| 18 | Pomiar rzutu serca metodą termodylucji wraz z pakietem obliczeń hemodynamicznych - zestaw z czujnikiem Swan-Ganza | TAK |  |
| 19 | Możliwość rozbudowy: - inwazyjny pomiar ciśnienia w drugim kanale - drugi kanał temperatury - kapnometria w strumieniu bocznym - rzut minutowy serca metodą ICG - analizator gazów anestetycznych - rejestrator termiczny | TAK |  |
| 20 | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK |  |
| 21 | Nazwa i adres serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji(poza materiałami eksploatacyjnymi).

....................................dnia ..................		                     ...............................................................

podpis i pieczęć uprawnionych

przedstawicieli Wykonawcy