ZOZ-5/2014  					                        	Szczytno, dn. 28 .03.2014r.

Odrzucenie oferty na dostawę opatrunków dla ZOZ Szczytno

Na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych          (Dz.U. z 2013 poz. 907, 984, 1047, 1473), Zamawiający odrzuca ofertę firmy Cezetel z Olsztyna na dostawę opatrunków dla ZOZ Szczytno w pakiecie I:

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 05 / 03 / 2014 i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nr 46821-2014. Całość zamówienia podzielona została na dwa pakiety, w tym I pakiet  zawierał 32 zadania.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 2014-03-14 o godz. 12:15 w gabinecie Dyrektora ZOZ Szczytno adres: ul. M.C. Skłodowskiej 12.

Do upływu terminu składania ofert w pakiecie I  złożono 2 oferty następujących Wykonawców:

- Cezetel Sp. z o.o. z Olsztyna na kwotę brutto 104.348,63zł,

- TZMO SA na kwotę brutto 117.723,99zł .

W wyniku badanie ofert prowadzonego pod kątem czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i SIWZ oraz dokonania oceny zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w SIWZ przez komisję przetargową podjęto następujące rozstrzygnięcie:

Oferta nr 1 firmy Cezetel Sp. z o.o. z Olsztyna na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 została odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ

Uzasadnienie:

Zamawiający wymagał, aby wyroby z gazy były klasyfikowane w klasie II a reguła 7 zgodnie z Rozporządzeniem Min. Zdrowia z 05 listopada 2010 r . w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych. Zgodnie z Farmakopeą VI Zamawiający wymagał, aby grubość pojedynczego włókna bawełnianego wynosiła min 15 tex. Na potwierdzenie spełniania wymagań należało załączyć kartę  danych technicznych wystawioną przez producenta wyrobu. Masa powierzchniowa gazy 13N, z której wykonane są wyroby powinna wynosić min. 17g/m2  zgodnie z normą PN-EN 14 079. Na potwierdzenie spełnienia powyższych parametrów wymagano dołączenia karty danych technicznych.

Wykonawca składając ofertę nie złożył zarówno próbek jak i kart danych technicznych wyrobu. Zamawiający pismem z dnia 14 marca br. wezwał Wykonawcę do dostarczenia wybranych próbek oraz kart danych technicznych oferowanych wyrobów w terminie do dnia 19 marca. Wykonawca spełnił żądanie Zamawiającego dostarczając próbki oraz karty danych technicznych.

W wyniku badania stwierdzono co następuje:

1/ badaniu poddano kompresy gazowe niejałowe 5 cm , 7,5 cm 10 cm x 100 szt (zad. I poz. 7,8,9) wyznaczając następujące cechy badania:

- waga opakowania zbiorczego

- waga pojedynczego gazika

- wymiary ( powierzchnia )gazika rozłożonego

- wymiary ( powierzchnia ) gazika złożonego.

2/ kompresy gazowe niejałowe zaoferowane przez Wykonawcę Cezetel Sp. z o.o. znacząco odbiegały od wymagań zarówno w zakresie powierzchni jaki i gramatury.

Do niniejszej decyzji Zamawiający załącza kartę badania

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę firmy Cezetel, gdyż jej treść nie odpowiadała wymaganiom specyfikacji zamówienia.

Podpisała – Dyrektor

Beata Kostrzewa

# Text boxes

# ZESPÓŁ  OPIEKI   ZDROWOTNEJ

## ul. Marii Skłodowskiej Curie 12    12 – 100 SZCZYTNO  woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

TEL. CENTRALA (0-89) 623-21-00  TEL./ FAX   SEKRETARIAT (0–89) 623-21-36