|  | OPIS SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogrzewacz pacjenta - 1 szt. | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie 220-230 V, 50/60 Hz |  |
| 2 | Aparat wyposażony w zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem |  |
| 3 | Długość przewodu grzewczego min 1,5 metra |  |
| 4 | Giętki przewód grzewczy wzmocniony drutem (nie utrudniający dostępu do pacjenta) |  |
| 5 | Podstawa jezdna do aparatu (wózek 2 koła z blokadą z koszykiem na kołdry) |  |
| 6 | Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek; łóżku pacjenta |  |
| 7 | Urządzenie zabezpieczone filtrem antywirusowym i antybakteryjnym o wysokiej skuteczności filtracji (HEPA) |  |
|  | minimum 99,97% przy wielkości cząstek 0,3 mikrona |  |
| 8 | 5 zakresów temperatur: |  |
|  | - funkcja "boost" - 47°C (po 45 min. automatycznie przełączany na zakres 45ºC) |  |
|  | - wysoki – 45°C |  |
|  | - średni – 40°C |  |
|  | - niski – 34°C - temperatura otoczenia |  |
| 9 | Minimalny wymagany przepływ /wydajność urządzenia/ 1400 l na min. |  |
| 10 | Kontrola przegrzania urządzenia powyżej zaprogramowanej wartości temperatury – alarm optyczny i akustyczny + automatyczne wyłączenie grzałki |  |
| 11 | Waga urządzenia max 5,5 kg bez podstawy jezdnej. |  |
| 12 | Licznik wskazujący ilość dni oraz ilość roboczogodzin pozostałą do wymiany filtra. |  |
| 13 | Wyświetlacz LCD z możliwością wyświetlania temperatury powietrza wpływającego do przewodu grzewczego. |  |
| 14 | Dokładność wyświetlanej temperatury +/- 1 °C. |  |
| 15 | Dostępne kołdry(koce) ogrzewające pacjenta w kilku rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce sterylne śródoperacyjne, koce dostępu chirurgicznego). Koce powinny posiadać otwory do podłączenia przewodu grzewczego. |  |
| 16 | Koce wykonane z wielowarstwowej tkaniny odpornej na rozdarcie, przebicie i zamoczenie. Materiał nie zawiera lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych. Materiał perforowany umożliwia równomierny, swobodny przepływ powietrza (bez kanałów sterujących przepływem powietrza). Zewnętrzna warstwa wykonana z nietkanego tworzywa, co eliminuje możliwość kontaktu rozgrzanych powierzchni ze skórą pacjenta. |  |
| 17 | Przewód zasilający minimum 1,60 metra |  |
| 18 | W zestawie opakowanie kocy na całe ciało dla dorosłych opakowanie zawiera 25 sztuk. koc wykonany z wielowarstwowej tkaniny odpornej na rozdarcie, przebicie i zamoczenie; wykonany z materiału nie zawierającego lateksu; wykonany z materiału radioprzeziernego, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych rtg; materiał perforowany umożliwiający równomierny, swobodny przepływ powietrza (bez kanałów sterujących przepływem powietrza); zewnętrzna warstwa wykonana z nietkanego tworzywa, co eliminuje możliwość kontaktu rozgrzanych powierzchni ze skórą pacjenta; umiejscowienie otworu do podłączenia urządzenia grzewczego umożliwiające zarówno zawieszenie urządzenia na stole operacyjnym, jak i umieszczenie go na dedykowanym do tego wózku pod stołem operacyjnym. |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej

konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)