## ZAŁ. 2.3.ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY

| Lp. | Parametry wymagane dla oferowanego analizatora i odczynników | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator hematologiczny typu 5 Diff + retikulocyty: nazwa / typ/ rok produkcji |  |
| 2. | Analizator fabrycznie nowy, nie starszy niż z 2017r. Analizator, odczynniki, materiały kontrolne posiadają znak CE. |  |
| 3. | W zestawie UPS podtrzymujący pracę analizatora w przypadku awarii zasilania przez co najmniej 30 minut. |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z analizatorem. |  |
| 5. | Karty charakterystyk wszystkich oferowanych odczynników dostarczone wraz z analizatorem. |  |
| 6. | Analizator przeznaczony do pracy w systemie ciągłym 24h/dobę, 7 dni w tygodniu przez cały okres trwania umowy. |  |
| 7. | Analizator pracuje w oparciu o system operacyjny Windows XP lub NT. |  |
| 8. | Wymagana cicha praca analizatora. |  |
| 9. | Wykonywanie badań w systemie automatycznym z podajnikiem i manualnie. Automatyczny podajnik na min. 100 próbek dostosowany do różnego typu zamkniętych systemów pobierania krwi. |  |
| 10. | Wyposażony w wewnętrzny i zewnętrzny (ręczny) czytnik kodów kreskowych oraz drukarkę kolorową atramentową. Analizator z wbudowanym kolorowym ekranem dotykowym |  |
| 11. | Możliwość dostawiania próbek do podajnika w trakcie pracy analizatora. |  |
| 12. | Automatyczne mieszanie próbek przed aspiracją w trybie pracy z podajnikiem. |  |
| 13. | Automatyczne mycie igły pobierającej po każdym pobraniu próbki (zewnętrzne i wewnętrzne). |  |
| 14. | Automatyczne monitorowanie zużycia odczynników. |  |
| 15. | Automatyczna analiza minimum 23 parametrów raportowanych na wyniku - pełna morfologia CBC+5Diff oraz retikulocyty. |  |
| 16. | Wszystkie populacje leukocytów oznaczane, nie wyliczane. |  |
| 17. | Rozdział WBC (5 populacji) oraz retikulocyty wyrażone w % i #. Ocena niedojrzałych komórek w analizatorze musi obejmować równocześnie populację młodych limfocytów, monocytów, granulocytów i musi być raportowana na wyniku pacjenta w wartościach względnych i bezwzględnych. |  |
| 18. | Automatyczne rozcieńczenie próbki przy przekroczeniu zdefiniowanych parametrów. |  |
| 19. | Możliwość wykonania oznaczeń CBC w płynach z jam ciała. |  |
| 20. | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie. |  |
| 21. | Wydajność w trybie automatycznym dla CBC+ 5 Diff - minimum 80 oznaczeń na godzinę. |  |
| 22. | Możliwość wprowadzania danych demograficznych pacjenta oraz wartości referencyjnych w zależności od płci i wieku. |  |
| 23. | Objętość pobieranej próbki do analizy nie większa niż. 30µl – tryb CBC, 53 – tryb DIFF, 35 µl – tryb RET. |  |
| 24 | Minimalne zakresy liniowości pomiaru parametrów (z jednej analizy bez rozcieńczania): WBC – 0- 120 x103/μl, PLT –0- 1900x103/ μl, HGB 0- 24 g/dl. |  |
| 25. | Możliwość graficznej prezentacji wyników pomiaru na min. 1 kolorowym wykresie typu skatergram i min. 2 histogramach na ekranie LCD oraz na kolorowym wydruku wyniku z analizatora. |  |
| 26. | Analizator wyposażony w system kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji wyników (wykres Levey- Jennings ) . |  |
| 27. | Materiały kontrolne do codziennej kontroli jakości na trzech poziomach wartości – L,H,N. Kontrola wykonywana rutynowo 1 raz dziennie. Kontrola retikulocytów wykonywana przed testem. |  |
| 28. | Krew kontrolna dostępna w probówkach systemu zamkniętego. Parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą kodu paskowego lub nośnika zewnętrznego. |  |
| 29. | Ilość zaoferowanej krwi kontrolnej uwzględnia termin trwałości po otwarciu probówki. |  |
| 30. | Pamięć min. 5000 ostatnich wyników pacjentów wraz z prezentacją graficzną. |  |
| 31 | Wymagane podłączenie analizatora do szpitalnej sieci komputerowej na koszt Wykonawcy. Dwustronna komunikacja z laboratoryjną siecią informatyczną KS-SOLAB firmy Kamsoft..Zamawiający nie wymaga dodatkowego stanowiska komputerowego poza komputerem stanowiącym wyposażenie analizatora. |  |
| 32 | Gwarancja liczona od momentu przekazania analizatora Użytkownikowi przez cały okres trwania umowy. |  |
| 33 | Bezpłatny serwis gwarancyjny uwzględniający dojazd serwisanta, koszty naprawy, wymiany podzespołów i części oraz walidację analizatora i UPS zakończone wystawienie zaświadczenia o stanie technicznym urządzeń przez cały okres trwania umowy. |  |
| 34 | Wykonawca zapewni w trakcie trwania umowy, wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji analizatora wraz z UPS-em na własny koszt, potwierdzone wpisem w paszporcie. |  |
| 35 | Możliwość zgłoszenia awarii 24 godziny na dobę 365 dni w roku. |  |
| 36 | Czas przystąpienia do usunięcia awarii analizatora nie dłuższy niż 24 godziny od momentu jej zgłoszenia. Powyżej 24 h niesprawności analizatora Wykonawca zapewni aparat zastępczy o takich samych parametrach. |  |
| 37 | W przypadku awarii analizatora głównego Wykonawca pokryje koszty wykonania badań w innym Laboratorium, położonym najbliżej siedziby Zamawiającego. |  |
| 38 | Instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie (2 dni) personelu Laboratorium (15 osób) w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników przeprowadzone przez autoryzowane przedstawicielstwo producenta analizatora i zakończone wystawieniem stosownych certyfikatów. |  |
| 39 | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi zawierać cały asortyment od jednego producenta. |  |
| 40 | Wykonawca zapewni bezpłatny udział Laboratorium w hematologicznej kontroli zewnętrznej(RIQAS Hematology- morfologia krwi i retikulocyty) przez okres trwania umowy. |  |
| 41 | Zamawiający wymaga aby oferowane odczynniki były pozbawione silnych substancji toksycznych, takich jak glikol etylenowy, metanol, cyjanek |  |
| 42 | Wykonawca zapewni na rzecz zamawiającego kwotę 15 tys. zł na remont Laboratorium do wykorzystania w trakcie trwania umowy. |  |
| 43 | Retikulocyty oznaczane metodą automatyczną lub półautomatyczną |  |
| 44 | Parametry retikulocytowe : hemoglobina w ret. oraz retikulocytoza skorygowana |  |
| 45 | Wszystkie parametry retikulocytowe raportowane na wyniku pacjenta: RET#, RET %, RETH%, RETM%, RETL%, IRF, RHCc (zawartość hemoglobin w retikulocycie), MRV, CRC (retikulocytoza skorygowana) |  |