- ZAŁ.2.4.	ANALIZATOR KOAGULOLOGICZNY

| - Lp | - Parametry wymagane i właściwości analizatora i odczynników | - TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Analizator koagulologiczny fabrycznie nowy, (rok produkcji 2017). |  |
| 2. | - Aparat posiadający dwie igły: jedna do pobierania odczynników a druga prób badanych (brak możliwości kontaminacji). |  |
| 3. | - Aparat posiadający wewnętrzny czytnik kodów paskowych prób badanych nie wymagający manualnego skanowania próbek. |  |
| 4. | - Wymagane podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego na koszt Wykonawcy. Dwustronna komunikacja z laboratoryjną siecią informatyczną KS-SOLAB firmy Kamsoft- Warmia. |  |
| 5. | - Minimum 30 pozycji próbkowych na pokładzie analizatora. |  |
| 6. | - Wydajność oznaczeń dla PT na analizatorze: 150 ozn./godzinę. |  |
| 7. | - Możliwość załadowania na pokład aparatu , bez konieczności sygnalizacji w software przez użytkownika i bez konieczności przerywania wykonywania analiz, co najmniej 200 kuwet reakcyjnych zapewniających długą pracę aparatu.. |  |
| 8. | - Automatyczne ładowanie kuwet reakcyjnych do bloku pomiarowego i automatyczne usuwanie zużytych kuwet bez konieczności przerywania pracy analizatora. |  |
| 9. | - Czujnik poziomu cieczy dla prób badanych i odczynników. |  |
| 10. | - Automatyczne monitorowanie ilości dostępnych odczynników i kuwet reakcyjnych na pokładzie aparatu. |  |
| 11. | - Pełna automatyzacja procesu oznaczenia wraz z rozcieńczaniem próbek oraz kalibratorów. |  |
| 12. | - Zintegrowany system analityczny – odczynniki, kalibratory i kontrole pochodzące od jednego producenta. |  |
| 13. | - Możliwość oznaczeń zarówno metodami wykrzepiania (pomiar optyczny), chromogennymi i immunologicznymi (odczyt kolorymetryczny). |  |
| 14. | - Oznaczanie poziomu fibrynogenu na bazie czasu potrombinowego oraz metodą klasyczną Claussa (zakres pomiarowy od 0,5– 9,0 g/l). |  |
| 15. | - Trwałość odczynników do oznaczeń PT, APTT i fibrynogenu na pokładzie analizatora minimum 5 dni. |  |
| 16. | - Tromboplastyna ludzka rekombinowana o ISI 1.00 +/- 0,1 bez zawartości substancji kancerogennych |  |
| 17. | - . Materiały kontrolne do kontroli reakcji krzepnięciowych o czasie rekonstytucji max. 30 min. i trwałości min. 24 godz na pokładzie aparatu |  |
| 18. | - Automatyczna kalibracja w oparciu o dedykowany materiał nie częściej niż raz na serię danego odczynnika. |  |
| 19. | - Możliwość wstawiania prób badanych w probówkach pierwotnych po odwirowaniu (bez konieczności odciągania osocza) lub w naczynkach typu „cup’’. |  |
| 20. | - Możliwość zaprogramowania próby „cito’’ w każdej chwili pracy aparatu w dowolnej pozycji próbkowej bez konieczności fizycznego przestawiania próbki na pokładzie celem ustawienia jej w pierwszej kolejności do pipetowania. |  |
| 21. | - Oprogramowanie analizatora wyposażone w bazę danych pacjentów (wraz z przechowywaniem krzywych reakcji) , dane kalibracyjne (przechowywanie krzywych kalibracyjnych) oraz system kontroli jakości wraz z wykresami Levey-Jenningsa |  |
| 22 | - Podgląd krzywych reakcji dla wszystkich badań. |  |
| 23. | - UPS umożliwiający pracę analizatora podczas braku zasilania do 15-30 min |  |
| 24. | - Bezpłatny serwis gwarancyjny uwzględniający koszty napraw, wymiany podzespołów i części zużywalnych oraz dojazdy i usługę serwisową w czasie trwania umowy. |  |
| - 25. | - Wykonawca zapewni w trakcie trwania umowy wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji analizatora na własny koszt |  |
| 26. | Czas przystąpienia do usunięcia awarii analizatora nie dłuższy niż 24 godziny od momentu jej zgłoszenia. Powyżej 24 h niesprawności analizatora Wykonawca zapewni aparat zastępczy o takich samych parametrach. |  |
| 27. | - W przypadku awarii analizatora Wykonawca pokryje koszty wykonania badań w innym Laboratorium, położonym najbliżej siedziby Zamawiającego |  |
| 28. | Wykonawca zapewnia instalację i uruchomienie analizatora oraz szkolenie (2 dni) personelu Laboratorium w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników. |  |
| 29. | Wykonawca zapewni bezpłatny udział Laboratorium w koagulologicznej kontroli zewnętrznej (RIQAS Coagulation) przez okres trwania umowy. |  |
| 30. | - Wykonawca zapewni na rzecz Zamawiającego kwotę 5 tys. zł na zakup sprzętu pomocniczego do Laboratorium, do wykorzystania w trakcie trwania umowy. |  |
| 31. | - Odczynnik do APTT o wysokiej wrażliwości na heparynę, czynniki krzepnięcia oraz LA oparty na bazie syntetycznych fosfolipidów |  |
| 32. | - Odczynnik do fibrynogenu bez interferencji ze strony nowych doustnych antykoagulantów typu dabigatran (Pradaxa) |  |
| 33. | - Wymiana płynu(ów) obsługowych nie wymagająca ingerencji w software (aparat sam wyczuwa i mierzy ilość płynu obsługowego) |  |