Zał. Nr 2

Aparat EKG

Wymagania minimalne

* automatyczna analiza i interpretacja
* praca w trybie Auto lub Manual
* sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych
* klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna
* kolorowy ekran dotykowy (7") umożliwiający łatwą obsługę aparatu
* prezentacja na ekranie przebiegów z 3, 6 oraz 12 odprowadzeń EKG
* wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów (szerokość papieru: 112 mm)
* czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV
* prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s
* baza pacjentów i badań
* wewnętrzna pamięć badań
* zapis badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB (PenDrive)
* detekcja złego podłączenia elektrody niezależna dla każdego kanału
* detekcja stymulatora serca
* filtr zakłóceń sieciowych(50-60Hz) i zakłóceń pochodzenia mięśniowego (25-35Hz)
* filtr linii izoelektrycznej (0,05-1,1,5Hz)
* interfejs komunikacyjny: 2 x port USB
* zasilanie sieciowo-akumulatorowe
* sygnalizacja stanu naładowania akumulatora
* menu wyświetlane na ekranie
* konfiguracja wyglądu i kompozycji ekranu
* konfiguracja ustawień aparatu oraz panelu sterowania