Szczytno, dn. 08.10.2018r.
Sprawa ZOZ-P-12/2018

Zapytanie ofertowe
(dotyczy dostawy myjni endoskopowej)

Zmiana terminu składania ofert: 15.10.2018r. Godz. 15:00

Odpowiedzi na pytania

Zamawiający w zapytaniu ofertowym udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, który zwrócł się o wyjaśnienie treści zał. Nr 2:
Pytanie 1 – poz. 2
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania myjni (kompletu) przeznaczonej do równoczesnego mycia i dezynfekcji 2 endoskopów w dwóch niezależnych asynchronicznych komorach ?
Odpowiedź Zamawiającego: dopuszcza, nie wymaga
Pytanie 2 – poz. 2
Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię endoskopową o budowie modułowej (2 moduły stanowią jeden komplet, 2 niezależne stanowiska do mycia endoskopów)
Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszcza
Pytanie 3 – poz. 3
Czy Zamawiający wymaga aby przyłącza testera szczelności były zamontowane wewnątrz komory myjącej?
Odpowiedź Zamawiającego: dopuszcza, nie wymaga
Pytanie 4 – poz. 8
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu płukania kanałów endoskopów alkoholem? Praktyka ta jest obecnie niestosowana i niezalecana w pracowniach endoskopowych (stosowanie alkoholu utrwala struktury białkowe na endoskopach)?
Odpowiedź Zamawiającego: TAK,
Pytanie 5 – poz. 10
Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie endoskopową bez wbudowanego kondensatora oparów ?

Odpowiedź Zamawiającego: ocena będzie w zaleznosci od wymaganych środków dezynfekcyjnych
Pytanie 6 – poz. 11
Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie endoskopową z manualnym/ręcznym systemem otwierania pokrywy ?
Odpowiedź Zamawiającego: TAK,
Pytanie 7 – poz. 12
Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie endoskopową z o wymiarach 1 modułu szer. x gł. x wys.: 44,5 x 73,5 x 100,5cm (2 niezależne moduły: 89 x 73,5 x 100,5cm) ?
Odpowiedź Zamawiającego: TAK
Pytanie 8 – poz. 13
Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie endoskopową o wadze 1 modułu: 60kg (2 niezależne moduły: 120kg) ?
Odpowiedź Zamawiającego: TAK,
Pytanie 9 – poz. 14
Czy Zamawiający dopuści do oceny o poborze mocy 1 modułu: 100-500W maks. ?
Odpowiedź Zamawiającego: TAK,
Pytanie 10
Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:
„(…) o ile ten wynosił każdorazowo powyżej 5 dni roboczych.” ?
Odpowiedź Zamawiającego: TAK,
Pytanie 11
Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:
„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu na nowy – natychmiast lub co najwyżej po trzeciej nieskutecznej próbie jego naprawy.” ?
Odpowiedź Zamawiającego: TAK,
Pytanie 12
Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:
„Co najmniej trzykrotna awaria urządzenia uniemożliwiająca wykorzystywanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem będzie uprawniała Zamawiającego do żądania wymiany wadliwego elementu/podzespołu na nowy wolny od wad.”
Odpowiedź Zamawiającego: TAK,
Pytanie 13
Dotyczy zapisów umowy § 11 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% i odpowiednio z 20% do 10% ?
Odpowiedź Zamawiającego: Nie
Pytanie 14
Dotyczy zapisów umowy § 11 ust. 2
Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy ?
Odpowiedź Zamawiającego: TAK,
Pytanie 15
Dotyczy zapisów umowy § 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:
„(…) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” ?
Odpowiedź Zamawiającego: TAK,
Pytanie 16
Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:
„Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej ……. Miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy dostarczonej myjni zgodnie z dostarczoną kartą gwarancyjną.” ?
Odpowiedź Zamawiającego: TAK,
Pytanie 17
Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:
„Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu dokonane będzie w następujący sposób:. ……….. Wykonawca w ramach rozliczenia wzajemnego od kwoty brutto wskazanej w punkcie 1 przyjmie na mocy protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z fakturą używaną przez Zamawiającego myjnię endoskopową ……………..rok …………..oszacowaną na kwotę 15.000,00 zł.” ?
Odpowiedź Zamawiającego: TAK,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?
Odpowiedź Zamawiającego: TAK,
Zad. 1_ Myjni endoskopowej
Dotyczy §4 pkt 3 kropka 3
Czy Zamawiający może wykreślić z tego zdania słowa dotyczące pełnej diagnostyki ze względu na fakt, iż instrukcje nie zawierają informacji o pełnej diagnostyce. Wiedzę dotyczącą wykonywania pełnej diagnostyki serwisanci  zdobywają podczas specjalnych szkoleń u producenta maszyn.
  Odpowiedź Zamawiającego: TAK,
Dotyczy §4 pkt 8
Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wskazując w tym punkcie na Myjnie do znieczuleń?
  Odpowiedź Zamawiającego: TAK, omyłka
Dotyczy §8 pkt 1 kropka 1
Czy Zamawiający może wydłużyć termin dostawy, instalacji myjni do końca listopada 2018 roku?
  Odpowiedź Zamawiającego: TAK,
Dotyczy §10 pkt 2
Wykonawca zwraca uwagę, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego okres rękojmi wynosi 2 lata i nie może być dłuższy gdyż nie będzie to zgodne z prawem.

  Odpowiedź Zamawiającego: TAK,

Dotyczy §10 pkt 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej do 10 dni, jest to niezbędne w przypadku konieczności sprowadzania części z zagranicy?
Odpowiedź Zamawiającego: TAK,
Dotyczy §10 pkt 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści tego punktu na następującą:
Co najmniej trzykrotna awaria podzespołu uniemożliwiająca wykorzystywanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem będzie uprawniała Zamawiającego do żądania wymiany wadliwego podzespołu na nowe wolny od wad.
Dany punkt umożliwia wymianę urządzenia nawet po trzech drobnych naprawach.
Odpowiedź Zamawiającego: TAK,
Dotyczy §10 pkt 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu Myjnię zastępczą do czasu zakończenia naprawy i uznania jej za skuteczną lub dostarczenia nowego urządzenia i odebrania go przez Zamawiającego z tego paragrafu? Prosimy o dopuszczenie alternatywnie dostarczenia urządzenie zastępczego podobnego, lub dostarczenia usługi mycia i dezynfekcji na zewnątrz placówki na koszt wykonawcy?
  Odpowiedź Zamawiającego: Nie,
Dotyczy Parametry Techniczne: Zad. 1_ Myjni endoskopowej
Zad. 2_ Środki do mycia endoskopów

Pyt.nr 1 ad` p-t 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający  wymaga myjni z dwoma oddzielnymi komorami pozwalającej na jednoczesne procesowanie dwóch endoskopow oddzielnie  w każdej komorze w sposób asymetryczny.Takie rozwiązanie umożliwia jednoczesne  mycie i dezynfekcje kolonoskopu i gastroskopu .W myjni z jedna komorą - zgodnie z wytycznymi  ESGE,ESGNA- nie jest wskazana jednoczesna dezynfekcja  gastro i kolonoskopów ze względu na ryzyko zakażeń  krzyżowych. Myjnia posiadająca dwie niezależnie działające komory pozbawiona jest tej niedoskonałości .W przypadku awarii  myjni  jednokomorowej  znajdujące się wewnątrz dwa endoskopy automatycznie zostają  wyłączone  z badań  do czasu naprawy .Ta sytuacja  nie ma miejsca  w oferowanej myjni w dwoma  osobnymi komorami .Prosimy  także o określenie czy Zamawiający wymaga myjni z dwoma niezależnie  ,asymetrycznie działającymi    komorami.
Odpowiedź Zamawiającego: Nie wymaga, dopuszcza
Pyt.nr 2 ad` p-t 4
Prosimy o dopuszczenie myjni , zgodnej z norma ISI EN 15883 ,w której system mycia i dezynfekcji endoskopów nie wymaga stosowania głowicy.
Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszcza
Pyt.nr 3 ad` p-t 6
Prosimy o dopuszczenie myjni dostarczającej wodę bezpośrednio z sieci wodociągowej  poprzez zestaw filtrów  gwarantując czystość mikrobiologiczną zgodnie z normą EN ISO 15883 - 4. Umieszczony w myjni zbiornik na wodę  staje się potencjalnym rezerwuarem powstawania biofilmu bakteryjnego ,a tym samym  źródłem zanieczyszczenia używanych do badań endoskopów .Bakterie stanowią źródło wielu zakażeń ( Helicobacter,E.Coli,Pseudomonas ), których koszt leczenia stanowi znaczące obciążenie dla budżetu szpitala. W przypadku awarii lamp UV znika automatycznie bariera dla rozwoju bakterii.Lampy UV nie zabezpieczają  także przed mechaniczną kontaminacją , co gwarantuje dostarczony z  oferowaną myjnią zestaw filtracyjny.
  Odpowiedź Zamawiającego: TAK,
Pyt.nr 4 ad` p-t 10
Prosimy o dopuszczenie myjni bez kondensatora oparów. Oferowana myjnia pracuje w temperaturze pokojowej i nie wytwarza oparów charakterystycznych dla myjni wysokotemperaturowych .                            Nie wymaga  więc tego typu dodatkowego urządzenia.
Odpowiedź Zamawiającego: TAK,
Pyt.nr 5 ad` p-t 11
Prosimy o dopuszczenie myjni z manualnym otwieraniem pokryw w dwóch  niezależnych komorach z kontrolowanym elektronicznie systemem blokady oraz przypadkowego otwarcia. Pokrywy posiadają elementy przezroczyste pozwalające na kontrolę wizualną  cyklu w trakcie jego trwania.
Odpowiedź Zamawiającego: TAK,
Pyt.nr 6 ad` p-t 12
Prosimy o dopuszczenie myjni o wymiarach : 93x53x117cm
Odpowiedź Zamawiającego: TAK,
Pyt.nr 7 ad` p-t 13
Prosimy o dopuszczenie myjni dwukomorowej o wadze 182 kg
Odpowiedź Zamawiającego: TAK,
Pyt.nr 8 ad` p-t 15
Prosimy  o dopuszczenie  jedynie zwalidowanych z myjnia srodków  dezynfekcyjnych z  substancja czynna opartą o kwas  nadoctowy lub aldehyd glutarowy lub  też aldehyd ortoftalowy   pochodzących od dwóch producentów  . Zgodnie z opinią zespółu konsultantów PSSM ( E.Kutrowska,W.Olszak.B.Waszak) preparat dezynfekcyjny i myjący muszą  być kompatybilne ,od jednego producenta a parametry ich stosowania zgodne z procesami maszynowymi mycia i dezynfekcji. Zwalidowane z myjnią środki dezynfekcyjne ,gwarantujące skuteczność przeprowadzanych procesów posiadają ściśle określone parametry dozowania ( ilość, czas, temperaturę) dostosowana do określonego typu endoskopu. Każda zmiana zwalidowanych parametrów( poprzez regulację użytkownika  , użycie innych preparatów)  niesie ryzyko niewłaściwej ,nieprawidłowej , a przez to nieskutecznej dekontaminacji procesowanego endoskopu. Preparaty niezwalidowane   (tzw. dowolnie dobierane) z myjnią  nie dają gwarancji  mikrobójczości . Badania  preparatów  zgodnie z obowiązującymi normami dotyczą  dezynfekcji manualnej.  Stąd wymagania przeprowadzenia  walidacji dla stosowania w myjniach.   Użycie innych  preparatów zwiększa  ryzyko zakażeń krzyżowych.
Odpowiedź Zamawiającego: TAK,   dopuszcza
Pyt. Nr 9
Czy Zamawiający może udostępnić listę endoskopów, które będą myte w myjni?
  Odpowiedź Zamawiającego: TAK,   Fujinon
Do załącznika 2A- środki dezynfekcyjne
Oferowany przez Nas preparat  gotowy do użycia płynny preparat przeznaczony do manualnej oraz półautomatycznej dezynfekcji wysokie stopnia endoskopów giętkich oraz narzędzi termolabilnych. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenolu, QAC, amin oraz ich pochodnych. Preparat  wymaga dodania aktywatora . Możliwość wielokrotnego stosowania przez minimum  150 cykli roboczych  lub 14 dni.
Możliwość kontroli aktywności roztworu paskami. Zawierający w składzie kwas nadoctowy. Spektrum działania: B (EN 14561 – 5min.), F (C. Albicans, A. Nigger EN 14562 – 5 min.), Tbc(M.terrae EN 14563 – 2min.), V (EN 14476 5 min.), S (EN 14347 – 5min.), S(C.difficile zgodnie z norma EN14937  – 5min).
Ekonomika oferowanego środka  polega na dwukrotnie niższym zużyciu niż  opisywany w SIWZ.
Tym samym  dając zdecydowanie  niższe koszty eksploatacji i oszczędności w budżecie szpitala.
Prosimy o dopuszczenie wyżej opisanego środka.
Odpowiedź Zamawiającego: TAK,   pod warunkiem zgody firmy Fujinon

Podpisała: Dyrektor:
Beata Kostrzewa